表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物 安全柜 | - ▲柜体内部工作区尺寸（宽×深×高）≥1800×630×780 mm，外部尺寸（宽×深×高）≤1900mm×800mm×1570mm（高度为不含支架的柜体外部高度）。 |
|  |  | - 配置带脚轮的固定高度支架，提供80cm~85cm的支撑高度。 |
|  |  | - 配有彩色触摸屏，实时显示下降风速和流入风速，显示性能标准，且为其性能提供颜色编码指示器。 |
|  |  | - 触摸屏界面可显示，包括但不限于HEPA已使用时间、HEPA剩余使用时间、UV灯工作时间及总工作时间等运行参数。 |
|  |  | - ▲触摸屏显示的报警信息可直接显示文字信息，非仅显示代码标号，便于用户第一时间确认报警源。 |
|  |  | - HEPA过滤模块：包含两个HEPA过滤模块，分别实现外排风和下降风的过滤。 |
|  |  | - 过滤效率：HEPA过滤器符合EN1822标准H14级别，最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率≥ 99.995%，0.3微米颗粒截留效率≥99.999%。 |
|  |  | - 采用红黄绿图标显示安全柜运行状态，通过颜色及图像信息，反馈正常运行，状态提醒及状态警报。 |
|  |  | - 前窗工作高度：≥250mm。前窗最大开启高度≥530mm。 |
|  |  | - 运行噪音：< 65dB。 |
|  |  | - ▲双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速。 |
|  |  | - 风速报警：≥2个独立式压力传感器，检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，将发出声音和视觉报警（图像+状态灯）。 |
|  |  | - ▲安全节能模式：安全柜开机正常运行状态下，将前窗玻璃下拉至完全关闭状态，安全柜自动启动低速安全节能模式（待机模式），下降风速自动变为30%，且保持柜体洁净环境。方便随时启用，节能环保。 |
|  |  | - ▲紫外灯：消毒程序可编程，时间从0～23小时可调，步进≤15分钟。可实现紫外灯消毒预约功能，用户可设定特定时间自动开启紫外灯。 |
|  |  | - LED灯照明。照明和杀菌系统应有互锁功能。 |
|  |  | - 前窗8～15°倾角，减少镜面效应。 |
|  |  | - ▲触感反馈：当前窗玻璃到达工作高度时，设备会给出一个触感的反馈。 |
|  |  | - 前窗清洗位置：无需拆卸任何部件即可将前窗玻璃可下拉到台面下方指定位置，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管。 |
|  |  | - 柜体: 内部两侧包括后背板为304不锈钢一体成型，双层负压设计的侧壁，左右侧壁各≥3个服务阀孔，用于安装气阀，水阀、真空阀等。 |
|  |  | - 工作台下方的集液槽采用不锈钢制成，并带有排污阀。不应有支撑工作托盘重量的水平金属条，以便于清洁。 |
|  |  | - 配置≥2个可拆卸式搁手架，卡入式设计，操作方便舒适。 |
|  |  | - 可选配后背覆盖板套件。用于覆盖后背板的配重模块。 |
|  |  | - 能耗：运行时≤400W，节能模式时≤120W。 |
|  |  | - 认证：包括但不限于NSF认证、UL/CE 认证、YY0569-2011认证。 |
|  |  | - ▲可选配数据记录功能软件，支持OP CUA、Modbus TCP协议，可与SCADA等中央系统连接，实时监控和记录生物安全柜的运行状态，包括但不限于：下降气流风速、进气气流风速、设备状态、报警信息、照明状态、消毒状态、设备序列号、数据时间戳等。数据记录功能软件存储历史数据≥90天，软件可同时连接≥4台同品牌系列生物安全柜。 |
| 配置清单： |  |  |
| 主机1台，搁手架2个，带脚轮的固定高度支架1个 |  |  |