深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 三重四级杆液质联用仪 | 1. 工作条件 1.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz 1.2 环境温度：15-27℃ 1.3 相对湿度：20-80% ▲1.4 气体：氮气耗气量最大≤20L/min 1.5 仪器可连续正常运行 |
|  |  | 2. 质谱 2.1 离子源 2.1.1 离子源：独立的可加热电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源），全内置式气路电路接口设计，离子源外部无任何气路电路管路连接，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，实现零误操作； 2.1.2 ESI与APCI切换只需更换探针，电晕针旋钮式在线调节，快速简便，切换时间＜1min，且整个过程无需拆卸离子源； ▲2.1.3 探针采用60度最优喷雾设计，可在任意位置固定并实现上下、前后直线型、左右圆弧型三维调节； 2.1.4 内置大面积多边形同轴主动排废气设计，消除废气涡流，降低化学噪音，不锈钢排废管路，实现离子源腔体高温自洁净； 2.1.5 具有雾化气、辅助雾化气、可调式吹扫气（0-15L/min可调），进一步提高雾化效率和稳定性； 2.1.6 可拆卸的吹扫挡锥，非对称锥面设计，在高灵敏度的情况下确保长期耐用性； 2.1.7 采用可加热ESI源，加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1l-2000l/min；APCI流速为50l-2000l/min； 2.1.8 双槽位全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，既可通过软件也可通过操作面板自动设置； 2.1.9 质谱配置软件具备实时监控反馈喷雾稳定性功能； 2.1.10 离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果； 2.1.11 离子源所有可调节部件具备防烫伤功能，保证操作人员安全； 2.2 离子传输系统 ▲2.2.1 离子传输系统配有金属离子传输管设计（不能采用锥孔设计），保护分子涡轮泵，减少真空负担；离子传输管为全金属设计，可重复使用； 2.2.2 高通量离子传输管，确保更多离子进入质谱系统，提高灵敏度； ▲2.2.3 离子传输管独立加热，最高温度可达400℃，进一步提高去溶剂效果和确保离子传输系统抗污染能力； ▲2.2.4 具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空即可实现快速更换,待机时不需要消耗氮气； 2.2.5 离子传输透镜系统：有效捕获离子并聚焦、提高灵敏度，独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清洗方便； ▲2.2.6 配备弯曲且带有中性挡杆的离子束导向装置：阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的清洁，减少噪音，提高耐用性； ▲2.2.7 仪器可选配纸喷雾离子源，无需样品前处理，120秒内完成一个样品分析，可实现快速高通量样品分析；（提供纸喷雾离子源与仪器连接的照片作为证明） 2.3 四极杆质量分析器 ▲2.3.1 Q1和Q3均采用分段式双曲面金属钼四极杆，串联四极杆型质量分析器，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性，保证在0.4amu 时仍有很高的离子传输效率，实现高选择性；四极杆分辨率：Q1和Q3在全质量范围，样品测试中可以设定在0.4amu和0.7amu分辨率，同时仍具有高的离子传输效率，离子传输效率≥50%，提供很好的灵敏度和选择性，直径≥5mm；长度≥24cm； ▲2.3.2 Q2设计：为90°弯曲碰撞池，不采用直线型碰撞池，加有轴向电场的方形四极杆Q2设计，相对直线型碰撞池，弯曲碰撞池不仅碎裂效率高，而且只有碎片离子能实现转弯并加速，提高灵敏度、降低驻留时间、提高分析通量； ▲2.3.3 碰撞气必须为高纯高惰性氩气，确保母离子碎裂效率； ▲2.3.4 四极杆分辨率：Q1和Q3在全质量范围，分辨率可到0.4 amu，在只需在方法设定设定界面简单选择即可，无需特殊手动调谐。分辨率在0.4-2.0区间内至少三档可调，在同一方法中不同化合物均可以在软件上设置不同的分辨率，Q1与 Q3均能实现。 ▲2.3.5 质量数范围（m/z）：2-2000amu，Q1和Q3均可以达到； 2.3.6 质量轴稳定性：≤0.05amu/24小时 (全质量数范围)； 2.3.7 质量准确度：全质量轴范围内≤0.1 amu； 2.3.8 SRM最小驻留时间：≤ 1ms； 2.3.9 共轭双曲面四极杆扫描速度：≥15000amu/s； 2.3.10 多反应检测扫描速度：在不分组的情况下可同时进行600 离子对/秒检测（从0.5到2.0 amu的任意分辨率），并确保无交叉污染；采用1ppb去甲基地西泮或克伦特罗作为标准物质，可出示1ppb去甲基地西泮或克伦特罗在10、20、50、100、500 离子对/s时对应的响应峰面积的图谱，并且5个采集速率的峰面积数据的偏差≤10%； ▲2.3.11 线性范围：大于106。需附上仪器线性范围宽的图谱数据，要求采用阿普唑仑为标准物质，检测浓度含量从0.3fg、3fg、30fg、300fg、3pg、30pg、300pg，只能采用一条标准曲线不接受标准曲线分段，线性范围良好，不采用权重的情况下每个点的RSD%不超过10%； 2.3.12 一次分析最多可执行≥30000对离子对分析； 2.3.13 正负离子切换速度：≤5ms； 2.3.14 扫描功能：全扫描、选择离子扫描、选择反应监测、高选择性反应监测、时间选择反应监测、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、反向能量归一化扫描；自动触发二级子离子扫描功能； ▲2.4 检测器：双模式离散打拿极电子倍增管检测器，提高灵敏度（脉冲计数模式，离子通量低；模拟模式，粒子通量高）和动态线性范围； 2.5 真空系统 2.5.1 由1个分子涡轮泵（三级差分）和1个机械泵组成的4级差分真空系统 2.5.2 四级差分抽真空，真空可达到5·10-6 Torr ▲2.6 灵敏度 ESI+：1pg利血平柱上进样（Q1分辨率0.4，Q3分辨率0.7amu），m/z 609>195，信噪比≥1500,000：1，连续六针RSD≤5% ESI-：1pg利氯霉素柱上进样，m/z 321>152，信噪比≥1500,000：1，连续六针RSD≤5% ▲2.7 质谱可与同品牌的离子色谱连接，实现强极性化合物的分析。需附同品牌离子色谱与质谱连接的应用文献。 2.8 仪器可选配纸喷雾离子源，无需样品前处理，120秒内完成一个样品分析，可实现快速高通量样品分析。 |
|  |  | 3、快速液相色谱 3.1 泵 3.1.1 二元高压梯度混合 3.1.2 压力范围：最大压力：≥15000psi 3.1.3 压力波动：<1%或0.2Mpa 3.1.4 流速范围：0.001~ 8mL/min，步进≥0.001 mL/min 3.1.5 流速精密度：< 0.05%RSD ▲3.1.6 流速准确度：≥±0.1% 3.1.7 梯度延迟体积：≤35µL，且不随反压变化 3.1.8 梯度组成比例精密度：<0.15% 3.1.9 梯度组成比例准确度：≥±0.2% 3.1.10 梯度组成比例范围：0-100% 3.1.11 淋洗液数量：＝6个 3.1.12 泵清洗：带柱塞杆及密封圈自动清洗系统，同时监测泵头微漏，提示维护信息。 3.1.13 带过压保护功能，能进行漏液监测 3.1.14 梯度模式：除线性变化模式外，还可呈现8种不同梯度指数变化模式设定 3.2 自动进样器： 3.2.1 在线split-loop设计；进样针及 loop 集成在高压流路中；进样后，进样针置于流路中，分析时，针内始终有流动相流过，样品残留极小；标准配置清洗针外功能，交叉污染小； 3.2.2 加样体积 0.01-25ul，增量0.01 ul； 3.2.3 加样体积准确度：优于±0.5% 3.2.4 进样精度：≤0.25%RSD 3.2.5 线性：相关系数>0.99999， 3.2.6 交叉污染：≤0.0004% ▲3.2.7 多种样品盘选择：2ml样品瓶最多能放216个 3.2.8 重复进样次数：无限制 3.2.9 进样循环时间：≤15s 完成在 5µL进样 3.2.10 样品盘温度范围：4-40℃ 3.2.11 样品盘温控精度：-2℃/+4℃ 3.2.12 具有泄漏传感器，有样品盘和样品自动识别功能，全程监控与记录仪器状态 3.3 柱温箱 3.3.1 半导体制热，独特的密封腔设计，控温准确；内含湿度、气漏、温度在线检测，使用安全； 3.3.2 标配2µL的预热器，减少溶剂进入色谱柱的温度歧视影响； 3.3.3 控温范围：5-120℃，室温下18℃（带降温功能） 3.3.4 温度精确度：优于±0.5℃ 3.3.5 温控稳定性：优于±0.05℃ 3.3.6 柱容量：最多2根色谱柱，最长可安装30cm色谱柱 3.3.7 切换阀：可配1个切换阀，软件可控。 3.3.8 有湿度，气体，温度传感器，能在线监测溶剂泄漏情况 3.3.9 采用同一品牌的液相LC与质谱MS/MS，维护使用更方便。 3.4 DAD检测器 3.4.1 二极管数：＝1024 3.4.2 波长范围：190 到680 nm 3.4.3 波长准确度：≤±1nm 3.4.4 基线漂移：<0.5m AU/h |
|  |  | 4 数据处理系统 4.1 品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows与Office软件），提供LC和MS/MS的全自动控制；简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；Window10英文操作系统（64bit），软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案； ▲4.2 可提供360种以上司法毒物鉴定数据库，包含所有化合物中英对照名称、离子对信息及优化质谱参数。投标时提供司法毒物方法包文档。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1 三重四极杆质谱主机1套 2 ESI电喷雾离子源1套 3 APCI大气压化学离子源1套 4 二元超高压液相色谱仪1套 5 机械泵油2瓶 6 配套专用色谱柱2根 7 进样小瓶5包 8 不间断电源，供电1小时1套 9 配套氮气发生器1套 |  |  |