深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纳米颗粒检测系统 | - ★激光器：包括但不限于488nm 和 638nm全固态激光器，且激光器配有半导体温控（TEC）模块。 |
|  |  | - ▲检测器：采用SPCM单光子计数模块，可实现单光子计数功能。有利于低 散射强度、低荧光强度样品的检测，满足外泌体、纳米药物及病毒等小粒 径、低表达的样品检测。（提供厂家彩页、或説明书、或官网截图等证明材料）。 |
|  |  | - 光路传导：为避免光纤传输带来的光量子耦合损失，确保光收集效率和提 高灵敏度，激光传递和光传导采用空气传导，非光纤传导。。 |
|  |  | - 检测通道：通道数≥3，至少包括一个侧向散射通道SSC和两个荧光通道 （滤光片可更换）。 |
|  |  | - ▲散射光检测灵敏度： SSC<30 nm 聚苯乙烯微球。（提供厂家彩页、或説明书、或官网截图等证明材料） |
|  |  | - ▲散射光检测分辨率：53/73/96/120 nm 二氧化硅微球基线分离。（提供厂家彩页、或説明书、或官网截图等证明材料） |
|  |  | - 检测颗粒直径：7～1000 nm |
|  |  | - ▲荧光灵敏度: AF488<10，PE<1（使用绿色激光激发），用光子数计量。（提供厂家彩页、或説明书、或官网截图等证明材料） |
|  |  | - 需要的样品量：10 - 100 μL |
|  |  | - ▲获取速率：≤10,000 events/min |
|  |  | - 纳米颗粒粒径/浓度检测：使用纳米颗粒标准品，可通过软件直接计算出样本颗粒的粒径分布和颗粒浓度，以及圈门内亚群的颗粒粒径分布和对应的颗粒数占比。 |
|  |  | - 荧光分析：快速获得荧光阳性/阴性颗粒数和占比。 |
|  |  | - ▲背景颗粒数：≤500 个 |
|  |  | - 软件：标配英文版本软件，具备采集和分析功能、可自动或手动调整阈值， |
|  |  | - ▲实时可视化：实时显示信号波形图，带 video 窗口，可实时监测激光束和样品流动室的情况。（提供厂家彩页、或説明书、或官网截图等证明材料） |
|  |  | - 数据输出格式：NFA；FCS 3.0；.bmp；.pdf 等 |
|  |  | - 液路设计：采用特有的自重力模式，实现超慢流体鞘液聚焦，有效提高液流稳定性。 |
|  |  | - ▲鞘液：无需额外使用过滤器进行过滤。 |
|  |  | - ▲样本流速：2-60 nl/min，同时支持流速连续调节。（提供厂家彩页、或説明书、或官网截图等证明材料） |
|  |  | - 清洗维护：一键式开关机，全自动液路清洗维护，无需手动操作。 |
|  |  | - 上样方式：标准 0.6 mL EP 管上样。 |
|  |  | - 实时压力监控：样品进样压力 1.0Kpa，实时监控并显示用以判断液流状态。 |
| 配置清单： |  |  |
| 1、激发光源：2个； 2、单光子计数模块：3个； 3、石英流动室：1个； 4、标准光学滤光片组合：1组； 5、液流系统：1套； 6、软件系统：1套； 7、工作站：1套； 8、显示器：1台； 9、标准试剂套装：1套； 10、产品说明书：1本； 11、用户手册：1份 |  |  |