深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 病理数字切片扫描系统 | 技术参数要求： - 加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可扫描切片数≥400张； - 物镜：配置高端物镜，数值孔径≥0.8； - ▲扫描方式：采用线性扫描技术，配置行频≥30KHz的线阵扫描相机，保证扫描连续性和最小图像拼接次数；提供所使用相机的说明文件、内部安装照片以备核查； - 扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤25s；要求提供国家食药监部门的检验报告复印件，以备验收核查； - 扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.125微米/像素； - 平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，非丝杆驱动，确保超高精度控制，需提供技术说明； - ▲后续可原设备升级多色荧光扫描模块，最高匹配8色荧光，要求提供具备荧光扫描功能的医疗器械注册证证明，并提供荧光模块升级后在设备内部的场景照片，以便核对； - ▲采用主动制冷sCOMS单色相机，保证暗场噪点最低。提供相机说明书。 - ▲荧光相机：芯片尺寸1.2〃,量子效率≥80%，有效像素≥400万，像素尺寸6.5*6.5（微米），读出噪声≤2e-。 - 专业级荧光LED光源，不同通道自动切换对应光源波长； - 滤镜配置: 3~8位置电动滤镜转轮； - ▲自动探测荧光样品组织区域，快速筛选目标扫描区域，不需要手动检测；提供区域自动识别效果的软件截图。 - 扫描工作站：处理器优于或等于Intel Core I5；内存≥16GB；硬盘≥1TB；网卡：支持千兆及以上带宽；显示器等于或优于23.8英寸。 - ▲涉及远程连接功能的医疗设备，需具备资质的国有测评机构出具信息安全等级保护三级证书； - 全自动一键扫描，初次扫描成功率≥99.8%。 - 为保证扫描数据稳定可靠，数字切片必须为单一文件，不接受多文件组成文件包形式。 - 支持识别切片标签：打印体数字，条码，二维码；自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域；自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点；可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片； - ▲设备支持后续升级人工智能诊断软件，提供至少2份与扫描仪同一制造商获得的智能分析系统产品注册证； - ▲提供病理云空间，云空间内存≥50G，支持上传、分享切片，支持病例分类管理等；（提供云空间登陆网址，界面截图，及账号，以供测试）。 - 可自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览；可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并可对所有标记进行管理；可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析；可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图；可使用导航图，快速浏览整张数字切片； - 可对数字切片除横向、竖向的角度之外的任意角度进行旋转，以便观察；要求提供软件操作截图，以备验收核查； - 支持多系统使用：Windows/IOS/Android系统，电脑、平板、手机进行切片浏览；要求提供软件操作截图，以备验收核查； - 支持一个屏幕同时显示至少9张图像，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片。要求提供软件操作截图，以备验收核查； - ▲配置的远程会诊申请端软件系统涉及病理数据的处理与诊断，应当具备独立的二类医疗器械注册证，提供与扫描设备同一制造商的会诊软件二类医疗器械注册证复印件。 - 申请端可上传完整病人资料：病人基本信息、临床病史、数字切片、检验报告单、影像图像、大 体照片；提交的资料中数字病理切片、影像图像的存储较大，配置专用的断点续传功能，保证数据的稳定传输；申请端可选择会诊专家或直接由会诊中心分配专家会诊，可查看专家的简介、擅长领域、联系方式。 - ▲支持移动端IOS和Android系统的APP，支持微信小程序直接诊断，非手机网页浏览。能通过手机 APP进行病例的分配、转诊、退回、查询报告、专家诊断等。提供包含此功能细节的界面截图，要求提供微信小程序数字病理会诊平台著作权证书复印件。 - 投标人或生产厂家具备ISO27001认证证书(提供证书复印件) - 投标人或生产厂家具备ISO45001认证证书(提供证书复印件) - 投标人或生产厂家具备ISO24001认证证书(提供证书复印件) - 投标人或生产厂家具备ISO19001认证证书(提供证书复印件) - 投标人或生产厂家具备欧盟CE产品认证证书(提供证书复印件) - 投标人或生产厂家具备ISO 13485认证证书(提供证书复印件) - 投标人或生产厂家具备GB/T 29490-2013认证证书(提供证书复印件) |
| 配置清单 |  |  |
| - 数字病理扫描仪 1台； - 数字病理扫描工作站 1台； - 扫描控制软件 1套； - 本地阅片软件 1套； - 数字切片管理系统 1套； - 远程会诊软件 1套； |  |  |