表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 蛋白FPLC纯化仪及分子筛交换柱 | 1系统泵 ▲1.1 系统泵类型：全自动微量柱塞泵，使用不锈钢、钛合金等钢性强、惰性好的材质。 ▲1.2 除气阀：每个泵头均有单独除气阀。 1.3 流速范围：0.001-25ml/min。 ▲1.4 流速精度：流速精密度不大于±1.2%，流速精度：RSD<0.5%。 1.5 压力范围：0-20MPa。 1.6 黏度范围：0.35-10cP。 |
|  |  | 2混合池 2.1 混合原理：磁力搅拌混合。 2.2 混合池体积：包括一个1.4ml混合腔的梯度混合器。 ▲2.3 梯度流速范围不小于0.1-25ml/min。 ▲2.4 梯度合成准确度至少±0.6% ( 条件:5% 到 95% B，0.6 到 25 mL/min，0.2 到 2 MPa，0.8 到 2 cP)。 |
|  |  | 3阀门：出口阀组件，具备3个出口（收集器、大体积收集、废液）；入口缓冲液切换阀1个，缓冲液入口≥4，实现不少于4种缓冲液之间的转换；柱位切换阀：1个，含一条通路用于系统清洗，同时兼有正反流向控制功能。 |
|  |  | 4压力感应器 4.1 位置：系统泵后；可选柱前、柱后。 4.2 精度：±2%。 |
|  |  | 5单波长紫外检测器 ▲5.1 紫外检测器为LED紫外光源（280nm）无需预热，即开即用。 ▲5.2 吸收值范围不小于 -6 到 +6 AU。 ▲5.3 线性：0-2 AU范围±5%。 5.4 操作压力：0-2Mpa。 5.5 流动池：标配：2mm，可选：5mm。 |
|  |  | 6电导检测器 6.1 电导检测范围：0.01mS/cm-999.99mS/cm。 6.2 精度：±2%。 |
|  |  | 7温度传感器范围：0-99℃。 |
|  |  | 8系统控制 ▲8.1 软件符合GMP/GLP要求。软件具有21 CFR Part 11 认证。 8.2 软件具备完整OPC协议支持，自带警告功能的维护管理。 |
|  |  | 9控制软件 9.1 系统控制软件：软件集系统控制、方法编辑与建立以及数据分析于一体。 9.2 软件内置预装柱信息库：内置包括当前市售主流厂家的预装柱信息，直接选择层析柱、智能编程。 9.3 具有易于操作的积分功能，可实现一键积分，无须步骤繁多的设置即可实现峰图积分。 |
|  |  | ▲10远程控制：具有符合法规要求的远程控制功能，通过移动手机，平板，电脑等可实现在局域网内的远程控制，结果查看等功能。 |
|  |  | 11组分收集器 ▲11.1 收集容器类型：3、8、15或者50ml收集器。 11.2 收集模式：时间模式、液滴模式、时间窗模式。 11.3 收集数目最大不少于350个。 11.4 有机溶剂耐受：是。 11.5 最多可接2个组分收集器：可以连接两种不同或者相同的收集器，增加收集体积，更加方便进行过夜纯化。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、蛋白液相分析系统主机2台 2、圆形收集器2个 3、控制软件及分析软件2套 |  |  |