表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 名称 | 单价 （万元） | 数量（台） | 总价 （万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大容量高速低温离心机 | 65 | 1 | 65 | 进口 |
| 台式常温离心机（1.5ml） | 2.8 | 6 | 16.8 | 国产 |
| 台式低温离心机（1.5ml） | 7.2 | 2 | 14.4 | 国产 |
| 台式高速冷冻离心机 | 19.5 | 1 | 19.5 | 国产 |
| 台式冷冻离心机（50ml、15ml、96孔） | 20 | 2 | 40 | 进口 |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 大容量高速低温离心机 | 1)仪器主机最高转速≥26,000 rpm，最大相对离心力≥81,770 × g，最大容量≥6L（验收按照实际配置的转头为准）； ▲2)采用≥15英寸触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作，具备中英文多语言版图文界面； ▲3)转速控制精度：设定转速的±10rpm或±0.1%或更优； ▲4)加减速设定：≥11/12档； 5）FDA/GMP级别的实时操作和运行记录、批次备注和电子签名，数据无忧； 6）远程监控管理和故障诊断平台（电脑、iOS、Android），随时随地掌控您的离心实验； 7）具有用户等级（管理员、超级用户和操作员）和用户权限； 8) 运行曲线实时显示，及时观察仪器的运行状态； 9）具备可视孔，可进行定期的第三方转速校准，精确万无一失； 10）内置离心管和化学耐受性数据库，耗材及使用须知便捷查询； 11)采用可变磁阻驱动系统，可将升/降速度时间缩短一半，升至20,000rpm仅需2分钟； 12)具有智能化的减磨系统，减少风阻，以加快达到最高转速，增长转头寿命； 13)样品容量不平衡容忍度为5%，高至10mm，可“目视平衡”； 14)制冷系统采用环境保护冷冻剂，温度控制范围为-10 ℃至40 ℃； 15)时间设定范围至180分钟，另有连续时间运行 (HOLD) 选择； 16) 多种转头可供选择，包括定角、水平及超轻(重量为传统转头一半)JLA转头； 17)可选配生物安全转头及制药等级无菌过滤系统过滤膜，防止样品悬浮粒子扩散到空气中； 18) 安全操作功能包括转头不平衡检测、超速保护、超温保护等；有生物安全转头及样品分离袋可供选择； 19)转头动态惯性检测 (Dynamic Rotor Inertia Check)，若发现有超载情况，会自动回至最高容许转速,有效保护电机和转头，并避免危险； 20)仪器根据人体力学设计，必须备有脚踏开关，高度适中，方便操作； 21)为保证良好的售后服务，仪器生产厂家（非代理商）提供针对此项目的售后维修服务承诺书； |
| 配置清单 |  |  |
| 1）离心机主机一台；2）定角转头1个：铝合金材质，最高转速≥25,000rpm，最大相对离心力≥75,600 × g，最大容量≥8*50mL；3）定角转头1个：铝合金材质，最高转速≥12,000rpm，最大相对离心力≥26,890 × g，最大容量≥6*500mL；4）配置50mL可以重复利用离心管25支，配置500mL可以重复利用离心瓶6支。 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 台式常温离心机（1.5ml） | ▲1、离心容量：≥24×1.5/2.0ml离心管，10×5.0ml离心管； |
|  |  | ▲2、铝合金材质转子，坚固耐用，导热性好； |
|  |  | 3、≥6种不同的转子可选择； |
|  |  | ▲4、离心结束后自动开盖； |
|  |  | 5、主机按键式操作； |
|  |  | 6、转子盖可快速锁定，按钮或旋转圈数≤0.5圈； |
|  |  | 7、转速rpm和离心力rcf设置可以相互转换； |
|  |  | 8、定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时； |
|  |  | 9、≥10档的加速和减速功能。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、离心机主机6台； 2、适配1.5/2.0ml离心管的气密性固定角转子6个。 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 台式低温离心机（1.5ml） | ▲1.离心容量：≥24个1.5/2.0ml 离心管，≥10个5.0ml离心管 |
|  |  | 2.温控范围：-10-40℃（要求覆盖区间值）； |
|  |  | ▲3.转子盖可快速锁定，按钮或旋转圈数≤0.5圈； |
|  |  | 4.噪音水平:≤55 dB(A)； |
|  |  | 5.具有冷凝水槽，防止腐蚀； |
|  |  | ▲6.具有气密性转子盖，转子气密性经由第三方测试并认证（提供证明材料）； |
|  |  | 7.转速rpm和离心力rcf设置可以相互转换； |
|  |  | 8.所有转子材料均为铝合金材质,导热性好； |
|  |  | 9.快速预冷功能，从20℃降至4℃所需时间≤8分钟； |
|  |  | 10.具有单独的瞬时离心按键； |
|  |  | 11.从零加速至最高转速的时间≤15秒，从最高转速降速至零的时间≤15秒； |
|  |  | 12.≥10档的加速和减速功能，保护敏感样品； |
|  |  | 13.主机尺寸（cm）：宽≤30，深≤48，高≤26。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、离心机主机2台； 2、适配1.5/2.0ml离心管的气密性固定角转子2个。 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 台式高速冷冻离心机 | - ▲更安全：标配气密性黑色金属转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证 - 具有宽泛的温控范围：-11C－ 40C ，并可在离心机运行期间设置，即使在最高转速时，也可保持 4C - ▲离心机具备快速制冷编程功能，从设定时间开始快速制冷； - 具备待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时。 - 可在特定时间启动自动制冷，从而满足离心前的预制冷。 - ▲可选择旋钮式和按键式两款不同型号，旋钮式方便快速选择参数，按键式方便清洁； - ▲主机最高转速≥17500rpm, 最大相对离心力≥30,130×g - 极短的加 / 减速时间（14 秒/ 15 秒） - 定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性； - 5个独立程序按键，可存储50个程序 - 关盖时自动锁盖，自动识别转子失衡，保护操作人员安全 - 运行结束后，自动开盖功能，保护敏感样品 - 自动识别转子和转子转速，操作更加安全、简便 - SOFT功能，缓慢加 / 减速离心，适用于敏感样品的分离 - 单独的瞬时离心按键，方便操作 - 离心完毕后，离心盖自动开启，保护敏感样品 - 离心时间为30秒至99小时59分钟，可连续离心 - 转子和附件可高温高压灭菌(121℃, 20 分钟)，保护操作人员安全 - 系统达到IEC1010-2-020 国际最高安全标准； |
| 配置清单 |  |  |
| 1、离心机主机一台。2、配备 6x15/50ml角转头一个（最高转速为7,830rpm，最大相对离心力为7,745×g）； |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式冷冻离心机（50ml、15ml、96孔） | ▲1、主机最高转速≥15200rpm，步进1rpm；主机最大离心力≥25830×g，步进1 xg； |
|  |  | ▲2、最大容量:≥4×1000mL； |
|  |  | 3、温度设定范围：-10℃至+40℃； |
|  |  | 4、加减速控制：9级加速, 10级减速； |
|  |  | ▲5、转头锁定系统：具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定及转头更换； |
|  |  | ▲6、生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封（需提供第三方认证证书扫描件）； |
|  |  | 7、驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动； |
|  |  | 8、全彩色触摸屏； |
|  |  | 9、程序：可存储程序数量≥100个，每个程序可以进行多步骤程序设定。 |
|  |  | 10、在任一运行条件下，保证运行相同的总离心力； |
|  |  | 11、数据记录:记录所有的运行记录，并且可以实时查看。可以通过USB接口将运行记录导出； |
|  |  | 12转头生命周期:可以查看离心机的运行情况，以及查看转头的运行情况，包括旋转周期总数和剩余周期数； |
|  |  | ▲13、离心机运行模式:两种运行模式，开放型和安全型，安全模式可设定权限管理，通过密码设定权限； |
|  |  | 14、运行时间控制:最长99小时59分59秒；采用连续和定制式脉冲模式； |
|  |  | 15、自动性能：电动腔盖锁扣，让轻松关闭和锁定离心机腔盖； |
|  |  | ▲16、可选配转子数量≥18个。其中具有碳纤维转头可供备选，可以保证长时间的使用寿命和更高强度的离心运转条件。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、台式冷冻离心机主机2台； 2、4×1000ml水平转子2套（最高转速≥4200rpm。含生物安全密封盖、兼容适配50ml、15ml离心管、96孔板的适配器）； 3、8×50ml碳纤维角转子2套（最高转速≥14500rpm。含生物安全密封盖）。 |  |  |