科研类设备一批需求参数表

| 名称 | 单价 （万元） | 数量（台） | 总价 （万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH计 | 1.6 | 2 | 3.2 | 国产 |
| qubit荧光仪 | 7 | 1 | 7 | 进口 |
| 半干转膜仪 | 7.5 | 2 | 15 | 进口 |
| 超纯水仪 | 18 | 1 | 18 | 国产 |
| 超滤膜包系统 | 6 | 4 | 24 | 进口 |
| 蛋白电泳系统 | 2.7 | 6 | 16.2 | 国产 |
| 电转仪 | 17 | 1 | 17 | 进口 |
| 分光光度计 | 10.5 | 1 | 10.5 | 国产 |
| 高压灭菌器 | 8 | 1 | 8 | 国产 |
| 光纤光谱仪 | 9.5 | 1 | 9.5 | 国产 |
| 核酸电泳系统 | 2.4 | 5 | 12 | 国产 |
| 全自动洗板机 | 6.5 | 1 | 6.5 | 国产 |
| 旋涡混合器 | 0.45 | 6 | 2.7 | 国产 |
| 组织破碎仪 | 8.8 | 1 | 8.8 | 国产 |
| 台式水浴恒温振荡器 | 2 | 1 | 2 | 国产 |
| 加热型磁力搅拌器 | 1.2 | 2 | 2.4 | 国产 |
| 电热恒温干燥箱 | 1 | 1 | 1 | 国产 |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | pH计 | 1、测量范围≥pH-2.00~16.00，分辨率：pH：0.01pH，精度：pH：≤±0.01pH。 |
|  |  | 2、具备自动校准、缓冲液识别功能，可进行5点校准，4组预定义缓冲液组。 |
|  |  | 3、电极状态可显示，随时提醒电极使用情况并具有自动/手动温度补偿，提高测量的精确度。 |
|  |  | ▲4、具有可升降电极支架并可以灵活收纳在仪表侧面。 |
|  |  | 5、可通过软件连接RS232或USB接口传输数据至打印机或电脑。 |
|  |  | ▲6、pH电极、标准缓冲液须和主机为同一品牌，制造商提供标准缓冲液COA证书。 |
| 配置清单 |  |  |
| pH计主机2套，包含电极、标准缓冲液 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 2、 | qubit荧光仪 | 1、仪器大小：≤13.6 cm ×≤25 cm ×≤5.5 cm。 |
|  |  | 2、仪器重量：≤800g。 |
|  |  | ▲3、处理时间：≤5秒/样品。 |
|  |  | 4、动态范围：5个数量级。 |
|  |  | ▲5、可通过图形提示样品是否超过测量范围。 |
|  |  | ▲6、可用于直接测量样本的荧光强度。 |
|  |  | ▲7、上样量范围1-20μL，适合低丰度或稀有样品。 |
|  |  | ▲8、多功能性：精确特异定量DNA，RNA和蛋白质，快速简单测量完整RNA和降解RNA，测量RNA完整性。 |
|  |  | 9、高敏感度：线性检测最低达到：dsDNA 0.05 ng/μL，ssDNA 0.05 ng/μL，RNA 0.25 ng/μL，microRNA 0.05 ng/μL ，蛋白质15 ng/μL |
|  |  | 10、光源：蓝色LED(最大 ~470 nm),红色LED (最大~635 nm)。 |
|  |  | 11、激发通道：蓝光430–495 nm；红光600–645 nm。 |
|  |  | 12、发射通道：绿光510–580 nm；红光665–720 nm。 |
|  |  | 13、检测器：光电二极管，测量范围300-1,000 nm。 |
|  |  | 14、标准曲线：2- 或 3-点标准。 |
|  |  | 15、预热时间：<35 秒。 |
|  |  | 16、USB闪存空间：≥4GB。 |
|  |  | 17、电源：100-240 VAC，1.0A/1.2A。 |
|  |  | 18、电频：50/60 Hz。 |
|  |  | 19、电输入：12 VDC, 2.5 A。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1.荧光仪主机，一个 2.电源线一个及4种插座转换接头 3.U盘，一个 4.USB数据线，一个 5.屏幕擦拭巾，一个 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 4、 | 电转仪 | ▲1、可进行原核生物、真菌类及哺乳动物细胞的电转化。 |
|  |  | ▲2、可根据不同的细胞类型的不同要求，选择不同的脉冲波——指数衰减波或方波来达到转染目的，具有更加广泛的应用范围，可最大限度地保护样品和提高转染率。 |
|  |  | 3、能显示出样品的电阻大小，提供重复、精确的脉冲波，并保护样品。 |
|  |  | 4、仪器内储存有细菌、酵母菌和动物细胞等常用的优化的实验方法，便于参考使用。 |
|  |  | 5、可快速编辑自己的方法并存储，可存储至少140个方法。 |
|  |  | 6、至少100个实验方法参数的自动存储和记忆。 |
|  |  | ▲7、输出波型：指数衰减波或方波，电压：10-3000V。 |
|  |  | 8、电容 10-500V，为25-3275uf，以25uF递增； 500-3000V，为10，25，50uf。 |
|  |  | 9、电阻（并联）：50-1000欧姆，50欧姆增量，加无穷大。 |
|  |  | 10、样品电阻 10-2500V 范围内，最小20欧姆； 2500-3000V 范围内，最小600欧姆。 |
|  |  | 11、方波时间 10-500V：脉冲时间0.05-10ms，0.05ms增量；脉冲时间10-100ms，1ms增量，1-10个脉冲，间隔0.1-10秒 500-3000V：脉冲时间0.05-5 ms，0.05ms增量，1-2个脉冲，最小间隔5 ms。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、主机单元1套； 2、CE模块1套； 3、PC模块1套； 4、电击槽1套； 5、说明书1份； 6、电源线1根； 7、电击杯至少15个 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 半干转膜仪 | ▲1、转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。 |
|  |  | ▲2、转印速度：最快可在3分钟内完成2块TGX小胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印。 |
|  |  | 3、程序使用方便：可选择快速预设程序，或手动输入转印条件。 |
|  |  | ▲4、转印耗材可使用原装快速转印包，最快可在3－7分钟内完成转印；同时兼容传统的半干转印耗材，可进行20-30分钟的半干转印。 |
|  |  | 5、仪器兼容各种类型的自配蛋白凝胶。 |
|  |  | ▲6、电源：仪器自带整合型高电流电源。 |
|  |  | 7、用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控。 |
|  |  | 8、电极设计：6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一。 |
|  |  | 9、坚固耐用：耐用的聚碳酸酯外壳；阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用，且便于清洗；使用周期试验弹簧确保了可重现性；紧凑型手柄设计，便于移动。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1.仪器主机(含电源)2台； 2.转印盒4个； 3.滚筒4个； 4.电源线2根。 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 5、 | 组织破碎仪 | ▲1、应用范围:动植物组织、细胞裂解，细菌，病毒裂解，细胞分离等。可用于难处样品如鼠股骨、肿瘤和皮肤的处理。 |
|  |  | 2、原理：金属球在旋转过程中不断撞击样品管底部，样品管内珠子与样品发生剧烈搅拌和碰撞，使样品匀浆。 |
|  |  | 3、操作方式：全触摸屏操作。 |
|  |  | 4、通量：≥24×1.5mL管。 |
|  |  | 5、处理时间:15s-10min可调。 |
|  |  | 6、转头速度：从低速漩涡混合到高速剧烈振动12档可调。 |
|  |  | ▲7、制冷：采用内部空气循环制冷，最大限度的避免核酸、蛋白质等生物活性物质的降解。 |
|  |  | ▲8、采用24伏直流马达，产热量小，除转头外，无其它活动部件，使用寿命更长。 |
|  |  | ▲9、样品管：可使用聚丙烯材质扣盖样品管，无需专用耗材。 |
|  |  | ▲10、提供启动试剂盒，含多种规格的玻璃珠、氧化锆珠和不锈钢珠共8种,用于处理不同的样本。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、组织破碎仪1台；2、启动试剂盒至少1套。 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 超纯水仪 | 1、具有用于去除自来水中的余氯、胶体、颗粒的预处理系统； |
|  |  | ▲2、预处理纯化柱到达使用期限后机器自动提示更换，无需手动设定提醒时间； |
|  |  | 3、预处理纯化柱采用旋转设计； |
|  |  | 4、预处理纯化柱外观有颜色标识； |
|  |  | ▲5、超纯水仪可拆分为独立的纯水系统与超纯水系统，拆分的超纯水系统可灵活安装，无需考虑纯水系统的安装位置，也无需安装进水设备； |
|  |  | 6、纯水系统产水类型：RO反渗透纯水； |
|  |  | ▲7、纯水系统产水流速：≥40 L/h； |
|  |  | ▲8、纯水存储容量：≥3.5 L； |
|  |  | 9、纯水制水时间：水箱注满时间≤10分钟； |
|  |  | 10、纯水循环回路在水箱注水前及机器空闲时自动循环冲洗； |
|  |  | ▲11、RO纯化柱到达使用期限后机器会自动提示更换； |
|  |  | 12、操作界面采用极简设计的彩色LED指示灯及触摸按键组成，减少复杂的操作步骤； |
|  |  | ▲13、水箱可轻松拆卸，并可移动至任何位置； |
|  |  | ▲14、水箱采用聚碳酸酯材料制成，颜色为透明磨砂； |
|  |  | 15、水箱支持进行清洁、消毒工作； |
|  |  | 16、超纯水系统产水类型：超纯水； |
|  |  | 17、超纯水水质要求 电阻率：18.2 MΩ·cm @ 25 °C； TOC：≤5 ppb； 细菌：≤ 10 cfu/L (通常≤ 1 cfu/L)； 颗粒物：无 ≥0.22µm颗粒； 内毒素（热源）：< 0.001 EU/mL； RNase（核糖核酸酶）：< 1 pg/mL； DNase（脱氧核糖核酸酶）：< 5 pg/mL； 蛋白酶：< 0.15 μg/mL； |
|  |  | 18、超纯水水质合规性：符合≥2项要求，包括ASTM® D1193-06 的I级水–Grade B、欧洲药典的散装纯化水、美国药典的散装纯化水、中国药典的纯化水、中国国家标准GB/T 6682的I级水、中国国家标准GB/T 33087的超纯水、美国临床和实验室标准协会CLSI的临床实验室试剂用纯化水CLRW标准； |
|  |  | ▲19、未取用完的超纯水将会进入超纯水循环回路经由紫外灯、精纯柱纯化； |
|  |  | ▲20、超纯水分配流速：≥1.5L/min，并支持无级调节流速至逐滴取水； |
|  |  | ▲21、配有取水臂，并配有取水流速的无级调节开关。可固定位置取水，也可于≥60cm范围内移动取水； |
|  |  | ▲22、精纯柱及TOC精纯柱到达使用期限后机器自动提示更换； |
|  |  | 23、精纯柱及TOC精纯柱采用旋转设计； |
|  |  | 24、精纯柱及TOC精纯柱外观有明显颜色标识； |
|  |  | ▲25、内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机污染物及杀菌。使用期间无需更换，使用寿命≥6年； |
|  |  | 26、超纯水循环回路每隔2小时自动循环，对回路内的超纯水自动清洁、消毒，同时支持手动开启自动循环清洗功能； |
|  |  | 27、电阻率具有自动检测及报警功能，彩色LED指示灯实时提示电阻率状态。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、预处理组件 1套；2、预处理系统 1个；3、纯水系统 1个；4、超纯水分配系统 1个；5、预处理柱、纯化柱、精纯柱各1个；6、≥3.5L水箱 2个；7、纯水取水阀 1个。 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 超滤膜包系统 | 1、外观简洁，移动操作方便，节约空间；安装和拆卸方便快速。 |
|  |  | ▲2、可将整个系统放置于冷柜或者冰箱中低温工作；或直接对膜包进行冰浴操作。 |
|  |  | ▲3、无需手动调节阀门来控制跨膜压，只需控制流速即可达到理想的跨膜压。 |
|  |  | ▲4、回流样品可直达底部，避免冲击产生气泡而对产品产生剪切力，影响样品活性。 |
|  |  | 5、系统工作环境为：4-60℃，最大耐受压力4bar（60psi）。 |
|  |  | ▲6、有效膜面积≥200cm²；膜分子量100KD；超滤膜材质是再生纤维素Hydrosart；外壳和流道材质为丙烯酸。 |
|  |  | 7、耐常见酸碱，可重复使用；管道、样品瓶便于拆洗。 |
|  |  | ▲8、可以实现小体积的实验；最小循环体积20ml，不可回收体积小于2ml。 |
|  |  | ▲9、可选配组件进行同系列的膜包并联，进行线性放大，增加样品的处理量；最大可处理5L左右的样品。 |
|  |  | 10、包装内含对应的软管，流速限制器和压力指示计。 |
|  |  | 11、蠕动泵系统 11.1、工作电压（50-60HZ）：180-240V。 11.2、转速：20-600RPM。 11.3、流速范围：16-480ml/min，、33-1000ml/min（不同泵头）。 11.4、最大扭矩：635.5Mn*m。 11.5、最大功率：37W。 11.6、最大电流：0.9A。 11.7、尺寸：≤220*≤180*≤135mm。 ▲11.8、样品透析瓶：聚碳酸酯材质，500ml体积，带盖；当处理量大时可实现连续补液，也可进行连续的缓冲液置换。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、膜包4个；2、泵管8根；3、滤出液管4根；4、压力指示器4个；5、Y型三通4个；6、500ml样品瓶至少4个；7、易装载泵头4个；8、蠕动泵4个（包含配套附件）。 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 蛋白电泳系统 | 1、电泳槽 ▲1.1、可同时进行电泳的凝胶数：≥4块。 1.2、制胶玻璃尺寸（cm）：短玻板（长≥10，宽≥7）;长玻板（长≥10，宽≥8）。 ▲1.3、制胶模具制备的凝胶大小（cm）：长≥8，宽≥7。 1.4、上层缓冲液体积：≤120ml。 1.5、下层缓冲液体积：≤180ml。 1.6、SDS-PAGE电泳时间：≤45分钟（200V恒压）。 1.7、电泳槽尺寸（cm）：宽≤12，长≤16，高≤18。 1.8、电泳方向：垂直，从上往下进行。 ▲1.9、长玻板上固定有封边垫条，防止漏胶。 ▲1.10、塑料电泳梳不抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触。 ▲1.11、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎。 1.12、具有上样引导装置。 |
|  |  | 2、转印模块 2.1、可转印的凝胶尺寸(cm)：长≥10，宽≥7.5，可同时转印凝胶数：≥2块。 2.2、缓冲液体积要求≤450ml。 2.3、转印时间：2块凝胶转印在≤1小时内完成。 2.4、电极丝相距≥4cm。 2.5、转印夹和电极有明显颜色标记。 2.6、要求内置冷却装置，与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、缓冲液槽6件 2、缓冲液槽盖（带电缆）6件 3、长玻板30个 4、短玻板30个 5、密封垫条24个 6、10孔梳子30个 7、灌胶架≥6个 8、制胶框12个 9、上样引导装置≥6个 10、开胶器30个 11、转印模块6件 12、纤维垫24个 13、电极组件6个 14、冷却模块6个 15、基础电源6件 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 分光光度计 | ▲1、显示：≥7寸高清触摸屏，单机即可完成样品检测； |
|  |  | ▲2、光源：氙闪光灯；比色皿模式光源：LED发光二级管； |
|  |  | ▲3、波长范围：200-800nm（要求覆盖区间值）； |
|  |  | 4、样品体积：0.5-2ul（要求覆盖区间值）； |
|  |  | ▲5、光程：0.05mm、0.2mm、1.0mm（要求具有≥3种光程） |
|  |  | 6、波长精度：≤1nm； |
|  |  | 7、波长分辨率：≤3nm； |
|  |  | 8、吸光度精确度：≤0.003Abs； |
|  |  | 9、吸光度准确度：≤1%（测试点 260nm)； |
|  |  | 10、吸光度范围：0.04-300A（要求覆盖区间值）； |
|  |  | 11、检测时间：＜6S； |
|  |  | ▲12、核酸检测范围 ：2-15000ng/ul(dsDNA)，要求覆盖区间值； |
|  |  | 13、主机尺寸（mm）：长≤210，宽≤320，高≤190 |
|  |  | ▲14、具有荧光计模式：灵敏度dsDNA:≤0.5pg/ul，线性度R2>0.995，稳定性<1.5%； |
|  |  | ▲15、具有自动空白、自动检测功能。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、分光光度计主机1台；2、电源适配器1个；3、比色皿1盒。 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 高压灭菌器 | 1、▲生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质）,须具备七年以上生产资质，可办理压力容器使用登记。 |
|  |  | 2、容量:85-90L,立式结构,底部带脚轮。 |
|  |  | 3、▲灭菌腔材料：采用SUS316不锈钢。 |
|  |  | 4、开关盖方式：一键解锁（点击开盖键），上掀开盖，轻压腔盖，感应锁盖（自动锁紧腔盖）。 |
|  |  | 5、▲温度和压力: 最高工作温度≥138℃ ，设计压力0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa。 |
|  |  | 6、液晶显示：支持中英文多语种显示，各种灭菌状态一目了然。 |
|  |  | 7、▲具备一键排水功能，水质检测功能。 |
|  |  | 8、六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。 |
|  |  | 9、USB存储功能：可插入U盘存储数据。 |
|  |  | 10、集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用。 |
|  |  | 11、符合GMP要求权限管理和数据存储功能：具有五级密码权限控制，每级均有独立密码，控制系统存储器可存储500次以上灭菌进程记录（每次灭菌进程记录至少含30条灭菌记录信息），并可查询及打印方便追溯管理。 |
|  |  | 12、标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度。 |
|  |  | 13、附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套。 |
|  |  | 14、安全装置： 均分柱式锁盖装置，闭盖检查系统：电动式双内锁：冷却锁OPEN温度：缺水保护 过压双重保护： 自动故障检测系统、后台安全测试程序， 温度监控 漏电、过流与短路保护。 |
|  |  | 15、节省空间：实验室位置有限，要求仪器占地面积低于0.6平方米(长*宽)。 |
|  |  | 16、生产厂家具有医疗器械（灭菌设备）生产许可证。 |
| 配置清单 |  |  |
| 主机一台、不锈钢网篮2个、废液瓶一个、排水软管两条、排气软管一条、压力容器证书一本。 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 核酸电泳系统 | 1、电泳槽电极拆卸方便。 |
|  |  | ▲2、电泳槽底座侧面的箭头指示运行方向。 |
|  |  | ▲3、要求电泳槽电极具有彩色编码且带标记，同时要求电泳槽底座带标记。 |
|  |  | 4、电泳槽基部拉环设计，可轻松移除盖子。 |
|  |  | 5、要求电泳槽透明，可实时查看实验进程。 |
|  |  | ▲6、紫外透明凝胶托盘具有荧光标尺。 |
|  |  | ▲8、配有高度固定的嵌入式梳、可调节高度的电泳疏和制备电泳梳。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、水平槽单元5套； 2、紫外透射槽5套； 3、制胶盘5套； 4、多孔电泳梳子5套； 5、电源5个。 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 全自动洗板机 | ▲1、残液量：≤1ul； |
|  |  | ▲2、清洗头：≥1个8道或12道清洗头（96孔板）； |
|  |  | 3、适用微孔板：平底，U型底，V型底和C型底96孔微孔板； |
|  |  | 4、具有≥3种清洗方式：中心、两点、多点清洗等； |
|  |  | 5、清洗体积：50-2000ul（要求覆盖区间值，投标产品不符合要求视为负偏离），以≥50ul体积递增； |
|  |  | 6、清洗次数：≥95次； |
|  |  | 7、洗液通道：≥3个； |
|  |  | 8、洗瓶：≥3个洗瓶，≥1个废液瓶，体积要求≥2.5 L； |
|  |  | 9、注液准确度：≤2%（测试体积300ul）； |
|  |  | 10、注液精密度：CV≤1.5%（测试体积300ul）； |
|  |  | 11、浸泡和振动时间：＞95min； |
|  |  | 12、数据连接方式：USB； |
|  |  | 13、显示器：≥4.3英寸彩色液晶屏显示； |
|  |  | ▲14、数显精确：清洗头位置参数数字化显示，并精确到0.1-0.3mm（数值落在区间值内即可），适用各种大小不同的96孔酶标板； |
|  |  | ▲15、具有针位控制功能：加样器定位系统可进行水平和垂直方向的调节； |
|  |  | 16、洗瓶内管路内置滤网和自动冲洗功能； |
|  |  | 17、可设置洗液管路冲洗和蒸馏水洗功能，冲洗时间和间隔板数可调； |
|  |  | ▲18、具有暂停功能，暂停后可继续完整执行后面的洗板程序； |
|  |  | 19、洗液瓶具有体积刻度线，具有清洗用完报警功能和废液满自动报警功能； |
|  |  | 20、可自动贮存≥100个用户洗板程序； |
|  |  | 21、可同时进行微孔板浸泡和振荡。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、主机（含洗瓶及清洗管路）1套 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 旋涡混合器 | 1、转速范围：0-3000rpm(要求覆盖区间值)； |
|  |  | 2、偏心球轴承设计，振动头安装方便； |
|  |  | 3、钢制底座，真空吸盘； |
|  |  | 4、运行周转直径：≥4mm； |
|  |  | 5、防护等级：IP21及以上； |
|  |  | 6、振荡方式：圆周； |
|  |  | 7、电机输入功率（W）：≥58； |
|  |  | 8、电机输出功率（W）：≥10； |
|  |  | 9、转速显示：刻度； |
|  |  | 10、运行方式：连续运转/点动。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、主机6台； 2、标准垫片6套。 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光纤光谱仪 | 1、有效像素不低于:2048x64 像元; |
|  |  | 2、光谱范围:200~1100nm; |
|  |  | 3、信噪比不低于:450:1; |
|  |  | 4、暗噪声不高于:8.2 RMS counts ; |
|  |  | 5、支持原位连续或单次采集光谱;全光谱数据可手动及定时自动保存硬盘中;支持随时间趋势定时自动采集记录光谱数据、三维光谱功能; |
|  |  | 6、任意指定某一波长、某几个波长的数据、质心波长等进行实时趋势检测，并生成趋势图,连续自动存储数据于硬盘，连续运行时间>7X24 小时;趋势功能带有记忆(沿用上次设定、波长定义、公式); |
|  |  | 7、支持外部 TTL 信号触发及光敏触发测量，支持单次触发和多次触发; |
|  |  | 8、光谱分析软件支持系统:Win 7~11,软件支持 TCP/IP 通讯以及二次开发(C++或 Csharp); |
| 配置清单 |  |  |
| 相关配套软件，说明书1份、保修卡1份、 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 3、 | 台式水浴恒温振荡器 | 1、控制方式：微电脑环境扫描微处理芯片 |
|  |  | 2、显示方式：LCD（大屏幕液晶双显） |
|  |  | ▲3、振荡方式：往复振荡式 |
|  |  | ▲4、驱动方式：单轴平衡装置式 |
|  |  | ▲5、具有安全保护功能：上、下限超温声光报警；上、下限超速报警；独立式超温保护器；开门停机保护；漏电或过电保护装置； |
|  |  | 6、具有转速存储、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显功能 |
|  |  | 7、编程功能：反复、步调、八段曲线编程设定 |
|  |  | 8、往复频率：20∽200rpm，频率精度：±1 rpm，行程幅度：Φ25（mm） |
|  |  | 9、最大容量：24×250mL或500ml*15或1000ml*11 |
|  |  | 10、提供≥1块摇板，摇板尺寸≥590×≥390（mm），弹簧摇板≥590×≥390×80（mm） |
|  |  | 11、定时范围：0-500小时 |
|  |  | 12、温控范围：环境温度-99.9℃；温控精度：±0.1℃（恒温状态）；温度均匀度：±0.2℃ |
|  |  | 13、内腔尺寸：≥700×≥450×≥260（mm）；外围尺寸：≤950×≤500×≤380（mm） |
|  |  | 14、电压：AC 200∽240V 50∽60HZ；功率：2200W |
|  |  | ▲15、材料：316L不锈钢拉丝板材质 |
| 配置清单 |  |  |
| 台式水浴恒温振荡器1台（含配套附件） |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 4、 | 电热恒温干燥箱 | 1、电源电压：AC 220V 50HZ |
|  |  | 2、控温范围：RT+10~300℃ |
|  |  | 3、温度波动度：±1.0℃ |
|  |  | 4、温度分辨率：0.1℃ |
|  |  | 5、温度均匀度：±3%（测试点为100℃） |
|  |  | 6、工作环境温度：+5~40℃ |
|  |  | 7、外形输入功率：2450W |
|  |  | 8、容积：≥220L |
|  |  | 9、内胆尺寸（mm）：W×D×H ≥600x≥500x≥750 |
|  |  | 10、外形尺寸（mm）：W×D×H ≤880x≤630x≤930 |
|  |  | 11、载物托架：≥2块 |
|  |  | 12、定时范围：0~9999min |
| 配置清单 |  |  |
| 1、电热恒温干燥箱1台;2、说明书1份;3、合格证1份;4、保修卡1份。 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 2、 | 加热型磁力搅拌器 | 1、最大处理量：20 L |
|  |  | 2、盘面直径：≥135mm |
|  |  | 3、搅拌转速范围：50 - 1500 rpm |
|  |  | 4、加热盘材质：铝合金 |
|  |  | 5、热输出功率：600 W |
|  |  | 6、加热温度范围(盘面)：RT+盘面自热 - 310℃ |
|  |  | 7、设置精度:±1K |
|  |  | ▲8、操作面板采用防爆钢化玻璃，外围采用压铸铝材料，密封性好，耐腐蚀，易清洁 |
|  |  | ▲9、配温度传感器控温精度：PT1000/±1K |
|  |  | ▲10、可测温度范围（配PT1000）：-20 - 310 °C |
|  |  | 11、可调安全温度范围：50-360℃ |
|  |  | ▲12、独立的安全温度设置孔及安全温度控制电路，符合IEC 61010-2-010标准要求 |
|  |  | 13、通过TÜV测试认证 |
|  |  | 14、LED大屏显示转速及温度值 |
|  |  | 15、屏幕下方有指示符号，用来指示加热状态，传感器连接状态及设定温度 |
|  |  | 16、具有PT1000温度传感器 |
|  |  | 17、热警提示，当盘面高于50℃会闪烁显示HOT，以防烫伤 |
|  |  | 18、具有可检测温度传感器是否正确浸入介质的功能 |
|  |  | ▲19、有通用模式、断电记忆模式、固定设定值模式和防误碰模式四种操作模式可选 |
|  |  | 20、有快速升温和准确控温模式可切换 |
|  |  | 21、有RS232及USB接口，可连接计算机软件远程控制 |
|  |  | 22、左右各1个固定支杆插孔，方便改变固定位置 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、加热磁力搅拌器主机2台；2、温度计2根；3、搅拌子2套；4、夹具2套 |  |  |