深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 膀胱扫描仪 | 1、供电方式：3.7V，4节18650电池，内部供电。 |
|  |  | 2、探头：机械扇扫三维多切面扫描探头。 |
|  |  | 3、探头频率：≥2.6MHz。 |
|  |  | 4、探测深度：≥140mm。 |
|  |  | 5、扫描角度：≥94°。 |
|  |  | 6、测量范围：0ml～999ml。 |
|  |  | 7、测量精度：60ml≤V＜150ml，误差率为±25%；150ml≤V≤999ml，误差率为±15%。 |
|  |  | 8、电池：电压3.7V（标称值）；容量：≥3350mAh；电池充电：5～6小时可充满；电池满电状态时：可工作约4小时（在ready界面状态下）。 |
|  |  | 9、充电装置：AC 220V±10%。 |
|  |  | 10、电池管理：容量指示，电量过低提示。 |
|  |  | 11、患者ID编号位数：12位。 |
|  |  | 12、主机重量：约2.1kg。 |
|  |  | 13、屏幕尺寸：≥8.4英寸LCD彩色液晶屏。 |
|  |  | 14、储存容量：≥100个病例，存储≥2400幅图像。 |
|  |  | 15、测量模式：≥4种，至少包括男性模式、女性模式、儿童模式、体模校正模式。 |
|  |  | ▲16、扫描切面：≥24个切面扫描。 |
|  |  | 17、操作选择：触摸屏、按键两种操作模式可选。 |
|  |  | 18、测量结果显示：显示≥6个B型超声图像切面。 |
|  |  | 19、图像显示：实时动态显示测量图像功能。 |
|  |  | 20、自动识别：自动识别、自动勾边膀胱液性暗区边界。 |
|  |  | 21、自动计算：自动测量计算测量容积结果及膀胱内尿量值。 |
|  |  | 22、病例管理：病历存贮功能、病历浏览功能、病历导出功能。 |
|  |  | ▲23、输出接口：USB数据接口；可连接打印机和电脑；USB接口可升级软件；蓝牙无线传输数据通讯接口（更方便快捷传输数据）。 |
|  |  | 24、打印选择：根据需要选择打印2幅图像。 |
|  |  | 25、扫描结果信息记录：日期、时间、测量结果、性别、患者ID、膀胱形态图。 |
|  |  | ▲26、校准功能：具有体积校正功能、可进行测量数据校准功能（满足行业技术标准要求）。 |
|  |  | 27、产品结构：主机与移动支架可拆卸，具备便携式、推车两种用途。 |
|  |  | 28、使用环境温度：+5℃～+40℃；相对湿度：≤70%。 |
|  |  | 29、电磁环境：远离强电场、强磁场设备及高电压设备。 |
|  |  | ▲30、修正功能：具备对膀胱勾边轮廓进行手动修正功能（提高测量数据准确率）。 |
|  |  | ▲31、病例管理：病历存贮功能、病历浏览功能、病历导出功能，支持将测量数据传输至图文报告软件工作站打印A4纸报告（A4纸报告可长期保存病历）。 |
|  |  | 31、产品名称和技术指标符合国家关于膀胱扫描仪的技术标准：《YY/T 1476-2016 超声膀胱扫描仪通用技术条件》。 |
|  |  | 配置清单 1、主机一台（内含嵌入式微型热敏打印机一个）。 2、探头一只。 3、充电器一个。 4、18650锂电池8节。 5、移动推车一套。 6、热敏打印纸一卷。 7、手提箱一个。 8、耦合剂一瓶。 9、校正/训练膀胱仿生体模模块（≥160ml）一个。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |