深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能结石分析仪 | 一、功能要求: 1.1运用于适合采用红外光谱分析法进行结石成分的分析。根据结石成份自动提供出具的结果和预防报告。 |
|  |  | 二、技术要求： 1、光谱范围：7800cm-1～350cm-1 2、波数重复性：≤0.25cm-1 - 3、▲经药监局检测的分辨力（提供药监局检测报告或产品注册证证明文件） ①在3200 cm-1～2800 cm-1能分辨7个峰。 ②2851 cm-1～2870 cm-1之间分辨深度≥18%。 ③1583 cm-1～1589 cm-1之间分辨深度≥12% - 透射比重复性：≤0.5％ - 基线直线性：≤±1% 6、▲透过率准确度≤0.3％（提供国家计量检测报告） 7、信噪比：S/N≥15000：1 8、▲经药监局检测的采样时间：5档扫描采样时间（提供药监局检测报告或产品注册证证明文件响应） - 9、能量不衰减：扫描能量不会衰减，减少分析误差。 - 10、探测器：DLATGS红外探测器，采用KRS-5晶体封装，不潮解。 - 11、分束器：溴化钾基片镀锗分束器，直径63.5毫米，可以多透过30%能量，分光更准确，检测结果更精准。 - 12、光源：具有高效能的空冷球反射红外光源，专利支持。 - 13、▲激光器：He-Ne激光器，具有良好的输出功率稳定性和极低的激光噪声水平，波长一致性好，不易受环境温度影响。（提供国家计量检测报告）。 - 14、标配电子防潮箱。 - 15、▲产品保证：符合“企业知识产权管理体系GB/T29490-2013国家标准”（提供认证证书） |
|  |  | - 配置要求： 智能结石分析仪主机 1台 品牌台式电脑 1套 分析软件系统 1套 制样设备（压片机、玛瑙研钵、压片模具、烤箱、光谱纯溴化钾） 1套 彩色喷墨打印机 1台 电子防潮箱 1台 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑  专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光谱纯溴化钾 | 瓶 | 1600 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |