深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肌电图诱发电位仪 | - 整机及放大器技术参数 |
|  |  | - 整机一体化设计，整机网电源供电，放大器经电缆连接，无需电池； |
|  |  | - ▲双脚踏开关； |
|  |  | - 四通道放大器，带可伸缩悬臂支架； |
|  |  | - ▲放大器每个通道提供两种导联线接口，五针大DIN圆口及Φ1.57国际标准正负接口一对（产品图片为准）； |
|  |  | - ▲差模（差分）输入阻抗≥2000兆欧； |
|  |  | - ▲输入短路噪声：≤0.38uVrms； |
|  |  | - ▲共模抑制比：≥126dB； |
|  |  | - 灵敏度：0.01μV/D-500mv/D 1mS/D-500mS/D； |
|  |  | - 输入信号范围：1μV – 10mV； |
|  |  | - 接口技术：USB； |
|  |  | - 采样率：200KHz； |
|  |  | - 幅频特性；0.5Hz - 10KHz |
|  |  | - 刺激器技术参数 |
|  |  | 1、电流刺激器: |
|  |  | 1.1、两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出 |
|  |  | 1.2、恒流源、短路及过载保护 |
|  |  | 1.3、刺激速率：0.05 ～ 50 次/秒 |
|  |  | 1.4、刺激持续时间：0.05ms～ 1.0ms |
|  |  | 1.5、刺激模式：单个脉冲、对冲、成对、串 |
|  |  | 1.6、输出脉冲幅度：0 - 100mA |
|  |  | 1.7、输出脉冲宽度：50 – 1000μs |
|  |  | 1.8、输出短路电流：≤120mA |
|  |  | 1.9、最大输出电压：≤350V |
|  |  | 2、声刺激器： |
|  |  | 2.1、双声道输出接口，可选择单边或双边同时输出 |
|  |  | 2.2、刺激频率：0.05 Hz－50Hz |
|  |  | 2.3、刺激强度：0-120dB SPL |
|  |  | 2.4、极性：疏波、密波、疏密交替波； |
|  |  | 2.5、刺激声类型：短声、短音 |
|  |  | 3、光刺激器（二种）： |
|  |  | 3.1、闪光刺激器： |
|  |  | 3.1.1、闪光输出：眼罩 |
|  |  | 3.1.2、左右两路闪光输出接口，可选择单边或者双边同时输出 |
|  |  | 3.1.3、亮度0-100%可调 |
|  |  | 3.1.4、闪光持续时间2-500 mS |
|  |  | 3.1.5、最大照度：距离LED法线方向4mm处 ≤ 眼科明室照度 |
|  |  | 3.2、图像刺激器（CRT）： |
|  |  | 3.2.1、图像输出：LED背光液晶显示器 |
|  |  | 3.2.2、场频：≥60Hz |
|  |  | 3.2.3、提供图像模式翻转及给/撤两种刺激模式 |
|  |  | 3.2.4、图像亮度：5级，约为最大亮度的0%、20%、40%、60%、100% |
|  |  | 3.2.5、注视点：默认位于屏幕中央，可软件设定开/关 |
|  |  | 3.2.6、图像类型：棋盘格、垂直条、水平条 |
|  |  | 3.2.7、图像大小：4*3、 8*6、16*12、32*24、64*48、128*96 |
|  |  | 3.2.8、刺激视野：全屏、左半屏、右半屏、上半屏、下半屏、上、下、左、右1/4屏 |
|  |  | - 功能要求 |
|  |  | 1、体感诱发电位：上下肢体感诱发电位，自定义体感诱发电位； |
|  |  | 2、神经传导：包括多节段传导、重复电刺激、H反射、皮肤交感反应、运动传导速度、感觉传导速度、F波、瞬目反射； |
|  |  | 3、肌电图：针肌电图包括插入、静息、全自动运动单位电位定量分析、干扰相分析、震颤检测、波形回放；表面肌电图包括sEMG、RMS及波幅等分析； |
|  |  | 4、听觉诱发电位：包括脑干听觉诱发电位、中长潜伏期诱发； |
|  |  | 5、视觉诱发电位：包括模式翻转视诱发、闪光视诱发； |
|  |  | 6、中文报告软件； |
|  |  | 7、病人数据库管理软件； |
|  |  | ▲8、可定制检查方案（可根据患者临床表现灵活订制所需检查方案）； |
|  |  | 9、常用报告模板； |
|  |  | ▲10、检查项目管理器（当前患者所有检查项目均一目了然，无需切换窗口）； |
|  |  | 11、P300事件相关电位； |
|  |  | - 计算机要求 |
|  |  | 1、工控双核主机，内存2GB以上，固态硬盘； |
|  |  | 2、液晶显示器：23寸液晶显示器； |
|  |  | 3、打印机：黑白激光打印机。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌肌电针 | 根 | 110 |
| 2 | 针灸针 | 030*13mm/盒 | 40 |
| 3 | 进口贴片电极 | 100个/包 | 300 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |