深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尿流率仪及分析系统 | ▲1、设备功能：适用于测量患者尿流过程相关参数（尿量、尿流率）并显示过程曲线，可供医生评价病人下尿路功能、诊断下尿路梗阻性疾病或作为治疗方式选择的参考，评估治疗效果。 |
|  |  | 2、显示屏：≥8英寸的触摸液晶显示屏。 |
|  |  | 3、检测数据可无线传输，可保护患者排尿隐私。 |
|  |  | 4、配备漏斗和传感器升降高度可调，便于不同身高的儿童或成人排尿集尿。 |
|  |  | 5、配备80mm的快速热敏打印。 |
|  |  | ▲6、所有测定符合ICS（国际尿控协会）要求，报告可显示包括等待排尿时间、达峰时间、结束排尿时间、最大尿流率、平均尿流率、达峰尿量、尿量、排尿时间以及尿流时间等数据。 |
|  |  | 7、具有中英文语言切换界面，可供不同用户选择。 |
|  |  | ▲8、用户登录控制有审计员、普通用户的角色权限定义，可进行安全身份鉴别，具有高安全级别的数据保护。 |
|  |  | 9、具有指示灯设备工作状态提醒功能。 |
|  |  | 10、可高精度自动测量、标记、分析报告，也可手动标记、更改分析报告。 |
|  |  | 11、具有自动保存报告功能，可自动存储数据。 |
|  |  | ▲12、具有≥4种列线图可供选择。 |
|  |  | ▲13、软件可自动平滑2秒去赝处理，自动标注结果，也可返真结果并进行标注调整。 |
|  |  | ▲14、排尿量测定范围：0ml-1100ml,误差≤±0.5% |
|  |  | ▲15、排尿时间测定范围：0s-350s,误差≤±1% |
|  |  | ▲16、排尿等待时间：≥300s。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |