深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 男性性功能康复治疗仪（小儿阴茎短小治疗仪） | - 产品技术要求 - ▲治疗模式：1-7种治疗模式连续可调，进行全方位穴位治疗，负压筒采用仿真性硅胶设计，其内部构造采用仿阴道螺旋设计，符合人体生理环境； |
|  |  | - 1、治疗仪电极治疗和负压时间显示要求：0～99min连续可调，误差±1min； |
|  |  | 2、负压系统输出负压要求：≤0.04MPa，连续可调，误差要求±10%； |
|  |  | 3、负压吸引频率范围：治疗仪应在0.6~3Hz 范围内可调，误差要求±10%； |
|  |  | 4、电频刺激信号可六处穴位同时治疗 |
|  |  | 5、输出负压：0-0.085MPa±10%连续可调； |
|  |  | 6、负压系统的瞬时抽气速率在试验条件下应小于20L/min |
|  |  | ▲7、负压吸引频率（按摩频率）：0.6-3Hz。 |
|  |  | 8、气动水动按摩频率：0.6-3Hz |
|  |  | ▲9、采用8寸触摸屏菜单式控制 |
|  |  | 10、压力传感器的精度要求：±4% |
|  |  | 11、自动注液功能 |
|  |  | 12、显示屏幕内嵌入人体穴位图。 |
|  |  | 二、配置清单 序号; 物品名称; 数量; 备注. 1; 主机; 一台; JTN-200主机. 2; 电极导联线; 一套; 蓝、绿、灰三根. 3; 废液瓶; 一只. 4; 一次性电极片; 一盒; 50片. 5; 一次性条形电极; 两包; 4片. 6; 电源线; 一根; 公母头. 7; 电源线、地线、保险丝; 一套. 8; 负压筒; 三个; 双孔. 9; 负压筒; 一个; 单孔. 10; 负压管; 两根; 1.8米. 11; 负压管; 两根; 0.7米. 12; 过滤器; 两只. 13; 产品三证、说明书、保修卡、穴位图; 一套. |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性注射器套管（50ml注射器） | 根 | 10 |
| 2 | 一次性负压管 | 根 | 15 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |