深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目 名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 256导视频脑电仪 | 一、放大器参数 |
|  |  | 1. ▲256通道纯脑电输入，16通道多生理信号输入。 |
|  |  | 2. ▲放大器采用模块化设计，单个放大器单元为64通道，搭配控制单元使用。256通道由4个64通道放大器单元并联而成，既可以作为一套256通道脑电使用，也可拆分为4套独立的64通道脑电图或者两套128通道脑电。增加放大器单元即可对系统升级，每个系统可支持并联8个放大器单元，扩展为512通道脑电图。（提供原厂或彩页证明文件） |
|  |  | 3. 数据传导方式：网线传输 |
|  |  | 4. 共模抑制比：＞108dB |
|  |  | 5. ▲输入阻抗＞10 GΩ（提供原厂证明文件或彩页） |
|  |  | 6. 内部噪音水平：＜2μVpp |
|  |  | 7. 信号采样：各电极同步采样，原始信号记录 |
|  |  | 8. ▲A/D转换率：全通道24位（提供彩页或原厂证明文件） |
|  |  | 9. ▲采样率：64通道全通道同步采样，每通道采样率都可达到10000Hz；放大器进行扩容并联后不影响采样率，最高升级到512通道后任可保证每通道采样率为10000Hz。 |
|  |  | 10. ▲采样率也具备升级空间，最高可到20000Hz。（提供彩页证明原厂证明材料） |
|  |  | 11. 高通数字滤波，软件基础显示0.5,1,3,10Hz，可自定义编辑。 |
|  |  | 12. 低通数字滤波，软件基础显示15,30,70或者关闭，可自定义编辑。 |
|  |  | 13. ▲带宽：DC（0Hz）到3500Hz |
|  |  | 14. ▲输入范围：±5000mV |
|  |  | 15. 具备事件按钮输入通道 |
|  |  | 16. 阻抗指示：如果阻抗值超过用户预设值，电极输入端将变为橙色 |
|  |  | 二、软件功能 |
|  |  | 1.中文软件操作界面，完美运行于windows 10、windows 11平台。 |
|  |  | 2. 数据采集的是原始信号，记录时改变导联等不影响信号，回放时可进行所需要的处理。 |
|  |  | 3. EEG带通滤波器：在采集和回放数据时，都可以对数据进行滤波设置。 |
|  |  | 4. 完备的导联编辑功能：可对输入电极和波形信号进行分组，不同的颜色制定，位置的调整，数值的自定义编辑等。 |
|  |  | 5. 具备两种阻抗测试系统（软件和硬件测试），均可获知当前阻抗情况，软件测试中有颜色和数值双重显示，更加直观。 |
|  |  | 6. 诱发试验标记指示：可进行闪光标记、过度换气标记，下方有相应的颜色条走动表示当前状态。 |
|  |  | 7. montage设置：在首次将设备配置和电极安放设置完成后，后期可以方便的对导联进行更改，独有的图片拖动方式使导联的编辑非常简单快速。 |
|  |  | 8. 强大的回放功能：可以对当前记录病人进行回放，可以在记录病人的同时进行回放和分析操作。 |
|  |  | 9. 多窗口工作功能： 可以同时打开多个回放窗口对多个病例进行回放和分析操作。 |
|  |  | 10. 灵活的Montage 序列设定，可根据需要创建多个组合导联序列以满足不同的临床需要。 |
|  |  | 11. 具备诱发试验检查流程预设功能:可对过度换气、闪光刺激等进行流程预设，系统按照自定义顺序自动完成检查，大大降低了操作人员的操作难度，提高工作效率。 |
|  |  | 12. ▲配备HFO自动检测功能：能对所有的采集通道进行独立的高频振荡分析，大幅提高了癫痫发作的阳性检测率。在长程记录中，系统可自动筛选出高频信号，方便用户查找，分析诊断。（提供软件截图证明） |
|  |  | 13. 测量功能：可对脑电数据进行手动测量，显示电平值和频率。 |
|  |  | 14. 功能齐全的脑电数据管理软件：一步即可对EEG数据进行移动、复制或删除操作。 |
|  |  | 15. Word 基础上的灵活的报告格式，可输出任意数据或图形到其他数据库，方便使用者统计分析。 |
|  |  | 16. 报告完全自定义，用户可以根据自己的喜好和习惯任意编辑报告。 |
|  |  | 17. 所有数据资料可保存在任意的存储器中，并且可在任意一台没有安装读图软件的电脑上回放，编辑。 |
|  |  | 18. 视频和数据可剪辑成电影，超链接入PPT在任意电脑上回放。方便用户开展会诊、教学工作。 |
|  |  | 19. ▲双采样率功能：支持双采样率记录。可同时存储高采样和低采样率脑电图，高采样率进行精确分析，低采样率进行快速浏览和查找。（提供软件截图证明） |
|  |  | 20. 具备脑地形图功能。 |
|  |  | 21. 各通道滤波、增益及参比通道可单独设置。 |
|  |  | 三、影像融合和源定位 |
|  |  | 1. ▲数据分析和预处理：具备伪迹矫正，信号叠加平均，模板匹配，多种滤波方法，噪声估计和协方差矩阵计算，信噪比转换/传递，PCA/ICA分析，PCA和ICA滤波 |
|  |  | 2. ▲模型构筑：具有8000三角关系的3D真实头模型，真实脑模型，同时具备球模型向真实脑模型的转换和构筑功能。 |
|  |  | 3. 偶极子拟合：基于fMRI、PET或SPET等混功能结构或解剖结构构筑。可以用多种方法来验证偶极子，如电流密度分析、MUSLC扫描和偏差扫描方法等。 |
|  |  | 4. 偏差扫描方法：单个或多重偶极子方法。置信区间的客观评估减少计算次数。解剖结构限定法用于偏差扫描和电流密度图，具备用MR影像进行全自动的分割功能。 |
|  |  | 5.功能结构限定法：fMRI、PET、SPECT等影像可以为偶极子和电流密度分析提供/解剖的结构。协助确定源可能性的范围，将源限制在一格小区域内，进行偶极子拟合。 |
|  |  | 6 影像处理：可处理各种3D影像数据，对影像文件、分割片段和网络进行自动参数识别。可以同时处理多种特征影像。 |
|  |  | 7. 呈现：2D或3D呈现研究结果。 |
|  |  | 8 结果储存：Window以及其他选择模式，也可以存成动态Movie和ASCII码。 |
|  |  | 9. ▲文件格式和兼容性：支持各种EEG、MEG、CT、MRI、PET国际标准影像文件格式。 |
|  |  | 10 ▲原厂分析软件，并非第三方软件，具备临床应用国际认证。 |
|  |  | 四、闪光刺激器 |
|  |  | - 独立的POE闪光刺激系统，增强型LED闪光灯，独立数据传输，时间，频率可根据临床要求进行调节. |
|  |  | 2. 配置独立的闪光刺激器支架。 |
|  |  | 五、视频 |
|  |  | 1. 系统支持双独立高清视频监测。 |
|  |  | 2. ▲数字高清双视频格式：1080P/60帧 |
|  |  | 3. 支持红外自动切换。 |
|  |  | 六、配置 |
|  |  | - 高清EEG放大器4个 |
|  |  | 2. 主机线缆 4条 |
|  |  | 3. 专用放大器固定支架2套 |
|  |  | 4. 采集软件（采集/分析/视频/报告/数据管理）两套 |
|  |  | 5. 专用电极头盒及连接电缆4套 |
|  |  | 6. EEG分析软件（分析/视频/报告/数据管理）2套 |
|  |  | 7. 事件按钮2个 |
|  |  | 8. 独立LED闪光刺激器1套，带支架 |
|  |  | - 原厂仪器推车1台 |
|  |  | - 高清全景摄像机 2台 |
|  |  | - 床旁显示器2台，16:9宽屏；1920 x 1080 |
|  |  | - 采集电脑2台 |
|  |  | - 纯银镀氯化银盘状电极10（包），12根/包 |
|  |  | - 磨砂膏6支 |
|  |  | - 导电膏6瓶 |
|  |  | - 企业级存储服务器200T 1套 |
|  |  | - 激光打印机1台 |
|  |  | - 床旁对讲系统1套 |
|  |  | - 网络交换机2台 |
|  |  | - 台式分析电脑2台，带显示器 |
|  |  | - 视频延长分配系统一套 |
|  |  | - 服务器专用机柜1个 |
|  |  | - 线材一批，含网线、视频线、音频线、水晶头及线管等 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |