深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32导视频采集监测系统 | 一、放大器参数 |
|  |  | 1. 放大器特性：直流EEG放大器 |
|  |  | 2. ▲基本输入：32个纯脑电通道；14个多生理参数扩展通道。 |
|  |  | 3. 数据传导方式：网线传输。 |
|  |  | 4. ▲支持放大器链接技术，最高可升级为256通道纯脑电。 |
|  |  | 5. ▲供电方式：采用POE供电，无需单独电源线。（提供图示证明） |
|  |  | 6. 共模抑制比：大于100dB。 |
|  |  | 7. 输入阻抗＞100MΩ。 |
|  |  | 8. 内部噪音水平：＜2μVpp。 |
|  |  | 9. 信号采样：各电极同步采样，原始信号记录。 |
|  |  | 10. ▲A/D转换：24Bit。（提供原厂证明文件或者彩页） |
|  |  | 11. ▲采样存储率：4000Hz。（提供原厂证明文件或者彩页） |
|  |  | 12. 高通数字滤波，软件基础显示0.5,1,3,10Hz。 |
|  |  | 13. 低通数字滤波，软件基础显示15,30,70或者关闭。 |
|  |  | 14. 带宽：DC-2048Hz。 |
|  |  | 15. 交流滤波：50Hz/60Hz/关闭。 |
|  |  | 16. ▲输入范围：±1500mV。 |
|  |  | 17. 阻抗指示：如果阻抗值超过用户预设值，放大器电极输入端将变为橙色预警。 |
|  |  | 18. ▲内置SPO2测量通道。 |
|  |  | 19. 具备事件按钮输入。 |
|  |  | 20. POE标准LED闪光刺激，增强型LED闪光灯，独立数据传输，时间，频率可根据临床要求进行调节。 |
|  |  | 21. 设备安装模式：通过通用的网络接口硬件即可完成安装，系统具有强大的升级能力，可以方便与医院网络系统连接(数字化网络式放大器，multicast UDP连接在10base-T以太网，RJ-45连接器)。 |
|  |  | 22. ▲具备高清双视频功能，支持网络摄像头，1080P/60帧。 |
|  |  | 二、软件功能 |
|  |  | 1. 中文软件操作界面，运行于windows 10、windows 11平台。 |
|  |  | 2.数据采集的是原始信号，记录时改变导联等不影响信号，回放时可进行所需要的处理。 |
|  |  | 3. EEG带通滤波器：在采集和回放数据时，都可以对数据进行滤波设置。 |
|  |  | 4. 完备的导联编辑功能：可对输入电极和波形信号进行分组，不同的颜色制定，位置的调整，数值的自定义编辑等。 |
|  |  | 5. 具备两种阻抗测试系统（软件和硬件测试），均可获知当前阻抗情况，软件测试中有颜色和数值双重显示，更加直观。 |
|  |  | 6. 诱发试验标记指示：可进行闪光标记、过度换气标记，下方有相应的颜色条走动表示当前状态。 |
|  |  | 7. montage设置：在首次将设备配置和电极安放设置完成后，后期可以方便的对导联进行更改，独有的图片拖动方式使导联的编辑非常简单快速。 |
|  |  | 8. 强大的回放功能：可以对当前记录病人进行回放，可以在记录病人的同时进行回放和分析操作。 |
|  |  | 9. 多窗口工作功能： 可以同时打开多个回放窗口对多个病例进行回放和分析操作。 |
|  |  | 10. 灵活的Montage 序列设定，可根据需要创建多个组合导联序列以满足不同的临床需要。 |
|  |  | 11. 具备诱发试验检查流程预设功能:可对过度换气、闪光刺激等进行流程预设，系统按照自定义顺序自动完成检查，大大降低了操作人员的操作难度，提高工作效率。 |
|  |  | 12. ▲配备HFO自动检测功能：能对所有的采集通道进行独立的高频振荡分析，大幅提高了癫痫发作的阳性检测率。在长程记录中，系统可自动筛选出高频信号，方便用户查找，分析诊断。（提供软件截图证明） |
|  |  | 13. 测量功能：可对脑电数据进行手动测量，显示电平值和频率。 |
|  |  | 14. 功能齐全的脑电数据管理软件：一步即可对EEG数据进行移动、复制或删除操作。 |
|  |  | 15. Word 基础上的报告格式，可输出任意数据或图形到其他数据库，方便使用者统计分析。报告完全自定义，用户可以根据喜好和习惯编辑报告。 |
|  |  | 16. 所有数据资料可保存在任意的存储器中，并且可在任意一台没有安装读图软件的电脑上回放，编辑。 |
|  |  | 17. 视频和数据可剪辑成电影，超链接入PPT在任意电脑上回放。方便用户开展会诊、教学工作。 |
|  |  | 18. ▲双采样率功能：支持双采样率记录。可同时存储高采样和低采样率脑电图，高采样率进行精确分析，低采样率进行快速浏览和查找。（提供软件截图证明） |
|  |  | 19. 具备脑地形图功能。 |
|  |  | 20. 各通道滤波、增益及参比通道可单独设置。 |
|  |  | 22. 可融合源定位影像融合软件。 |
|  |  | 三、配置 |
|  |  | 1.46通道高清脑电放大器3套（网线传输，带POE电源） |
|  |  | 2. 闪光刺激器1个，带独立支架 |
|  |  | 3.脑电采集软件3套。 |
|  |  | 4. 数据采集电脑3套。 |
|  |  | 5. 台式数据收集处理电脑主机一台：配备数据管理软件，进行回放、分析、编辑、报告等相关的脑电数据管理。病人数据可实时同步更新，统一管理。配桌面显示屏一台。 |
|  |  | 6. 挂墙式显示器3台。 |
|  |  | 7. 网络架构1套 (将三台设备嫁接成网络所需要的设备如：网络交换机、网线等耗材)。 |
|  |  | 8. 银盘电极6包 |
|  |  | 9. 高清网络摄像头6个，配置原厂视频同步软件 |
|  |  | 10. 导电膏6瓶 |
|  |  | - 磨砂膏6支 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |