深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 神经外科动力系统 | ▲1、电动动力系统主机具有自动识别马达功能和使用多科室驱动附件,能智能化调整主机转速。具备耳鼻喉、脊柱、神经外科等多科室综合动力系统功能. 配备 CF 卡端口 对主机操作系统升级。 |
|  |  | - 液晶互动触摸屏：屏幕尺寸≥8.2 英寸,分辨率≥480×640 像素。 |
|  |  | ▲3、高解析度触摸屏：显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单，方便操作（提供产品操作界面图片或实物照片证明）； |
|  |  | ▲4、主机预留≥9个功能接口，至少含5个马达接口，1个术中导航接口，1个神经监护接口，1个水接口，1个脚踏接口，给予更多的拓展功能，提供一体化手术室解决方案。 |
|  |  | 5、主机可以对马达进行自动识别，方便医生快速操作。 |
|  |  | 6、主机具有故障自检系统,并通过故障代码显示故障原因，具有快速排除故障的功能。 |
|  |  | 7、快捷的操作步骤：可通过主机的帮助菜单,可以图示操作步骤更快捷的对设备进行操作。 |
|  |  | ▲8、主机有双注水泵功能，水量控制可调节,主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热。 |
|  |  | 9、脚踏控制马达开停、马达转速、多个手柄之间切换等功能。 |
|  |  | 10、脚踏具备无级变速及定速动力两种模式操作动力，满足不同术种对不同转速的要求。 |
|  |  | ▲11、人性化设计脚踏，具备背发光照明，方便操作医生快速寻找到脚踏开关。 |
|  |  | 12、马达标准速度可高达至少 75,000RPM,并具有正反转功能。 |
|  |  | 13、马达和电缆线可耐高温高压消毒。 |
|  |  | ▲14、只需一个马达，便可根据手术需求更换多种附件及钻头，以免有菌无菌间的交替操作，避免感染。 |
|  |  | ▲15、马达最大工作负荷≥1.067N·cm ，重量≤87g 。 |
|  |  | 16、钻头安装快捷步骤不大于3个步骤 。 |
|  |  | ▲17、铣刀安全保护设计：铣刀手柄和保护鞘为不能拆卸的一体化设计,保证铣刀在术中使运转安全。 |
|  |  | 18、多达8 种显微管道可选,包括有角度、弧形、护垫型、直型等选择类型，满足不同手术需要。 |
|  |  | 19、直形驱动附件，可兼容≥2.4mm直径钻头，附件长度≥7cm； |
|  |  | 20、锥形铣刀钻头，杆长≥7cm，直径≥2mm，刀刃长度≥16mm； |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用钻头MR8-F2/7TA23 | 个 | 2600 |
| 2 | 一次性使用钻头MR8-7AC60 | 个 | 2600 |
| 3 | 一次性使用钻头MR8-7TD154 | 个 | 2600 |
| 4 | 一次性使用钻头MR8-10BA30D | 个 | 2600 |
| 5 | 一次性使用钻头MR8-14BA30D | 个 | 2600 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |