深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 神经外科头部固定及牵拉系统 | 1、▲在国内知名医院均有使用，且在国内有完善的售后服务体系。 |
|  |  | 2、▲头部固定系统能够根据手术需要对患者头部进行安全固定，起到对头部和颈部的机械支撑作用，可满足患者俯卧位、仰卧位、侧卧位以及坐位等手术体位的需求。 |
|  |  | 3、头部固定系统主体采用铝合金材质，保证强度的同时减轻重量，方便临床使用。 |
|  |  | 4、采用三钉固定方式，创伤最小，固定最稳固。 |
|  |  | 5、▲头夹采用U型对称结构设计，内部为弧形无锐角，保证内应力均匀，提高使用寿命。 |
|  |  | 6、▲头夹的垂直工作深度158mm，左右工作宽度85-215mm。 |
|  |  | 7、头夹具有三个头钉插孔，三钉成等腰三角形分布，确保病人头部受力均匀。 |
|  |  | 8、头夹具有加压旋钮，且内置压力刻度指示（牛N/磅Ibs），精确指示颅骨所受压力。 |
|  |  | 9、压力范围：0-80Ibs和0-360N，压力刻度线分别是20/40/60/80Ibs和90/180/270/360N |
|  |  | 10、双钉摇臂内置锁定装置，外有状态OPEN和LOCK标识，在解锁状态下摇臂可360度旋转调节，在锁定状态下确保摇臂无法转动。 |
|  |  | 11、▲头夹两侧分别内置星形快速导航连接口。 |
|  |  | 12、▲头夹两侧分别内置第三代快速导轨，长度111mm。 |
|  |  | 13、万向轴可360°旋转，可以充分满足临床变换不同手术体位的需求。 |
|  |  | 14、底座可靠耐用，两个床杆内置隔离层，确保与手术床绝缘。 |
|  |  | 15、底座的床杆宽度调节范围100mm-245mm，方便与不同宽度的手术床相匹配。 |
|  |  | 16、底座手柄装置通过带锁控制杆进行操作，上抬打开open，下压固定close，可通过调节旋钮调整所需固定张力的强度。 |
|  |  | 17、头钉采用不锈钢材质，钉尖锐利，钉身尾部带有O型防滑橡圈，老化后可拆卸更换，提供终身免费更换服务。 |
|  |  | 18、头钉有成人型与小儿型，规格3枚/盒，可重复消毒灭菌使用。 |
|  |  | 19、头钉通过第二类医疗器械注册认证，提供注册证文件证明。 |
|  |  | 20、牵开系统与头部固定系统配合使用，出自同一品牌和同一制造商。 |
|  |  | 21、牵开系统采用开放式结构，使用J-型曲臂取代老一代头圈，调节灵活，对视线无遮挡，对显微镜、导航设备无阻碍。 |
|  |  | 22、▲牵开系统基于模块式设计，安全固定在头夹两侧位置，可以无障碍接近手术区域。 |
|  |  | 23、牵开系统组件包括C型固定夹、J-型曲臂、脑压板、软轴等，术中使用可依次按需组合安装，单人即可安装使用，整个安装拆卸和调节过程都无须使用额外的工具。 |
|  |  | 24、牵开系统所有组件都达到高温高压蒸汽灭菌要求。 |
|  |  | 25、C型夹可安装在头夹两侧任意位置，旋转控制杆锁定。 |
|  |  | 26、J-型臂可调节位置和角度，可在任意部位安装和固定软轴。 |
|  |  | 27、J-型臂内置固定导轨，用于安装和固定软轴牵开器。 |
|  |  | 28、J-型臂垂直放置时，软轴可上下纵向调节。 |
|  |  | 29、J-型臂水平放置时，软轴可左右横向调节。 |
|  |  | 30、软轴牵开器的软轴部位长度300mm。 |
|  |  | 31、软轴牵开器前端带有耦合接口，用于一键式卡入脑压板，确保固定牢靠，防止意外脱落。 |
|  |  | 32、脑压板带有尾柄设计，可一键式卡入软轴牵开器前端的耦合接口，安装和释放脑压板更高效更安全。 |
|  |  | 33、▲脑压板带有黑色涂层，防止组织粘连，防止显微镜下反光。 |
|  |  | 34、脑压板有多种型号可供选择，可弯曲塑形，可消毒灭菌重复使用。 |
|  |  | 35、脑压板具有二类医疗器械认证，提供注册证文件证明。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |