深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 骨科电钻 | ▲1.电机功率≥1100转/min，电子元件驱动，无刷电机 |
|  |  | ▲2.镍氢电池 电压9.6v±10% 电量：充满电后的电池，在1A的放电电流下，放电时间≥30min。尺寸：68.1*65.3*43.3mm |
|  |  | 3.电钻主机的额定转速应符合基本参数表中的规定，允差≤±10％。 |
|  |  | 4.空载噪音：≤75dB(A计权)。 |
|  |  | 5.夹持力：电钻主机所夹持的刀具在承受500N的轴向拉力时，不得拔出 |
|  |  | 6.径向圆跳动：≤0.1mm。 |
|  |  | 7.轴向移动：≤0.5mm。 |
|  |  | 8.表面温度：在最高使用温度下，在额定转数下，空载运行5min，表面温度≤50℃。 |
|  |  | 9.输出扭矩: ≥2.0 N·m |
|  |  | 10.结构：电池为拆卸式，充电状态下不与主机接触，主机不能单独运行。 |
|  |  | 11.符合儿童骨科使用要求，体积小。 |
|  |  | 12.全新的BTpower技术，3层密封抵御水分入侵。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |