深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24小时食道PH值及电阻检测 | ▲1.同时具有阻抗和PH值监测功能； |
|  |  | ▲2.阻抗和PH值监测必须在同一根导管上完成，降低使用成本； |
|  |  | 3.电极导管直径：≤2.1±0.2mm； |
|  |  | ▲4.电极导管校准时无需浸泡或预浸泡，直接进行校准； |
|  |  | ▲5. 电极导管的校准方式不少于两种可选：单机校准、联机校准； |
|  |  | 6. 记录仪阻抗测量精确度：测量范围50Ω至99Ω精确度≤±10Ω；测量范围100Ω至10,000Ω，精确度≤5%； |
|  |  | 7. 导管pH测量范围：≥1.0 ~ 9.0，导管pH测量精确度：5℃~40℃范围内pH导管的测量精确度误差：≤0.5； |
|  |  | ▲8.蓝牙连接：联机校准时，记录仪与电脑通过蓝牙适配器连接，无需线缆 |
|  |  | ▲9.记录仪电源：记录仪内置可充电锂电池，≤DC3.7V， ≥2800mAh；记录仪内存：记录仪内存为≥8GB ； |
|  |  | 10. 记录仪阻抗测量范围：≥50Ω至10,000Ω； |
|  |  | ▲11. 记录仪锁屏功能：防止患者或家属、儿童误操作； |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用PH电极导管 | 根 | 1200 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |