深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碳13呼气检验系统 | 1、一键式操作完成测量,操作界面直观简便，无需专业人员； ▲2、分析速度≤2.5分钟/对样品； ▲3、设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的制剂采样时长不超过20分钟； ▲4、双独立操作系统，可联计算机操作、可单机操作； 5、全中文界面，病人信息存储及查询功能； 6、完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的的检测判断； 7、精密度：δsd不超过0.3‰，C.V.不超过±2%； 8、稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±2%； 9、孔间差：△δ不超过0.4‰； 10、准确定：测定DOB在10的气体，偏差不超过±13%； 11、CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.95； 12、大于或等于10通道以上机型； 13、检测样品浓度范围1%--6%； 14、开机预热时间≤20分钟； 15、设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的采样系统有完好的瞬间密闭装置（其中的呼气样品袋须内置自动止回阀），以保证呼出气样品合格的密闭性，不有丝毫泄露。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素[13C]片呼气试验药盒 | 片 | 78 |