深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 肌钙蛋白心衰指标测量仪 | 1. 检测原理：荧光免疫层析法 |
|  |  | 2. 波长（激发/检测）：365 nm/615 nm |
|  |  | 3. 定标：ID卡 |
|  |  | 4. 检测速率：200T/H |
|  |  | 5. 孵育盘位：不少于28个 |
|  |  | 6. 首例报告时间：肌钙蛋白≤9 min，其中CRP、SAA\、SAA-CRP≤3 min |
|  |  | ▲7. 试剂位：6个，自带除湿功能，一次性可装载300人份试剂 |
|  |  | 8. 重复性：分别测试荧光强度高、中、低的三种质控条，变异系数（CV）应不大于3% |
|  |  | 9. 样本类型：支持全血、血浆、血清、末梢血 |
|  |  | 10. 样本位：30个，5个样本架 |
|  |  | 11. 稀释液位：2个，混匀孔位：2个，混匀板48孔/个 |
|  |  | ▲12. 移液方式：一次性TIP头加样，避免钢针携带污染 |
|  |  | ▲13. 可提供一台同型号备用机 |
|  |  | ▲14. 自动化：全血有盖样本自动摇匀；有盖样本自动拔盖闭盖 |
|  |  | 15. 数据接口：4个USB口，1个LAN口，数据传输：可连接LIS、HIS系统 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI） 检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 25人份/盒 | 1200 |
| 2 | 肌钙蛋白I(cTnI)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌红蛋白 MY0)联合检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 25人份/盒 | 2300 |
| 3 | N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 25人份/盒 | 2300 |
| 4 | D-二聚体(D-Dimer)检测试剂盒 (荧光免疫层析法) | 25人份/盒 | 1300 |
| 5 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 25人份/盒 | 1800 |
| 6 | 白介素6(IL-6)检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 25人份/盒 | 900 |