消毒类实验室设备一批需求参数表

| 名称 | 单价 （万元） | 数量（台） | 总价 （万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气消毒机 | 0.5 | 25 | 12.5 | 国产 |
| 灭菌锅 | 7.5 | 3 | 22.5 | 国产 |
| CO2培养箱 | 9.6 | 2 | 19.2 | 国产 |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 空气消毒机 | 1、最大风量(m3/h)：600立方米/每小时 |
|  |  | 2、安装方式： 吸顶式 配置：遥控器 |
|  |  | 3、适用体积：75立方米 |
|  |  | 4、额定功率≤85W 电源电压：AC220（1±10%)V、50Hz |
|  |  | 5、使用环境条件：环境温度：-10℃～40℃ 相对湿度：≤90%(不结露) |
|  |  | 6、噪音[dB(A)] ＜50 |
|  |  | 7、产品使用期限：30000小时 |
|  |  | 8、消毒效果要求： |
|  |  | ▲（1）作用时间1h，对空气中的白色葡萄球菌的除菌率≥99.96%（提供带有CMA认证检测报告，原件备查） |
|  |  | ▲（2）作用时间1h，对空气中的自然菌的平均消亡率≥95.92%（提供带有CMA认证检测报告，原件备查） |
|  |  | ▲9、电场电压：6500V-7000V （提供该机型的权威机构检测报告复印件,原件备查) |
|  |  | 10、纯动态机，可在有人的场合下进行连续动态消毒，机器运行期间对人及周边设备都无损害 |
|  |  | ▲11、可选配感控设备远程监控管理系统,符合用户信息管理要求，利用GPRS无线通讯技术可在线实时监控设备的运行状态、使用信息储存统计及追溯管理；具有系统升级功能(提供专利证书复印件，原件备查) |
|  |  | ▲12、可选配感控设备远程监控管理系统,管理系统可以对通过查询条件筛选出来的数据进行导出，可将数据直接导出至EXCEL中（提供工作界面截图及表格数据截图） |
|  |  | 13、自动、定时、手动三种工作模式,人性化设计,操作更简便 |
|  |  | 14、具有故障报警功能，保证产品安全、可靠运行 |
|  |  | 15、具有总运行时间提示功能、滤网清洗时间提示功能 |
|  |  | 16、风速：可切换机器风量，可低、中、高档循环调速 |
|  |  | ▲17、具有此机型的消毒产品备案证明。(提供《全国消毒产品网上备案信息服务平台》备案截图) |
| 配置清单 |  |  |
| 1、空气消毒机主机 1台 2、遥控器 1个 3、7号电池 1对 4、产品使用说明书 1份 5、产品合格证 1份 6、产品保修卡 1份 7、花兰 4个 8、吊钩（膨胀螺丝） 4个 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 2、 | 灭菌锅 | 1.设计容积≥83L，有效容积≥75L。 |
|  |  | 2.内腔尺寸：直径≤37cm，高度≤79.5cm。 |
|  |  | 3.外箱材料：喷涂钢板。 |
|  |  | 4.内部材料：S30408。 |
|  |  | 5.温度传感器≥PT100。 |
|  |  | 6.设计压力≥0.3Mpa，安全阀排气压力≥0.28Mpa。 |
|  |  | 7.压力表量程≥-0.1~0.5Mpa。 |
|  |  | 8.压力容器类别：I类。 |
|  |  | 9.制造许可级别：DI类。 |
|  |  | 10.防触电保护类型：Ⅰ类。 |
|  |  | 11.灭菌温度：115~135℃，最小分度值0.1℃，溶解温度：60~115℃，最小分度值0.1℃，保温温度：45~60℃，最小分度值0.1℃。 |
|  |  | 12.开门方式：顶部带有多点锁紧保护机构的上掀开门方式，节省空间。 |
|  |  | 13.预约程序启动，配合实验进程，按需灭菌。 |
|  |  | 14.罐体内部进行3K物理抛光，易于清洁。 |
|  |  | ▲15.≥5寸65K电容触摸屏，即使戴橡胶手套时也可以准确操作，中文界面，操作简单方便，人机交互更加直观，同屏显示温度、压力、时间，实时显示灭菌进程。 |
|  |  | ▲16.蒸汽内循环排气，通过灭菌程序设置，可实现无蒸汽外排。 |
|  |  | 17.带有故障自动诊断功能，自动显示报警信息。 |
|  |  | 18.具有普通灭菌、灭菌保温、溶解保温、器械灭菌四种工作模式，每种模式可以预设四种程序参数；定时范围：0~4320min，最小分度值1min。 |
|  |  | 19.一键快速启动灭菌方式，只需按下运行键，直接按照上一次运行的参数开始程序，方便快捷，减少重复操作，适用于大量的批次操作；灭菌过程中，每个阶段的开始都有声音提示，触摸屏有相应的进度曲线颜色区分。 |
|  |  | 20.带有冷却桶观察窗，位于机器前侧，方便观察冷却桶水位高低。 |
|  |  | ▲21.Dualcooling散热系统，实现迅速降温，灭菌结束后自动启动冷却装置，大功率轴流风机1个、罩极风机1个，标配冷凝器。 |
|  |  | ▲22.灵活排气装置，五级可调，排气方式为下排气方式。 |
|  |  | 23.分级权限保护，避免维修人员或技术人员参数设定被误更改。 |
|  |  | 24.多重报警机：温度异常报警、传感器异常报警、压力异常报警、水位报警、控制器异常报警、加热异常报警、门锁报警、主控板异常报警。 |
|  |  | 25.多重安全防护装置：压力安全阀，机械式和电子式双过温限制器，机械式抗干烧限制器，内门锁，过压限制器，漏电保护装置，过流限制器。 |
|  |  | ▲26.压力容器符合 GB/T150-2011 设计标准，封头及筒体材料选用符合GB∕T 24511-2017标准的牌号S30408-2B不锈钢，厚度达3mm。 |
|  |  | ▲27.主要电气元件均选用日本进口品牌，90%以上部品满足RoHS标准。 |
|  |  | ▲28.罐体标配2个G1/2的螺纹接口，可接温度或压力传感器。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1.排水软管3根； 2.前冷却桶3个； 3.后冷却桶3个； 4.灭菌提篮9个； 5.加热器盖板3个； 6.合格证3个； 7.保修卡3个； 8.说明书3本。 |  |  |

需求参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 3、 | 二氧化碳培养箱 | - 工作环境：温度5~40℃，湿度20~80%； |
|  |  | - 电源: 220V±10%，50 Hz±1； |
|  |  | - ▲工作体积与尺寸：内部容积≥180升，外部占地尺寸（W×D）≤65×65cm； |
|  |  | - 腔室内壁：圆角设计，无冲压到内壁上的支撑横条或支撑支点设计，易于擦拭清洁； |
|  |  | - 标配搁板数目/最多可选装搁板数：≥4块/16块； |
|  |  | - 温度控制范围：高于室温5℃～50℃； |
|  |  | - 温度控制精度：≤±0.1℃； |
|  |  | - 温度均一性：≤±0.3℃(在37℃下)； |
|  |  | - 温度跟踪报警：有； |
|  |  | - 温度显示：绿色LED； |
|  |  | - 加热方式：直热式； |
|  |  | - 二氧化碳控制范围：0～20%； |
|  |  | - 二氧化碳控制精度：≤±0.1%； |
|  |  | - 具备二氧化碳跟踪报警； |
|  |  | - ▲二氧化碳浓度控制：TC热导传感器，位置为腔室内。探头寿命≥5年，设备进行高温干热灭菌时探头可保持原位； |
|  |  | - 风扇：设备有风扇设计，辅助气流快速循环。门开启时自动停止风扇转动，减少气体交换； |
|  |  | - 静音：支持一键静音，使声音警报处于无声； |
|  |  | - ▲配置HEPA高效过滤系统，关门腔体达到100级洁净指标时间≤5分钟，至少每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。（需提供官方证明材料可证明其有效性）。 |
|  |  | - 具有程序自检功能。 |
|  |  | - ▲显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度。正常运行状态下，设备显示屏幕显示“Class100”或“System OK”表示设备处于正常状态。 |
|  |  | - 断电自动启动：有 |
|  |  | - ▲具有不低于140℃干热灭菌程序，灭菌周期为12-14小时。不可采用湿热灭菌。（需提供官方证明材料可证明其有效性）。 |
| 配置清单 |  |  |
| 氧化碳培养箱主机1台，搁板4块 |  |  |