深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式电子支气管镜系统 | 1.电子支气管内窥镜： |
|  |  | ▲1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 |
|  |  | 1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。 |
|  |  | ▲1.3 采用高清CMOS镜头,镜子图像像素≥50万。 |
|  |  | ▲1.4 配备两套软镜，软镜1插入管外径≤2.8mm，工作管道内径≥1.2mm。软镜2插入管外径≤4.0mm，工作管道内径≥2.0mm。 |
|  |  | 1.5插入部有效长度≥610mm，自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。 |
|  |  | 1.6 视场角≥120°。 |
|  |  | 1.7景深：3-100mm。 |
|  |  | ▲1.8 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥340°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。 |
|  |  | 1.9 弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。 |
|  |  | ▲1.10 配备可上下拨动的弯曲角度锁紧开关，应能锁紧角度把手，具有F标识，让医护人员精准操控。 |
|  |  | ▲1.11 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。 |
|  |  | 1.12 插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。 |
|  |  | 1.13 吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。 |
|  |  | ▲1.14 连接方式：视频转接线与操作手柄无需连接安装，一体式设计，转接线可耐受浸泡消毒。 |
|  |  | ▲1.15操作手柄具有≥3个具备独立电子功能的按键。 |
|  |  | 1.15.1 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能； |
|  |  | 1.15.2 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照； |
|  |  | 1.15.3 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。 |
|  |  | 1.15.4 搭配专用图像处理器，可以根据图像处理器实现按键自定义功能，满足不同医生操作习惯和需求。 |
|  |  | 1.16照明光源和观察视场的重合性：在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。 |
|  |  | 1.17 内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。 |
|  |  | 1.18 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。 |
|  |  | 1.19 消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。 |
|  |  | 1.20 外径≤2.8mm软镜可以通过≥3.5号及以上气管导管。 |
|  |  | 2医用内窥镜图像处理器 |
|  |  | 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。 |
|  |  | 2.3 触摸屏：电容式触摸屏。 |
|  |  | 2.4 高清视频信号输出分辨率：1280×800。 |
|  |  | 2.5显示功能：自带显示屏10.1英寸，开机时间≤5秒，能实现图像实时显示,满足临床快速使用需求。 |
|  |  | ▲2.6通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。 |
|  |  | ▲2.7 能够同时连接两条内窥镜，具备2路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号，需提供实物图片佐证。 |
|  |  | 2.8 存储功能：配备有外置存储卡，可以存储图片及视频，内存64G,可兼容128G。 |
|  |  | 2.9 视频及照片回放：本机上可实时回放视频及照片。 |
|  |  | 2.10 白平衡功能：具有白平衡功能，可一键恢复白平衡出厂值，具有开机记忆色彩功能。 |
|  |  | 2.11预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。 |
|  |  | 2.12调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像，满足不同场景下观看需求。 |
|  |  | 2.13具有≥3种输出图像形状可选，满足不同操作者的习惯。 |
|  |  | 2.14亮度调节功能：4级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度（非仅调节显示屏幕亮度）。 |
|  |  | ▲2.15 关灯功能：可控制搭配使用的内窥镜关闭LED灯。 |
|  |  | 2.16 色彩参数设置：可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度等。 |
|  |  | 2.17 色彩还原性≥4级。 |
|  |  | 2.18用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。 |
|  |  | 2.20 视频转接线：搭配指定型号内镜时可选配180度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作。 |
|  |  | 2.21 视频输出接口：有BNC视频输出接口和DVI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接并输出图像显示。 |
|  |  | 2.22 录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。 |
|  |  | 2.23 产品维护：软件终身免费升级。 |
|  |  | 2.24供电方式： |
|  |  | （1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时。 |
|  |  | （2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。 |
|  |  | 2.25 产品兼容性：可兼容同一品牌指定的电子支气管内窥镜和电子鼻咽喉镜。 |
|  |  | 配置清单 |
|  |  | 1 电子支气管内窥镜操作部（含主控软件） 2条 2 防水盖 2个 3 活检阀帽 10个 4 吸引按钮 4个 5 医用内窥镜图像处理器 （含内窥镜摄像系统主控软件） 1台 6 电源线 1条 7 SD读卡器 1个 8 64G SD卡 1个 9 BNC-BNC视频线 1条 10 DVI-DVI 视频线 1条 11 视频转接线 1条 12 白平衡杯 1个 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |