深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电分析系统 | 1、外形精巧，体积小，重量≤70g，方便受检者佩戴 |
|  |  | 2、SD卡存储，容量≥16GB |
|  |  | 3、彩色OLED屏幕显示三导联波形、电池电量、记录时间、记录状态等信息，参数设置可设置显示颜色 |
|  |  | 4、配备3键键盘，方便设置记录器的记录参数、波形切换等操作；具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间 |
|  |  | 5、灵活的数据传输方式，支持SD卡、USB3.0和蓝牙三种传输方式 |
|  |  | 6、病例数据保护功能，记录器中含有未分析的数据会报警提示，防止数据误删除 |
|  |  | ▲7、无线传输：内置蓝牙模块，支持与APP对接远程传输 |
|  |  | 8、功耗低，1节电池供电，记录中支持更换电池支持续记功能 |
|  |  | ▲9、频率响应：0.05～240Hz（注册检测报告证明） |
|  |  | 10、输入阻抗：≥30MΩ |
|  |  | 11、动态输入范围：±20mV |
|  |  | 12、噪声电平：≤15μVp-p |
|  |  | 13、极化电压：±500mV |
|  |  | 14、共模抑制比（CMRR）：≥100dB |
|  |  | 15、时间常数：≥3.2s |
|  |  | ▲16、体位功能：记录体位和运动状态，记录盒有运动校验显示 |
|  |  | 17、记录通道：12导、3导二合一，自动识别导联类型 |
|  |  | 18、采样率：32000Hz，存储频率：200-1000Hz，记录盒参数可设置 |
|  |  | ▲19、A/D位数（精度）：24位 |
|  |  | 20、记录天数：0、1、2、3、4天、N天可调。 |
|  |  | 21、起搏检测：多通道同时检测，可识别±1mV~±200mV, 0.1~2.0ms的起搏信号，记录盒参数设置支持起搏监测通道切换设置。 |
|  |  | 22、软件同时兼容3导联及12导联记录数据分析。 |
|  |  | 23、儿童算法：提供针对儿童的特异性分析算法来进行儿童患者的数据分析，提高分析的准确性。 |
|  |  | 24、心电数据滤波：提供工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波等多种滤波功能，提高所采集的心电信号质量。 |
|  |  | 25、丰富的心律失常分析手段：自动识别各类心律失常，可根据需要修改心律失常的自动判别参数，支持自定义心律失常事件。 |
|  |  | 26、准确的QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，支持一键式自学习重归类。 |
|  |  | 27、模板编辑功能：具有模板合并和拆分功能，方便医生进行快速归类，并对已编辑模板进行标记，提供模板心搏列对照显示 |
|  |  | 28、散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，帮助医生快速诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象。 |
|  |  | 29、叠加图分析：提供心搏叠加窗口，具有反混淆分析功能，能根据心搏形态差异对异常心搏（特别是宽QRS波群或伪差）进行快速分辨、圈选，并加以修改，支持心率校准、批量插入心搏。 |
|  |  | ▲30、联动分析：支持同屏瀑布图+散点图+叠加图联动显示和编辑，结合RR间期、波形形态及体位运动显示条图联动分析实现心拍的快速分类，提高工作效率。 |
|  |  | 31、直方图分析：可以提供R-R间期、R-V间期、R-R提前量、R-V提前量、RR间期比、起搏到起搏等20多种常用分布直方图分析工具。 |
|  |  | 32、房颤/房扑自动分析：一键自动检测房颤/房扑，列表显示房颤/房扑发生的时间、持续时间等，支持对房颤/房扑事件的手动修改，提供独立房颤分析报告。 |
|  |  | 33、ST段分析：软件支持对全导联ST段抬高、压低情况自动列表统计，并显示ST段变化的趋势，方便快速地查找各个时间点心电图和ST段变化；可手动修改/添加/删除ST事件；支持ST段重分析操作。 |
|  |  | 34、▲每套系统需配备6个动态心电采集盒。 |
|  |  | 35、▲支持数据的网络化传输与存储，并能与静态心电、动态血压在同一平台分析诊断，数据与总院现有系统兼容。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |