深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18导心电图机 | 1、屏幕尺寸不小于10英寸，支持全屏多点触控，不接受外接智能平板。 |
|  |  | 2、高清分辨率，显示像素不小于1920*1200。 |
|  |  | 3、外部接口：USB接口x2，18导接口x1，Type-C接口x1，有线网络接口x1。 |
|  |  | 4、无线传输：蓝牙4.2，无线Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段，WiFi协议支持802.11a/b/g/n/ac。 |
|  |  | 5、▲移动通信：内置eSIM卡和标准SIM卡，不接受外挂4G模块。 |
|  |  | 6、内置传感器：NFC近场通信、指纹识别登陆、红外条码扫描仪、前置高清摄像头。 |
|  |  | 7、机器轻巧便携，(含热敏打印）重量≤2.5kg。 |
|  |  | 8、整机配置标准化台车或便携箱，满足病房巡检。 |
|  |  | 9、内置热敏式点阵打印机，可以打印3x3、6+3、9x1、3x4+1R、6x2+1R、12x1、3x5+1R、6+9、15x1、6x3+1R、18x1等心电波形和报告。（选配） |
|  |  | 10、导联模式：9/12/15/16/18导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。 |
|  |  | 11、输入阻抗：≥100MΩ。（10Hz） |
|  |  | 12、▲频率响应：0.01z~350Hz，-3dB。 |
|  |  | 13、定标电压：1mV±2%。 |
|  |  | 14、耐极化电压：≥±900mV（±5%）。 |
|  |  | 15、内部噪声：≤12.5µVp-p。 |
|  |  | 16、时间常数：≥5s。 |
|  |  | 17、共模抑制比：≥140dB。 |
|  |  | 18、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。 |
|  |  | 19、A/D转换：24 位。 |
|  |  | 20、▲心电波形采样率：≥60,000 Hz，每导联；具有起搏检测功能，起搏采样率：≥60,000 Hz，每节律导联。 |
|  |  | 21、▲灵敏度/增益：（1.25 mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV, 10/5 mm/mV，AGC）±5%。 |
|  |  | 22、设备内置存储器：≥32GB内存，存储病历不小于100000例（10秒静态心电）或20000例（60秒静态心电）。 |
|  |  | 23、外部扩展：支持外接U盘扩展存储空间，支持SD卡存储。 |
|  |  | 24、交流电源：交流 100V~240V，50Hz/60Hz；直流电源：锂电池，电池额定电压≥12V。 |
|  |  | 25、内置可充电锂离子电池，额定容量≥50Wh，额定电压≥15V，充足后可正常工作时间≥8小时，充分保证出诊和查房使用。 |
|  |  | 26、Android操作系统，友好的用户界面，灵活方便的操作。 |
|  |  | 27、内置一维\二维码扫描仪并支持外接扫描枪、外接读卡器输入，支持社保卡、身份证等卡片信息读取。 |
|  |  | 28、具备导联脱落检测功能；支持各种异常的友好提示。 |
|  |  | 29、支持采集波形质量颜色指示；可辅助判断心电波形质量，待波形稳定后，机器可自动触发采集，支持采集过程中出现干扰自动重采、分析、存储、上传、打印。 |
|  |  | 30、▲支持高级功能：药物试验，心向量，心率变异，晚电位等高级功能。 |
|  |  | 31、支持多种节律采集方式如：实时采集、单节律采样、多节律采样等，支持节律导联自定义选择。 |
|  |  | 32、具有自主研发的心电算法，支持自动分析及自动诊断功能，算法通过美国AHA、MIT三大数据库测试及欧洲CSE认证。 |
|  |  | 33、支持多种在线诊断工具，可通过放大波形、平均模板、在线测量、电子病历等多种方式辅助医生诊断。 |
|  |  | 34、支持对心电图波形进行自动分析、测量得出初步诊断结果及解释。 |
|  |  | 35、支持GPS定位，可远程获取设备位置、序列号、软件版本号等相关信息。 |
|  |  | ★配置清单 1; 主机（带提手）; 1; 台. 2; 采集盒; 1; 个. 3; 心电导联线; 1; 套. 4; 香蕉头转扣式电极转换线; 3; 根. 5; 成人一次性电极片; 1; 包. 6; 胸电极; 2; 盒（6只）. 7; 肢电极; 1; 盒（4只）. 8; 电源线; 1; 根. 9; 电源适配器; 1; 个. 10; 锂电池; 1; 个. 11; 台车; 1; 台. 12; 产品说明书，速查卡,保修卡,验收单,合格证，自动诊断与分析使用说明书, 序列号条码标贴，三证文件; 各1; 份. |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |