深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能X射线骨龄仪 | 1内部集成X射线发生装置（高压发生器，球管） |
|  |  | 2内部集成X射线成像系统（平板探测器） |
|  |  | 3自带屏蔽外壳 |
|  |  | 4▲内部集成骨龄自动评估软件系统 |
|  |  | 5设备总重≤60kg |
|  |  | 二、X射线发生装置 |
|  |  | 1最大输出功率≤0.5KW |
|  |  | 2最低管电压≤42KV |
|  |  | 3最高管电压≥45KV |
|  |  | 4最小mAs≤1mAs |
|  |  | 5最大mAs≥3.2mAs |
|  |  | 6mAs调节≥10步 |
|  |  | 7焦点尺寸≤0.8mm |
|  |  | 8电源要求：200-240V、50HZ/60HZ |
|  |  | 9具备限束器 |
|  |  | 三、X射线成像系统 |
|  |  | 1、平板探测器 |
|  |  | 1.1有线平板探测器 |
|  |  | 1.2探测器技术：CsI和非晶硅 |
|  |  | 1.3成像尺寸≥240*300mm |
|  |  | 1.4▲像素尺寸≤120*120um |
|  |  | 1.5像素矩阵≥2048*2560 |
|  |  | 1.6中心分辨率≥4.1LP/mm |
|  |  | 1.7A/D≥16bit |
|  |  | 1.8▲最短完全成像时间≤4s |
|  |  | 1.9操作环境：需满足5-35℃、30-85% |
|  |  | 1.10冷却方式：自然冷却，无需特殊冷却方式 |
|  |  | 1.11平板连接：内置于骨龄仪，内部连接 |
|  |  | 1.12供电及传输方式：内置于骨龄仪，内部供电和连接。 |
|  |  | 1.13X线与平板同步方式：手动同步和AED（X线自动触发）两种方式 |
|  |  | 1.14成像板重量≤2.2kg |
|  |  | 1.15成像板厚度≤15mm |
|  |  | 2、▲无线操作控制平台，通讯方式为无线操作，且交互界面可触控操作 |
|  |  | 2.1软件具备权限管理、患者登记、图像采集、图像处理、胶片打印、报告等基本功能。 |
|  |  | 2.2操作界面：中文及骨龄摄影专用操作界面 |
|  |  | 2.3患者登记：包含本地登记、Worklist网络检索 |
|  |  | 2.4影像处理：具备移动、缩放、窗宽窗位调节、长度角度测量、反色、显示/隐藏影像信息、L/R标记、翻转（垂直/水平/顺时针/逆时针）、放大镜功能。 |
|  |  | 2.5具备胶片打印功能 |
|  |  | 2.6备份及恢复：具备将影像发送到PACS的功能 |
|  |  | 2.7符合国际标准DICOM3.0协议 |
|  |  | 2.8内置中华-05骨龄评测标准 |
|  |  | 2.9自动对骨骺提示中华05图文标准 |
|  |  | 2.10自动生成儿童百分位曲线图 |
|  |  | 2.11能够实时视频观察手部摆位 |
|  |  | 2.12支持远程无线操作 |
|  |  | 2.13支持在无线操作平台，通过无线操作平台在3米外，远距离曝光，非有线手闸曝光。 |
|  |  | 2.14支持多角色、多用户使用 |
|  |  | 四、射线防护装置 |
|  |  | 1▲自带屏蔽外壳，外壳30厘米处辐射小于1μSv/h |
|  |  | 2手部入口处具备坞帘防护 |
|  |  | 3观察窗具备铅玻璃防护 |
|  |  | 4▲X射线骨龄仪：具备原产地和全国的《放射性同位素与射线装置豁免备案表》并已经过国家生态环境部公告。 |
|  |  | 五、▲骨龄评估软件系统 |
|  |  | 1评估软件内置于骨龄仪，无需传输至外部服务器进行计算 |
|  |  | 2能够自动识别和标记手部及腕部20个骨骺的位置 |
|  |  | 3能够自动评估手部及腕部20个骨骺的等级 |
|  |  | 4能够自动计算R系列和C系列骨龄 |
|  |  | 5能够自动生成骨龄报告 |
|  |  | 配置清单 - X射线骨龄仪（一体化集成防护装置、X射线发生装置、平板探测器、图像采集软件、骨龄自动评估软件等） - 产品说明书：1套 附件配套：平板电脑(pad)一台 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |