深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肌电图仪 | - 项目名称：肌电诱发电位仪 |
|  |  | - 数量：一套 |
|  |  | - 总体要求 |
|  |  | 1.1国际知名品牌，在省内有10家以上用户 |
|  |  | ▲1.2具备FDA或CE国际认证，具备SFDA认证 |
|  |  | ▲1.3具备低噪声、高抗干扰能力的台式系统和专用控制键盘，内置听觉、视觉和电刺激模块；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目（附图） |
|  |  | 1.4中国人正常值数据库 |
|  |  | 1.5提供原厂全中文软件及报告系统，可自定义检测流程和检测方案 |
|  |  | - 设备技术规格及配置要求 |
|  |  | 1、硬件技术规格 |
|  |  | - 放大器 |
|  |  | ▲1.1.1外置放大器通道数：≥3通道；放大器内置标准5芯DIN插孔≥3个,( 非放大器延长头盒) （要求附图片说明） |
|  |  | ▲1.1.2放大器与主机之间采用网线连接 |
|  |  | 1.1.3输入阻抗（每通道）：≥1000MΩ（要求提供国家药监局检测报告证明） |
|  |  | ▲1.1.4噪声电平（每通道）：≤0.3uV（要求提供国家药监局检测报告证明） |
|  |  | ▲1.1.5共模抑制比（每通道）：≥127dB（要求提供国家药监局检测报告证明） |
|  |  | ▲1.1.6低通滤波（高频滤波）：20Hz-20KHz |
|  |  | 1.1.7高通滤波（低频滤波）：0.01Hz-3KHz |
|  |  | 1.1.8内置阻抗测试，放大器面板LED直观显示阻抗测试结果 |
|  |  | 1.1.9内置定标信号 |
|  |  | 1.1.10内置扬声器开关 |
|  |  | 1.2电刺激器 |
|  |  | 1.2.1电刺激器：1个 |
|  |  | 1.2.2刺激类型：恒流或恒压 |
|  |  | 1.2.3刺激强度：0-100mA |
|  |  | ▲1.2.4刺激频率：0.1Hz～200Hz（要求提供国家药监局检测报告证明） |
|  |  | 1.2.5刺激时限：0.04～1ms |
|  |  | 1.2.6刺激分辨率：0.1mA/0.01mA |
|  |  | 1.2.7输出极性：正相、负相、交替、双相 |
|  |  | 1.2.8输出模式：单、交替、突发、串、冲撞 |
|  |  | 1.3听觉刺激器 |
|  |  | 1.3.1刺激器输出：标准声学耳机 |
|  |  | 1.3.2数量：1套 |
|  |  | 1.3.3刺激极性：疏音、密音、交替音 |
|  |  | 1.3.4刺激波形：喀喇音、纯音、爆发音、Pips、半正弦、正弦 |
|  |  | 1.3.5刺激表达：左、右、双侧 |
|  |  | 1.3.6掩蔽音：左，右，双侧或同侧白噪音、高通、低通带通滤波 |
|  |  | 1.3.7掩蔽水平：-15-90分贝peSPL |
|  |  | 1.4视觉刺激器 |
|  |  | 1.4.1刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅 |
|  |  | 1.4.2刺激输出：22寸视觉刺激器 |
|  |  | 1.4.3刺激视野：全视野、半视野、1/4视野 |
|  |  | 1.4.4注视点：2种以上，可移动 |
|  |  | 1.4.5刺激格大小：刺激格大小：3x4，6x8，12x16，24x32，48x64，96x128 |
|  |  | 2、计算机系统要求 |
|  |  | 2.1台式电脑：Windows 7，酷睿i7处理器, 128G SSD +1TB硬盘, 8G 内存 |
|  |  | 2.2 24寸液晶显示屏 |
|  |  | 2.3 主机内置监听扬声器和音量控制 |
|  |  | ▲2.4 独立的专用控制键盘，内置刺激输出调节及数字输入键盘功能（要求附图片说明） |
|  |  | 3、软件功能要求 |
|  |  | 3.1神经电图 |
|  |  | 3.1.1运动传导速度测定 |
|  |  | 3.1.2感觉传导速度测定 |
|  |  | 3.1.3微移定位 |
|  |  | 3.1.4 F-波 |
|  |  | 3.1.5 H-反射 |
|  |  | 3.1.6 重复频率电刺激 |
|  |  | 3.1.7 瞬目反射 |
|  |  | 3.1.8植物神经电反应 |
|  |  | 3.2肌电图 |
|  |  | 3.2.1定量肌电图分析：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰相(重收缩)自动分析 |
|  |  | ▲3.2.2全自动运动单位电位的高速提取，一次可提取上百个MUP电位，并且可以将不同形态的MUP自动分组并自动平均（提供图片或彩页证明） |
|  |  | 3.2.3 T/A、NSS短片段分析 |
|  |  | ▲3.2.4原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每块肌肉可存储多个片段，每个片段可连续记录15分钟原始的肌电图波形和声音信号，可同步回放和再分析处理（要求附图片说明） |
|  |  | 3.3诱发电位 |
|  |  | 3.3.1体感诱发电位 |
|  |  | 3.3.2听觉诱发电位 |
|  |  | 3.3.3视觉诱发电位 |
|  |  | 3.3.4事件相关电位 |
|  |  | ▲3.4 TLI远端潜伏期指数，快速识别运动神经远端异常，增加远端和中段的神经传导可比性。 |
|  |  | ▲3.5全中文软件及全中文病历管理和中文报告生成系统 |
|  |  | 3.6中国人正常值数据库 |
|  |  | ▲3.7原厂全中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统，不需要手工输入数据或屏幕抓图粘贴完成中文报告。报告结果可转入微软办公软件读取分析（要求附图片说明） |
|  |  | ▲3.8 运动单位估数软件：包含自动MUNE递增法评估功能和MUNIX分析功能，并具备中国人 MUNIX及MUSIX的正常参考值。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性同芯圆针电极 | 根 | 120 |
| 2 | 表面电极 | 片 | 4 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |