深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亚低温治疗仪 | 1、设备额定功率≥650VA。 |
|  |  | 2、水温控制范围：4℃—25℃，精度：±1℃ |
|  |  | 3、最大降温速度：≥1.2℃/min |
|  |  | 4、采用进口交流单级蒸气压缩机外盘管式制冷系统，制冷稳定不结冰且系统寿命长，不易受环境温度的影响； |
|  |  | 5、体温监测：具有体表温度和体腔温度两种专用体温探头，可设置范围30℃—40℃，精度：≤±0.1℃；可单路或双路进行体温检测； |
|  |  | 6、▲ 体温传感器为医用温度传感器，通过国家包括细胞毒性实验、皮肤刺激实验和皮肤致敏实验等多项生物相溶性检测（可提供相关生物相溶性检测报告）； |
|  |  | 7、▲体温监测报警与控制：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出，闭环控制；在特殊情况下也可关闭体温监测，实现开环控制； |
|  |  | 8. 四路输出，双温控制，双毯双帽可单独使用或四个同时使用，左右两侧分别控制，可独立运行同时给两位患者做治疗； |
|  |  | 9. 时间控制范围：1—99小时或长期运行，自动计时； |
|  |  | 10.▲具有一体式注水口无需特殊工具即可往水箱内直接加水，宽度≥28mm的水位观察窗，具有水位标尺，可以通过宽液面观察水箱储水量及洁净程度； |
|  |  | 11. 系统显示屏具有至少五种水位状态的指示，具有水位超限自动报警功能； |
|  |  | 12.仪器故障智能诊断，代码指示故障，有存储报警、水温超限报警、缺水报警、双水温检测差异报警、体温传感器脱落报警和逆温波动报警等； |
|  |  | 13. 仪器内置10个常用固化程序，满足常用临床需求，一键调用，方便紧急时使用，也可用户自定义设置水温、体温上下限和定时时间； |
|  |  | 14. 高亮度LCD中文及图标显示，配合轻触机械按键而非触摸屏实现人机交互，确保简洁与可靠，运行时有明显的动画图标指示，方便夜间及紧急情况下使用； |
|  |  | 15. 具有断电保护功能，断电后再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序； |
|  |  | 16. 正常工作噪音≤55分贝，噪音低，特别适用于ICU等安静病房的使用，可提供第三方机构出具的检测报告； |
|  |  | 17. 体积小巧，主体正面宽度≤0.32米，非常方便在病床间尤其是ICU室移动； |
|  |  | 18. 仪器同时配备管路附件挂篮和毯帽附件挂篮，固定在仪器上便于仪器附件的收纳管理； |
|  |  | 19. TPU材质毯、帽蜂窝状设计，毯帽中液体流动性好，降温快且均匀；其中冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近病人皮肤，体感舒适； |
|  |  | 20. 进口品牌双向快速液压接头，长寿命不漏水，两端均带止回，插拨时无液体喷溅，方便操作； |
|  |  | 21.▲具有流量控制设计，可设置接近目标水温时的流量按占空比输出从而减缓用冷，占空比设置25%、50%、75%和100%可调，接近的范围可通过系统内部参数进行设置，适合于新生儿或老人等特殊体质的需要； |
|  |  | 22.▲仪器可兼容连接一次性膀胱测温导尿管，从而实现持续且准确的中心体温的监测与控制； |
|  |  | 23.▲符合人体工学的设计，主机高度≥0.9米，方便操作人员设置参数。 |
|  |  | 24.配置：主机一台、体温传感器2支,冰毯2条、冰帽2顶，连接管8根. |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |