深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细胞成分分离机 | 1、双针/单针式，可持续式梯度密度离心分离系统。 |
|  |  | 2、运作模式：全自动。 |
|  |  | 3、▲操作界面：彩色中文屏，实时显示参数，可自由更改程序参数。 |
|  |  | 4、▲离心机最大转速≥2000rpm。 |
|  |  | 5、▲全血流速可调：采集程序最大流速≥120ml/min，置换程序最大流速≥120ml/min，最低流速 10ml/min。 |
|  |  | 6、五泵系统。 |
|  |  | 7、独立可调抗凝剂泵，系统具备自动抗凝剂控制和计算功能。 |
|  |  | 8、管路及安装： |
|  |  | 8.1、▲一体化管路，方便安装。 |
|  |  | 8.2、设备自动装载并预充管路。 |
|  |  | 8.3、系统屏幕能够指引用户安装/卸载管路。 |
|  |  | 9、▲配备热合机或一体化集成热合钳。 |
|  |  | 10、▲设备使用期限≥8年。 |
|  |  | 11、▲断电保护。 |
|  |  | 12、设备安全性： |
|  |  | 12.1、管路带有颜色标识。 |
|  |  | 12.2、可提前终止采集。 |
|  |  | 12.3、采集过程中，可实时观测细胞分离界面。 |
|  |  | 12.4、有独立界面显示整个过程的数据汇总。 |
|  |  | 12.5、采集前系统自动进行全面检测（包括管路与程序）。 |
|  |  | 12.6、个体差异化的抗凝剂管理，设备根据各人不同的全血容量，自动调整泵的速度。 |
|  |  | 12.7、▲支持最低体重5KG的患者接受治疗。 |
|  |  | 12.8、具备采集/回输压力感应器、具备空气感应器，以防形成空气栓塞，具备离心仓漏液探测器。 |
|  |  | 12.9、视听双模式报警。 |
|  |  | 13、单个核细胞采集程序，需提供CFDA注册证： |
|  |  | 13.1、全自动细胞采集模式，同时也可根据需求切换为半自动模式或手动模式。 |
|  |  | 13.2、CD34+细胞采集效率≥90%。 |
|  |  | 14、低离体血量。 |
|  |  | 14.1、▲机器自动监测液体平衡，无需人工计算。 |
|  |  | 15、红细胞置换（RBCX）程序： |
|  |  | 15.1、可设定去除后目标红细胞压积。 |
|  |  | 15.2、自动计算红细胞去除量。 |
|  |  | 16、▲具备万向轮，可床旁操作。 |
|  |  | 17、还可实现的功能程序： |
|  |  | 17.1、单个核细胞采集 |
|  |  | 17.2、血浆置换和血浆吸附 |
|  |  | 17.3、白细胞去除 |
|  |  | 17.4、血小板去除 |
|  |  | 18、具备红细胞探测功能： |
|  |  | 18.1、在置换程序时能探测血浆管内的红细胞。 |
|  |  | 18.2、在进行采集程序时可以探测采集管内的红细胞。 |
|  |  | 19、具备离心机防护措施： |
|  |  | 19.1、机器内置防护罩，能防止操作人员与运转中的离心机直接接触。 |
|  |  | 19.2、离心机具有锁紧措施，能防止离心机运转时防护罩被非法打开。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用血细胞分离器 | 套 | 1250 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |