深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床旁多功能超声仪 | 1.用途说明 |
|  |  | 1.1用途：用于重症、神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用 |
|  |  | 1.2≥21英寸无缝纯平触摸液晶屏，可触摸操控，支持单点、多点、滑动、缩放操作 |
|  |  | 1.3主机内置≥3个可激活探头接口 |
|  |  | 1.4主机内置≥4个USB 3.0接口 |
|  |  | 1.5数字波束增强器 |
|  |  | 1.6多倍波束合成 |
|  |  | 1.7二维灰阶模式 |
|  |  | 1.8组织谐波成像模式 |
|  |  | 1.9宽带频移谐波 |
|  |  | 1.10组织特异性成像 |
|  |  | 1.11频率复合成像 |
|  |  | 1.12空间复合成像 |
|  |  | 1.13斑点抑制成像 |
|  |  | 1.14彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） |
|  |  | 1.15组织多普勒成像 |
|  |  | 1.16解剖M型模式 |
|  |  | 1.17扩展成像（要求凸阵、线阵可用） |
|  |  | 1.18实时双幅对比成像 |
|  |  | 1.19一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变） |
|  |  | 1.20支持全屏放大，≥2档可调 |
|  |  | 1.21局部放大（支持前端、后端放大） |
|  |  | 1.22常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包） |
|  |  | 1.23图像后处理，可处理参数≥26种 |
|  |  | 1.24▲穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头（提供生产厂家盖章技术白皮书扫描件证明） |
|  |  | 1.25屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性 |
|  |  | 1.26可支持DICOM 3.0 |
|  |  | 1.27▲内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导（提供生产厂家盖章技术白皮书扫描件证明） |
|  |  | 1.28自动工作流协议，自动提示检查切面、自动激活彩色多普勒、PW模式，自动添加注释和体 |
|  |  | 1.29 DVR录像功能模块 |
|  |  | 2. 测量/分析和报告 |
|  |  | 2.1常规测量、距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量 |
|  |  | 2.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） |
|  |  | 2.3全科测量包，自动生成报告（急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管） |
|  |  | 2.4心脏功能专用测量及分析（左室心功能2D/M: Teichholz） |
|  |  | 2.5直线解剖M型（≥3条）和曲线解剖M型：实时、冻结或回放图像上可获得M型扫描线360度任意旋转或者多点任意描记 |
|  |  | 2.6▲自动速度时间积分测量，自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图。（提供注册检验报告关键信息页证明） |
|  |  | 2.7智能血流跟踪，根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能 |
|  |  | 2.8▲自动B线检测, 自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距, 指导液体复苏并防止出现肺水肿。（提供注册检验报告关键信息页证明） |
|  |  | 3. 电影回放和原始数据处理 |
|  |  | 3.1所有模式下可用 |
|  |  | 3.2支持手动、自动回放 |
|  |  | 3.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s) |
|  |  | 3.4图像后处理，可对回放图像进行大于等于28种参数调节 |
|  |  | 3.5支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 |
|  |  | 3.6支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出 |
|  |  | 4. 检查存储和管理（内置超声工作站） |
|  |  | 4.1检查存储≥256GB SSD硬盘、内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作，多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 |
|  |  | 4.2检查管理：病人信息管理 |
|  |  | 5. 连通性要求 |
|  |  | 5.1支持有线、无线网络连接 |
|  |  | 5.2 DICOM 3.0，支持妇产科、心脏、血管、乳腺等结构化报告 |
|  |  | 5.3支持条码枪 |
|  |  | 5.4支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 |
|  |  | 6.技术参数及要求 |
|  |  | 6.1预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 |
|  |  | 6.2最大显示深度:≥38cm |
|  |  | 6.3 TGC: ≥8段 |
|  |  | 6.4二维灰阶：≥256 |
|  |  | 6.5动态范围: ≥230 |
|  |  | 6.6增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 |
|  |  | 6.7伪彩图谱: ≥8种 |
|  |  | 6.8彩色多普勒成像 |
|  |  | 6.8.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |
|  |  | 6.8.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW |
|  |  | 6.8.3▲取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)（提供生产厂家盖章技术白皮书扫描件证明） |
|  |  | 6.9零位移动：≥8 级 |
|  |  | 6.10快速角度校正 |
|  |  | 6.11支持频谱自动测量 |
|  |  | 7.▲ 探头规格（需包含频率区间，提供生产厂家盖章技术白皮书扫描件证明） 穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节 高频腹部探头：超声频率2.6-12.8 MHZ 高频线阵探头：超声频率3.0-12.9 MHZ 小儿心脏探头：超声频率2.3-8.0 MHZ |
|  |  | 配置清单 主机一1台 小儿心脏探头1把 高频腹部探头1把 高频线阵探头1把 智能血流追踪高级软件包1套 自动下腔测量高级软件包 1套 自动B线测量高级软件包 1套 自动速度时间积分测量高级软件包 1套 |

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |