深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水疗设备（儿童步行浴水疗池） | 一、多功能水下运动康复系统（1套） |
|  |  | 总体要求：此项目水面面积至少大于10平方米，可同时满足6人及以上患者同时进行康复训练。池体材质为复合性材质，水深为≥2种，且水疗池含有嵌入式跑台，坐式移位装置。 |
|  |  | 1、水疗池体尺寸：水面尺寸5.5m≥长≥4m，3.8m≥宽≥3m，水疗池能容纳6人以上同时进行康复训练，池体为一体化自立自承式康复水疗池，无需依靠安装框外力辅助支撑，根据采购人的进场和安装条件池体为不超三片式。（提供相同品牌水疗池在医疗机构使用中没有外力支撑时存满水的实物照片，证明水池的自立自承） |
|  |  | ★2池体材料为复合性材质，由凝胶涂层、玻璃纤维树脂层、高端玻璃纤维层、巴尔沙木芯层等四种材质组成，提供池体材质的第三方检测报告，检测报告内容包括①色牢度测试：测试样品在氙弧灯曝光装置中暴露≥200小时，其颜色或表面无变化。②耐化学性测试：表面光泽度不应受到所用至少12种试剂的影响。任何表面变化都应可以通过使用研磨剂和或抛光剂轻易修复。③点冲击压力测试:用直径≤3.8cm,重量≥225g的钢球，分别从≥90cm和≥60cm的高度撞击样品后，在任何测试的表面区域都不应有裂纹或缺损。(提供第三方检测机构出具的池体材质检测报告扫描件，并对相应内容进行标注） |
|  |  | 3、水疗池具有一体成型的≥5康复训练区，至少包括①变阻训练区：水流速度变化形成不同阻力或助力训练；②阶梯和增强式训练区：不同高度多功能平台可进行阶梯和增强式训练；③开放训练区域：可进行核心稳定性训练，具备水深90±3%cm、120±3%cm的开阔训练区域；④走跑训练区：可进行水下行走训练或利用水下跑台调节不同速度进行水中跑步训练；⑤牵拉训练区：可以进行各种引体向上、牵拉、腹部锻炼以及各种不同的上肢练习和牵拉。（提供相同品牌水疗池在医疗机构使用的视频，且相应内容需增加文字解释说明字幕，视频资料需体现医疗机构名称和品牌LOGO） |
|  |  | ▲4、水池内至少同时含有两种水深，包括90±3%cm、120±3%cm；两种水深区域与池体一体成型。池体还配有一体成型的玻璃纤维入口阶梯。（提供相同品牌水疗池在医疗机构使用的视频，且相应内容需增加文字解释说明字幕，视频资料需体现医疗机构名称和品牌LOGO） |
|  |  | 5、水疗池具备水流功能，水流可调节速度≥99种，可以完成患者的阻力训练，方便不同病人同时进行不同的康复训练。 |
|  |  | ▲6水疗池配置1台的嵌入式电动跑台，此跑台平坦无台阶，最大速度≥12km/h，速度≥99级可调，跑台外长*外宽≥121*62cm，跑台内长*内宽≥118*45cm；跑台具备两个扶手，跑带以上扶手高度≥86cm，扶手可移除且无需使用工具；跑台扶手可双向平行放置或单个或两个横向放置。（同时提供①产品彩页②说明书③技术白皮书，并对相应内容进行标注，提供嵌入式跑台在医疗机构使用的视频，且相应内容需增加文字解释说明字幕，视频资料需体现医疗机构名称和品牌LOGO） |
|  |  | 7、嵌入式电动跑台基础功能：①皮带轮系统：2:1同步齿型带皮带轮系统，辊轴速度≥800r/min；②密封：直径≥2.5cm碳和陶瓷型泵密封，用于转动轴；③轴承：直径≥2.5cm高速法兰轴承。④跑台侧面：≥25cm纤维玻璃C型结构。⑤跑台横梁：≥10cm纤维玻璃C型结构。⑥跑台轴承：复合材料衬套型轴承。⑦跑带材质：有机化合物。⑧跑台电气参数： 208-240V、40A、单相。马达：3HP、208-240V输入、1725RPM。变频传动：208-240V输入，高达5HP。（同时提供①产品彩页②说明书③技术白皮书，并对相应内容进行标注） |
|  |  | 8、嵌入式电动跑台配有编程控制器、速度计，跑台驱动系统:变速和V形导轨传动同步带，跑台控制具备≥两种的控制方式，包含水电隔离的空气开关控制及可移动式控制开关，跑带驱动系统驱动前辊轴，跑带下面的V轨道帮助传动，跑台由玻璃纤维和有机化合物构成。（同时提供①产品彩页②说明书③技术白皮书，并对相应内容进行标注） |
|  |  | ▲9、水疗池具备≥10寸彩色触摸屏的可编程的监测控制系统，监测控制系统采用防水保护。监测控制系统可分别控制水流及跑台，并实时显示通过空气开关调整后的水池状态。监测控制系统可设定初级、中级、高级的训练处方，可保存≥10个自定义训练处方。监测控制系统可分屏同步显示水池水流和跑步机的实时数据。（提供相同品牌水疗池在医疗机构使用的视频，且相应内容需增加文字解释说明字幕，视频资料需体现医疗机构名称和品牌LOGO） |
|  |  | 10、水疗池池内所有控制开关（跑台、水流等）均选用水电隔离的空气按钮开关。（提供相同品牌水疗池在医疗机构使用的视频，且相应内容需增加文字解释说明字幕，视频资料需体现医疗机构名称和品牌LOGO ） |
|  |  | 11、池壁内侧四周均配不锈钢安全扶手，水疗池配有恒温控制装置，水温10-40℃可调。水疗池具备四个水下高清观察窗，观察窗尺寸为600mm≥长≥500mm,500mm≥宽≥400mm。（提供相同品牌水疗池在医疗机构使用的视频，且相应内容需增加文字解释说明字幕，视频资料需体现医疗机构名称和品牌LOGO ） |
|  |  | 12、水疗池具备两套水处理系统，包含入池前水处理系统及可二十四小时循环消毒过滤循环的一体化系统。采用树脂型过滤器，过滤器流速数据：150GPM，过滤器水量周转能力：9000GPM/H，采用变频水泵，每小时水泵最高流速：140GPM，过滤器功率：≤3HP。 |
|  |  | 13、采用活性复合滤料，原料为深棕色和绿色玻璃活化工艺制作而成，非白色玻璃滤料，此材料可以永久使用，无需更换；过滤精度为≤4微米，根据颗粒大小分为1号、2号、3号三种型号，三种型号根据罐体大小按2：1：1比例分层铺放。（同时提供①产品彩页②说明书③技术白皮书，并对相应内容进行标注） |
|  |  | 14、水疗池配置报警装置，配有水下视频摄像系统，同步反馈技术动作信息，且图像清晰。可以连接到办公室或者大屏幕实时监测，影像资料可以后期数据对比及采集。 |
|  |  | 15、配有水下辅助训练器材一套，配有水下电动吸尘器，能轻松安全的清除落入水池中的污垢。 |
|  |  | 16、水疗池配有的坐式移位装置，移位装置通过安全认证。移位座椅最低高度可以调至48cm，移位座椅宽度≤67cm，整体高度≤130cm，具备可调节式座杆，可将座椅调高至≥58cm，移位座椅承重≥200kg，移位装置可180°旋转，材料为全不锈钢结构加涂层，配置可充电电池，带壁挂式充电器。（同时提供①产品彩页②说明书③技术白皮书，并对相应内容进行标注） |
|  |  | ★17、配置低频神经肌肉刺激仪3套，用于缓解神经肌肉疼痛，如入水前缓解肌肉紧张或完成水中治疗后的放松肌肉。（同时提供①产品医疗器械注册证②产品彩页） |
|  |  | ▲18、神经肌肉刺激仪可输出≥6种非调制波形，（波形至少包括三角波、方波、双向方波、指数脉冲波、标准脉冲波、指数波）每个波形可设定不同的治疗方式。（同时提供①设备操作界面截图②产品彩页③说明书④技术白皮书，并对相应内容进行标注；⑤提供操作视频演示） |
|  |  | ▲19、神经肌肉刺激仪脉冲宽度范围46μs~2.5ms，可适用不同患者的治疗。（同时提供①设备操作界面截图②产品彩页③说明书④技术白皮书，并对相应内容进行标注；⑤提供操作视频演示） |
|  |  | 20、配置心率测量仪3台，传感器搭载≥6颗LED感光探头传感器，精准监测心率，手机APP实时显示心率、最大心率、最大心率百分比、运动心率区、心率曲线、能量消耗、运动强度、运动强度指向。（同时提供①产品彩页②说明书③技术白皮书，并对相应内容进行标注） |
|  |  | ★配置清单 序号; 货物名称; 数量; 单位; 备注. 1; 不超过3片式拼装高性能玻璃纤维复合池体; 1; 套; /. 2; 嵌入式电动跑台; 1; 套; /. 3; 移动式水下跑台; 1; 套; /. 4; 坐式移位装置; 1; 套; /. 5; 水下观察窗; 4; 个; /. 6; 水下视频摄像系统; 1; 套; /. 7; 彩色触摸屏的可编程的监测控制系统; 1; 套; /. 8; 恒温装置; 1; 套; /. 9; 入池前水处理系统; 1; 套; /. 10; 24小时循环消毒过滤装置; 1; 套; /. 11; 报警装置; 1; 套; /. 12; 水下吸尘器; 2; 套; /. 13; 电动保温毯; 1; 套; /. 14; 水下配件（粗浮条、圆浮条、水中哑铃、水中哑铃高阻力、漂浮腰带、浮板、游泳训练绳、水下背心、漂浮袖套、颈托、脚踝砝码、桨叶、儿童游泳圈）; 6; 套; /. 15; 水疗治疗方案书; 1; 套; /. 16; 训练指导DVD; 1; 套; /. 17; 神经肌肉刺激仪; 3; 套; /. 18; 心率测量仪; 3; 套; /. |
|  |  | 二、婴幼儿泡泡浴槽（2套） |
|  |  | 1.外形尺寸：1650*800*1080mm，误差±5%。内槽尺寸：深池850*600*650mm；浅池670*400*220mm；误差±5%。（同时提供①产品彩页②说明书③技术白皮书，并对相应内容进行标注） |
|  |  | 2.设备基础功能：①涡流喷嘴6只，要求可调节方向与强度；②气泡喷嘴11只，要求至少可调3档强度；③水温可在18℃-42℃之间自行调节；④臭氧消毒，消毒时具有红色工作灯显示。消毒功能工作时臭氧气体外泄露量小于0.01mg/m³。消毒功能工作时臭氧气体外泄露量小于0.01mg/m³。（需提供第三方检测机构出具的水疗机臭氧消毒检测（测试）报告，并对相应内容进行标注，报告封面二维码需清晰可扫描，保证该报告真实性可查验。） |
|  |  | 3.特色疗法：①光疗灯2只，七彩色可变化，水下灯颜色可随温度变化（当检测温度小于32℃时指示灯为白色、当检测温度在32-36℃时指示灯为绿色、当检测温度在37-40℃时指示灯为蓝色、当检测温度大于40℃时指示灯为红色警示）；②音乐疗法采用防水USB载入和无线蓝牙连接；③智能处方系统，配备固定处方≥20个。（同时提供①产品彩页②说明书③技术白皮书，并对相应内容进行标注） |
|  |  | ▲4.水疗安全必备辅助器具（整体组装连接到设备）：①设备能够确保水流均匀分布，促进舒适的水疗体验。②设备双档可调节，符合人体工程学，能够确保使用的舒适与安全。③设备采用EVA材质，具备防滑和易清洁的特性，便于日常维护，需提供EVA材质检验报告，显示材质符合GB/T 16886.10-2017、GB/T 16886.5-2017标准，确保该材质不会造成皮肤刺激、不具备细胞毒性、不会引起致敏反应。（提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明，并对相应内容进行标注。） |
|  |  | ★婴幼儿泡泡浴槽配置清单（单套）. 序号; 货物名称; 数量; 单位; 备注. 1; 光疗灯; 2; 只. 2; 涡流喷嘴; 6; 只. 3; 气泡喷咀; 11; 只. 4; 臭氧消毒系统; 1; 套. 5; 恒温系统; 1; 套. 6; 音乐疗法系统; 1; 套. 7; 智能处方系统; 1; 套. 8; 进排水系统; 1; 套. 9; 安全系统; 1; 套. 10; 控制系统; 1; 套. 11; 观察窗; 2; 扇. |
|  |  | 三、儿童泡泡浴槽（2套） |
|  |  | ★1.材质：亚克力（PMMA高分子材料），易消毒清洗、无卫生死角；需提供亚克力材质检验报告，显示材质符合GB/T 16886.5-2017、GB/T 16886.10-2017、GB 18584-2001标准，确保该材质不会造成皮肤刺激、不具备细胞毒性、不会引起致敏反应、不含甲醛。（提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件证明，并对相应内容进行标注。） |
|  |  | 2.外形尺寸：1650*800*980mm，误差±5%。内槽尺寸：1170*600*650mm，误差±5%。（同时提供①产品彩页②说明书③技术白皮书，并对相应内容进行标注） |
|  |  | 3.设备基础功能：①涡流喷嘴6只，要求可调节方向与强度；②气泡喷嘴12只；③水温可在18℃-45℃之间自行调节；④臭氧消毒，消毒时具有红色工作灯显示。消毒功能工作时臭氧气体外泄露量小于0.01mg/m³。消毒功能工作时臭氧气体外泄露量小于0.01mg/m³。（需提供第三方检测机构出具的水疗机臭氧消毒检测（测试）报告，并对相应内容进行标注。） |
|  |  | 4.特色疗法：①光疗灯2只，七彩色可变化，水下灯颜色可随温度变化（当检测温度小于32℃时指示灯为白色、当检测温度在32-36℃时指示灯为绿色、当检测温度在37-40℃时指示灯为蓝色、当检测温度大于40℃时指示灯为红色警示）；②音乐疗法采用防水USB载入和无线蓝牙连接；③智能处方系统，配备固定处方≥30个，自编处方≥1个。（同时提供①产品彩页②说明书③技术白皮书，并对相应内容进行标注） |
|  |  | ★儿童泡泡浴槽配置清单（单套）. 序号; 货物名称; 数量; 单位; 备注. 1; 光疗灯; 2; 只. 2; 涡流喷嘴; 6; 只. 3; 气泡喷咀; 12; 只. 4; 臭氧消毒系统; 1; 套. 5; 恒温系统; 1; 套. 6; 音乐疗法系统; 1; 套. 7; 智能处方系统; 1; 套. 8; 进排水系统; 1; 套. 9; 安全系统; 1; 套. 10; 控制系统; 1; 套. 11; 观察窗; 2; 扇. |
|  |  | 四、抚触治疗床（1套） |
|  |  | 1.材质①柜体：PVC板，防水、防腐、防虫，喷涂环保漆（瓷白、高光）；②床面：抗菌耐磨pu皮革发泡一次成型，环保材料。（提供产品彩页或技术白皮书证明，并对相应内容进行标注） |
|  |  | 2.功能：用于对患者进行床上按摩，配合儿童水疗机作辅助治疗。（提供产品彩页或技术白皮书证明，并对相应内容进行标注） |
|  |  | ★抚触治疗床配置清单 序号; 货物名称; 数量; 单位; 备注. 1; 柜体; 1; 套. 2; 床面; 1; 套. 3; 地脚; 4; 只. 4; 包装; 1; 套. |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |