深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经颅多普勒超声仪 | 一. 国际品牌机型，具备FDA或CE等国际认证； |
|  |  | 二. 主机配置 |
|  |  | 1. 双通道数字化TCD主机模块，USB连接任意PC机； |
|  |  | ▲ 2. 探头接口≥ 5，可连接1.6、2、4、8MHz等探头； |
|  |  | 3. 一体化电脑，win10系统， CPU≥i5，≥8GB内存，1T SSD硬盘，键盘，鼠标， 24寸液晶彩色显示器，内置扬声器； |
|  |  | 4、多功能遥控器一套，可一键完成操作，内置≥4个自定义按钮，同时支持脚踏开关、鼠标、键盘控制； |
|  |  | 5. 彩色喷墨打印机、仪器推车。 |
|  |  | 三. 软件配置 |
|  |  | 1. 原厂中文操作软件； |
|  |  | ▲2. 单个探头可同时显示≥11个不同深度的多普勒频谱； |
|  |  | 3. 高级多普勒声音/频谱存储和回放功能，数据回放时可调整采样容积、深度、增益、刻度及滤波等参数； |
|  |  | ▲4. 自动深度功能，能够快速自动定位超声束方向上最佳的频谱信号；（附图说明）； |
|  |  | 5. 实时包络，双向血流分析，自动/手动血流参数计算，包络线粗细可调； |
|  |  | 6. 参数显示: ≥7个，至少包括峰值速度, 平均速度, 舒张速度, 搏动指数, 阻力指数, 收缩舒张比, 上升时间和心率； |
|  |  | 7．单侧≥8000门深的高分辨率数字化M波； |
|  |  | ▲8. 在冻结和回放状态下，可通过调节M波的光标，回放分析任意深度的频谱图像，调整增益、滤波等各种参数。 |
|  |  | ▲9. 手动测量功能，可完成峰值血流速度、舒张期血流速度、平均血流速度、心率和频谱上升时间的手工测量修正工作。（附图说明） |
|  |  | 10. 内嵌Exam-Exam 病人随访趋势图软件包； |
|  |  | 11. TCD软件中内含统计分析学软件，统计数据可导出成excel； |
|  |  | 12. 全面的动感交互式血管概括图报告模式；原机可生成中文报告模版，报告模板可自定义，数量不受限制； |
|  |  | 13. 数据导出支持原始数据、PDF、Execl、AVI、JPEG、RTF等多种格式，具有视频剪切功能，支持Matlab读取等科研要求； |
|  |  | 14. 血管痉挛指数、斯隆指数自动计算功能，有效区分血管痉挛和过度灌注； |
|  |  | 15．支持扩展8通道模拟输入输出，用于高级脑血管自动调节评估； |
|  |  | ▲16. 4D峰值速度扫描和4D模式速度扫描功能（附图说明）； |
|  |  | 四. 探头配置： |
|  |  | 1. 2M PW手持探头壹只； |
|  |  | 2. 2M监护探头贰只，监护头架壹套 |
|  |  | 五．硬件参数 |
|  |  | ▲1. 最大血流速度检测范围：≥1500cm/s（附图说明）； |
|  |  | 2. FFT采样率：64-512； |
|  |  | 3. 扫描时间：1-180s； |
|  |  | 4. 声音回放：1-180s； |
|  |  | 5. 深度：（2MHz）：1-140mm； |
|  |  | ▲6. 深度调节步进：0.5，1，2，3，5mm可选； |
|  |  | 7. 采样容积（2MHz）：1-20mm； |
|  |  | ▲8. 滤波：10-500Hz； |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 个. 2; 常规TCD诊断软件; 1; 套. 3; 双通道监护功能软件; 1; 套. 4; 遥控器; 1; 个. 5; 2MHz PW常规探头; 1; 个. 6; 4MHz PW常规探头; 1; 个. 7; 2MHz PW监护探头; 2; 个. 8; 监护头架; 1; 个. 9; 一体化电脑; 1; 套. 10; 彩色喷墨打印机; 1; 台. 11; 推车; 1; 台. |

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□  专用□  无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |