深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32通道脑电图仪 | - 采集工作站（AMD Ryzen 5 5600G、16G内存， 1T硬盘，23.8英寸液晶显示器，Windows 10 64位及以上操作系统） |
|  |  | - 设备主机： |
|  |  | - 控制和数据处理中心，含放大器接口*1，网络接口*1，事件按键接口*1 |
|  |  | - ▲多参数同步采集：可通过Digital IO接口和其他生理信号采集设备同步工作，同步采集生理参数。主机具备实体Digital IO接口≥2个（提供产品放大器实物照片证明） |
|  |  | - 头盒 |
|  |  | - ▲32通道放大器：脑电（EEG）输入端≥24个、双极输入端≥8对，参考电极（REF）端口≥2个，接地(GND)端口≥2个。放大器具备主动屏蔽电极（SHD）端口，可在电极屏蔽层上产生屏蔽电场，阻隔外界电磁干扰（提供产品放大器实物照片证明） |
|  |  | - 定标电压：标称值为100μVp-p，最大允许误差±4% |
|  |  | - ▲电压测量：最大允许误差±5%（提供检验报告佐证） |
|  |  | - 时间间隔：最大允许误差±5% |
|  |  | - 时间常数：0.0106 s和0.0159 s时，最大允许误差±40%；0.1592 s和1.5915 s时，最大允许误差±20%。 |
|  |  | - 幅频特性：(1～120)Hz（不包括50Hz），最大允许误差+5%～-30% |
|  |  | - 噪声电平：不大于1μV（峰峰值） |
|  |  | - ▲共模抑制比：输入频率10Hz时，各道不小于120dB；输入频率60Hz时，各道不小于115dB（提供检验报告佐证） |
|  |  | - 耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5% |
|  |  | - 灵敏度：可在下列灵敏度内切换：1µV/mm、10µV/mm、和50µV, 最大允许误差±5%； |
|  |  | - 低通滤波：截止频率在10Hz、15Hz、20Hz、25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、50Hz、60Hz、70Hz、100Hz、120Hz内可调，应符合A0.9Fc≥0.7A10≥A1.1Fc的要求 |
|  |  | - 高通滤波：0.01Hz、0.016Hz、0.02Hz、0.031Hz、0.08Hz、0.16Hz、0.27Hz、0.3Hz、0.5Hz、0.53Hz、1Hz、1.6Hz、2Hz、2.5Hz、3Hz、5Hz、5.3Hz、53Hz可选 |
|  |  | - 输入阻抗：对于10Hz正弦波信号，各道不小于120MΩ（提供检验报告佐证） |
|  |  | - 按键响应时间：小于1s |
|  |  | - 数模转换：24bit |
|  |  | - 采样频率：全通道可达2000Hz |
|  |  | - 功率谱幅度：误差不超过±10% |
|  |  | - ▲功率谱频率：误差不超过±5%（提供检验报告佐证） |
|  |  | - 医用电源适配器:额定电压AC 220V±10%，频率50Hz±1Hz，设备输入功率25VA |
|  |  | - 头盒连接线缆：连接头盒与设备主机 |
|  |  | - 网线，主机与电脑采用网线连接 |
|  |  | - 网络摄像头 |
|  |  | - 支持超低照度，0.05Lux @ (F2.0,AGC ON) (彩色),0.005Lux @ (F2.0,AGC ON) 0 Lux with IR (黑白) |
|  |  | - 支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 |
|  |  | - 水平350°可控制摄像机调节各种常用参数 |
|  |  | - 设备配套专用台车 |
|  |  | - 软件功能 |
|  |  | - 具有常规脑电/视频脑电检测模式，可自由切换 |
|  |  | - 数据采集、存储与实时显示：软件接收存储原始数据，并可实时显示信号波形；并可对显示参数进行实时调整 |
|  |  | - 数据回放：可进行数据的离线回放 |
|  |  | - 阻抗检测：可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测 |
|  |  | - 信号质量监测：从原始信号的频域上多维度分析信号质量，医护人员可以直观的从各导联信号质量的颜色标记了解实时的信号质量情况 |
|  |  | - 断电保护：系统断电数据自动保存。重启后，断电前数据不丢失 |
|  |  | - 事件标记：具有软硬件两种事件标记方式，并可对标记进行编辑调整；实时记录事件列表，可回放查看 |
|  |  | - 脑电测量：具有标尺测量和框选测量两种方式，测量幅值、时间和频率信息 |
|  |  | - 视频控制、记录和回放：可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位 |
|  |  | - 脑地形图：具有地形图的计算与显示功能 |
|  |  | - ▲3D地形图显示，支持拖拽显示不同侧面的结果，可显示片段地形图，可显示不同角度下的脑地形图； |
|  |  | - 具备患者信息管理系统，中文报告生成系统：具有多种简洁实用的报告模板，可任意编辑相关内容。 |
|  |  | - 趋势图计算与显示功能，可显示振幅整合脑电图、频谱熵、爆发抑制比、相对波段功率谱、包络图、绝对波段功率谱、频谱、α变异率。 |
|  |  | - 闪光刺激器设置：闪光刺激器可设置为程序和手动两种模式，程序模式可设置为自动循环、自动流程和自动升频三种模式。可设置频率，持续时间，间隔和次数。 |
|  |  | - 报告生成：可选中保存的数据生成报告后打印。 |
|  |  | - 棘波密度统计：通过人工智能算法，自动识别、统计棘波发放情况，帮助医生快速定位发作片段。 |
|  |  | - ▲HFO实时提示：可将指定的高频振荡频带能量以背景颜色的形式，叠加在原始波形后面，通过颜色有误、深浅实时提示高频能量发放的时序、空间信息。数据采集、回放过程同时具备（提供软件截图佐证） |
|  |  | - 闪光刺激器 |
|  |  | - 最大亮度：应不大于18000 cd/m2 |
|  |  | - 刺激频率：1 Hz～60 Hz可调，最大允许误差±5%或±1 Hz（两者取最大值），调节步长：0.5 Hz |
|  |  | - 脉宽：10 ms，最大允许误差±5% |
|  |  | - 间隔：1 s～30 s可调，最大允许误差±5%，调节步长：1 s |
|  |  | - 持续时间：1 s～300 s可调，最大允许误差±5%，调节步长：1 s |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |