深圳市儿童医院设备采购参数申请表

| 科室 | 序号 | 设备名称 | 是否医疗设备 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国际医疗部健康管理中心 | 1 | 卧式婴儿秤 | 是 | 最大称重20kg；特大尺寸和符合人体工程学设计的托盘；检定分度值：5g<7.5kg>10g；无线传输技术；功能：除皮，喂奶量测量，保持，自动保持，量程转换，减震可调节，自动关机；选配：头脚部定位板、量高；准确度等级：⑩ |
|  | 2 | 立式体重秤 | 是 | 无接触式测高、测量后自动显示结果：LED显示及语音播报、可数据传输至电脑、身高测量范围0-230cm，分度值0.1cm；体重1-200kg，分度值100g< 150 kg>200 g；体质指数BMI，除皮，保持，自动关机功能 |
|  | 3 | 移动式空气消毒机 | 是 | 采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含复合式过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；额定循环风量≥600m3/h，可适用60m3体积及以下的场所 |
|  | 4 | 视力表灯箱 | 是 | E字板；挂壁；带散光红绿检验功能；多距离选择 |
| 日间手术中心 | 1 | 壁式吸引器 | 是 | - 设备由负压表显调节装置和负压终端接头组成，必须自带溢流保护装置。 - 设备采取夜光表盘，顺时针、逆时针两种模式，表盘直径必须在2“以上，并且不同的负压段，采用不同的颜色标识，以便读数更清晰;设备的表盘有“0--21Kpa“0--40Kpa“0--100Kpa”可选，以便科室使用选择;设备的负压精度必须是满量程的负压吸引士5%以内(含士5%);设备外壳采用工程塑料，流线型紧凑设计，结构牢固，并可用消毒剂即可清洁干净，设备自带位于顶部的指拨式切换开关 - “调节“、”关闭“工作指示模式指示标贴，简单操作，方便使用者从容应对突发事件; - 设备抽吸压力可依要求无级设定采用大旋钮，纳米防菌技术，并有ISO 色标可供选择;设备内部所用机械部件比较少，耐腐蚀、无需润滑以便轻量化设计，维护方便;设备的负压口可兼容不同形状的接头，吸引器和接头可立即拆卸，方便维修;必须兼容德标，并可根据客户需求定制;设备自带溢流保护装置，有效防止废液集满后倒流，确保气体管路安全。 - 需配置配套一次性引流袋可重复使用引流瓶底座架子。 |
|  | 2 | 输液泵 | 是 | 1、支持输血功能，并提供证明文件；支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、可升级肠内营养液输液功能 3、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 4、报警时可通过示意图片直观提示报警信息 5、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 6.配固定设备的可移动架 |
|  | 3 | 注射泵 | 是 | 1、注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% 2、速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h 3、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义 时间段累计量、定时间隔累计量 4、不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 5、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 6.配固定设备的可移动架 |
|  | 4 | 输液架 | 是 | 带万向轮、底座稳安全不易倾倒、可调节高矮，不锈钢防锈。 |
| 外科诊区 | 1 | 石膏电锯 | 是 | 1、电源电压 ：220V±10% 50Hz±2% 2、功耗 ：200W 3、刃具硬度 ：HRC58 4、扭矩 ：1600g.cm ★5、动力手柄 ：高温高压消毒，转速0-10000 rpm/min，摆幅4°。 数量：1把。 6、锯片：高温高压消毒，刃具硬度：HRC58。数量：3支。 |
| 骨科 | 1 | 阅片灯 | 是 | 产品亮度:0-4500cd/m2 亮度均匀性:290% 产品类型:LED观片灯 调光方式:不调光/遥控调光/无极调光 出线口位置:标准右出 额定电压:DC15V 适用胶片:普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片 色温:7500K |

配套耗材或试剂  （开放☑   专用   无□）

配套耗材

| 序号 | 设备名称 | 耗材名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁式医用负压吸引器 | 负压引流器 | 个 | 13.8 |

配套试剂

| 序号 | 设备名称 | 试剂名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |