深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人体成分分析仪 | 1.设备适用于身体总水分、蛋白质含量、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、节段脂肪分析、节段水分分析、内脏脂肪面积等人体成分测量分析。 |
|  |  | 2.电抗（Xc）：通过≥3种不同频率(5kHz, 50kHz, 250kHz)分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行≥15种电抗测量； |
|  |  | 3.相位角(ǿ)：可进行全身相位角(50kHz)测试； |
|  |  | 4.人体成分计算方法：不使用经验值估算（需提供相关证明文件）； |
|  |  | 5.额定电流：≤80 uA(±10 uA)； |
|  |  | 6.获得生物阻抗的测定装置及其测定方法的相关专利（需提供相关专利证书文件） |
|  |  | 7.年龄范围：3~99岁； |
|  |  | 8.生物电阻抗允差：四肢±1%以内，躯干±3%以内（需提供检测报告） |
|  |  | 9.身体水分报告纸输出值：身体水分组成(身体总水分, 细胞内水分,细胞外水分) , 细胞外水分比率分析(细胞外水分比率), 节段体水分分析,节段细胞外水分比率分析,身体水分历史记录(体重、身体总水分、细胞内水分、细胞外水分、细胞外水分比率), 节段细胞内水分分析, 节段细胞外水分分析, 人体成分分析(蛋白质、无机盐、体脂肪、去脂体重、 骨矿物质含量), 肌肉脂肪分析(体重、骨骼肌含量、肌肉量、体脂肪含量), 肥胖分析(BMI, 体脂百分比), 研究项目(基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪面积、肥胖度、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度、 TBW/FFM, 去脂体重指数、脂肪量指数),结果解析二维码,电抗，相位角(50kHz,右半身), 节段相位角(50kHz), 阻抗； |
|  |  | 10.报告纸类型：成人结果报告纸, 儿童专用报告纸，单独的身体水分结果报告纸； |
|  |  | 11.测量方法：采用直接节段多频率生物电阻抗分析法（DSM-BIA法）及同时多频率生物电阻抗分析法（SMF-BIA）； |
|  |  | 12.内部接口：触摸屏、键盘按键； |
|  |  | 13.测试体重范围：10~270kg； |
|  |  | 14.一键注册：有集体一键注册功能。 |
|  |  | ★配置清单 1、主机 2、前挡板 3、内六角扳手 4、适配器 (直流电 12V, 3.4A) 5、电源线 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |