深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床单位臭氧消毒机 | 功能：主要使用高浓度臭氧气体以半封闭增压渗透方式对医院、疗养院、宾馆等单位的床褥、床垫、枕芯等用品进行消毒。 |
|  |  | 1、环境温度：-10℃～40℃ |
|  |  | 2、相对湿度：≤90％(不结露） |
|  |  | 3、大气压力：86kPa～106kPa |
|  |  | 4、电源：a.c.220V±10%，50Hz |
|  |  | 5、噪声：＜65dB(A) |
|  |  | 6、输入功率：140VA |
|  |  | 7、采用触摸按键、高亮彩屏、可直观显示各种功能、状态，操作简便 |
|  |  | ▲8、“普通消毒”、“密封消毒”、“特殊消毒”、“单独抽解”四种操作模式可供选择（提供产品说明书） |
|  |  | 9、独有残留臭氧解析专利技术，无二次污染 |
|  |  | 10、“解析”功能，迅速解析残余臭氧，提高病床使用率 |
|  |  | 11、两套独立的工作系统可同时对两套床单位消毒，提高工作效率 |
|  |  | 12、“抽真空”功能，渗透性强、臭氧浓度高，杀菌快速、彻底，效果更佳 |
|  |  | 13、采用钛铬臭氧发生器，保证臭氧质量，延长使用寿命 |
|  |  | ▲14、臭氧泄漏量极低，优于国家标准要求，保护同室病员及周围工作人员（提供带有CMA认证检测报告，原件备查） |
|  |  | 15、本机采用一键式智能控制方式，轻松消毒 |
|  |  | 16、简洁流畅的外型设计，机身采用优质复合材料，保证用户使用过程中安全 |
|  |  | ▲17、消毒效果（提供带有CMA认证检测报告，原件备查） (1)按“密封消毒”键启动机器工作一个固定周期（抽解10 min，臭氧气体注入 30 min），停机后继续作用30 min，对染于载体布片上的大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的平均杀灭对数值均＞3.00 (2)按“普通消毒”键启动机器工作一个固定周期（臭氧气体注入25 min），停机后继续作用30 min，对染于载体布片上的大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的平均杀灭对数值均＞3.00 |
|  |  | ▲18、臭氧泄漏量≤0.0039mg/m3（提供带有CMA认证检测报告，原件备查） |
|  |  | ▲19、臭氧浓度≤900mg/m3（提供带有CMA认证检测报告，原件备查） |
|  |  | ★配置清单 1、赛得立牌ST-1000Y床单位臭氧消毒机主机 1台. 2、连接气管和输出气嘴 2个. 3、1.5m气管 2条. 4、消毒密封袋 10个. 5、消毒床罩 10个. 6、使用说明书 1本. 7、产品质量合格证 1份. 8、保修卡 1份. 9、保险丝(3A) 2个. 10、电源线 1条. 11、扎口带 2个. |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |