**耗材采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 持续葡萄糖监测系统 | 1、产品适用于连续或定期测量皮下组织间液中的葡萄糖浓度。葡萄糖传感器，免校准。提供实时的血糖水平、血糖趋势、血糖波动及血糖的时间百分率等特征。2、传感器产品可以佩戴≥10天，无需指尖血校准，适用于3岁及以上人群使用3、配套的院内血糖管理系统软件获得SFDA审批，并取得医疗器械注册证。4、提供临床准确性研究，传感器平均绝对相对误差（MARD值）小于8.85%；5、提供临床准确性研究，Consensus共识误差栅格分析A+B区大于99.5%；6、植入方式为无痛软针植入；7、监测时间和频率不少于每5分钟自动监测且获取1次血糖值，72小时不少于864个血糖值；8、软件通过接收设备，数据读取方式：蓝牙实时自动传输；9、配套传感器为一体式设计；10、配套传感器的防水等级：IPX8；11、血糖报告模版和动态葡萄糖图谱报告临床应用专家共识（2023版）保持一致和同步。 |