耗材采购需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 高频消融止血手术电极 | 1.适用范围：高频消融止血手术电极与高频手术设备配合使用，在开放性外科手术中用于对常规软组织进行切割和凝血。  2.适配主机频率：300KHz-2MHz  3.适配主机型号：通用接口设计，适配市面主流的各种品牌高频电刀主机。  4.型号：AS02-01A2  5.刀头形状：刀形刀头  6.规格特征：陶瓷涂层宽刀头 30-130mm 刀头伸缩长度  7.电极尺寸：电极有效工作长度：8mm±1.5mm；电极有效工作宽度：3.4mm±0.2mm；电极有效工作厚度：0.62mm±0.08mm ；手术电极长度（除电缆）：170mm±15mm；电缆长度： 2800mm±200mm  8.与高频手术设备主机连接后，可通过指揿开关控制高频能量输出，符合电外科常规操作习惯。  9.额定电压：2000V（峰值）。  10.无菌：高频消融止血手术电极经环氧乙烷灭菌后，应无菌。  11.特有涂层工艺，疏水利滑，皮肤热损伤低。 |