表1

设备采购需求参数表

| 一、项目名称 | 全自动芯片微滴式数字PCR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 | 检验科 |  | 负责人及电话 |  | 陈运生 18938691083 |
| 设备名称 （与申报发改委设备名称保持一致） | 全自动芯片微滴式数字PCR | 数量 | 1 | 单位 | 台 |
| 单价（万元） | 55.00 | 总价 （万元） | 55.00 | 进口/国产 | 国产 |
| 配套耗材或试剂情况 | 开放 ☑ |  | 专用 □ |  | 无 □ |
| 是否有医疗器械 注册证 | 有 ☑ |  | 无 □ |  |  |
| 二、市场情况（采购总金额10万元以上设备填写） |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌 | 规格型号 | 参考价格 | 使用医院 名称 | 供应商 | 联系人（电话） |
| 1、锐讯 | DropDX-2044 | 915600.00 | 青岛大学附属医院 | 青岛华信昊元科技发展有限公司 | 吴经理13705322434 |
| 2、领航 | P96 | 690000.00 | 青岛市市立医院 | 青岛泰和兴业医疗设备有限公司 | 周涛13605327893 |
| 3、艾普拜 | Naica Lite | 948500.00 | 华中农业大学水生动物疫病专业实验室 | 武汉大风生物科技有限公司 | 廖寿杰027-86652085-801 |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表2

最终参数

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 全自动芯片微滴式数字PCR | - 1.数字PCR系统取得NMPA、FDA-EUA认证，通过中国计量院数字PCR系统测试能力比对并获得校准证书和不少于两种匹配试剂取得CE-IVD认证 |
|  |  | - ▲2.数字PCR系统可兼容第三方PCR试剂，并能提供适配设备机型的≥10种病原体联合检测试剂盒，实现单次多重检测，（投标时提供产品医疗器械注册证（非一类备案）、说明书） |
|  |  | - ▲3.微液滴生成和PCR扩增反应在同一台设备中完成，微滴生成后，无需转移，原位自动进行PCR扩增 |
|  |  | - 4.微液滴形成方式：油包水，单次微液滴生成的微滴数量≥20000个，有效微滴数目≥18000个，液滴尺寸均一性CV≤3%，液滴直径可根据需求在70-110微米范围内调整，支持图像回溯功能，可视化对独立微液滴情况进行分析；支持对完成扩增后的芯片2周内重复进行阅读 |
|  |  | - 5.扩增设备温控：控制精度≤0.1℃，最大升温速度＞8℃/s，最大降温速度＞5℃/s，温度范围0-98℃ |
|  |  | - ▲6.信号检测方法采用CCD拍照，动态范围可达5logs（投标时提供彩页或者技术说明书关键页） |
|  |  | - 7.数字PCR系统采用LED光源，适用于染料法和Taqman探针法，可直接检测DNA、cDNA以及RNA样品 |
|  |  | - 8.数字PCR芯片阅读仪自带内置分析软件，无需额外增加分析电脑，可自动获取多种统计学分析图表包括1D点状图、2D点状图等，同时对多批次数据自由组合分析 |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表3

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备