表1

设备采购需求参数表

| 一、项目名称 |  | 全自动酶联免疫分析仪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 |  | 检验科 |  | 负责人及电话 |  |  | 陈运生 18938691083 |
| 设备名称 （与申报发改委设备名称保持一致） | 全自动酶联免疫分析仪 | 数量 | 1 | 单位 |  | 台 |
| 单价（万元） | 80.00 | 总价 （万元） | 80.00 | 进口/国产 |  | 国产 |
| 配套耗材或试剂情况 | 开放 □ |  | 专用 ☑ |  |  | 无 □ |
| 是否有医疗器械 注册证 | 有 ☑ |  | 无 □ |  |  |  |
| 二、市场情况（采购总金额10万元以上设备填写） |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌 | 规格型号 | 参考价格 | 使用医院 名称 |  | 供应商 | 联系人（电话） |
| 1、爱康 | URANUS AE 95 | 80万元 | 深圳市人民医院 |  | 深圳爱康生物科技有限公司 | 朱思明18814454965 |
| 2、澳斯邦 | FAME 24/20 | 179.8万元 | 鄂尔多斯市中心血站 |  | 北京福润滋生物科技有限公司 | 付浩15894920444 |
| 3、艾德康 | ADC ELISA 400A | 56.84万 | 哈尔滨市道外区妇幼保健计划生育服务中心 |  | 江西群勤医疗器械有限公司 | 六部0451-81888888 |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表2

最终参数

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 全自动酶联免疫分析仪 | - 1.用途：全自动完成ELISA试验，包括稀释、标本分配、试剂分配、孵育、洗板、酶标判读、结果打印等实验步骤； |
|  |  | - ▲2、机械臂：加样工作舱内具备≥2个独立的智能机械臂，工作中两个机械臂可分开间距≥700mm；≥4个加样通道，一次性加样针，气动置换加样原理，工作中任意两加样通道可分开间距≥300mm，加样范围5-1000ul； |
|  |  | - 3.液体探测：探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理，具备液面探测和凝块检测报警功能； |
|  |  | - 分配速度：标本连续分配速度≤2分钟/96孔板（并行分配8块微板的标本时）,试剂连续分配速度≤2分钟/96孔板（1000ul加样针）； |
|  |  | - 试剂位：同时放置≥20种试剂，仪器自动识别试剂和洗液位置及类别的功能，可在实验运行中动态更换试剂和洗液； |
|  |  | - 抓手模块：压力感应式机械抓手，能自适应各种宽度类型的微板； |
|  |  | - 孵育模块：同时孵育≥8块微板，每个孵育模块能够单独温控，控温范围: 40—60℃，控温精度:≤±0.4℃；每个孵育模块具备振荡、孵育功能，可满足特殊实验要求的对微板孵育的同时也振荡。 |
|  |  | - ▲8.洗板机数量：≥2台独立的洗板机，每台洗板机有1个16通道32针洗板头，支持2台洗板机调用2种不同类型的洗液并列洗板。清洗残留液量≤1ul/孔。（提供所投产品CFDA注册检验报告）； |
|  |  | - 9.洗板模块独立性：洗板机可脱离主机独立工作并有完整操作软件 |
|  |  | - 10.洗液管理：洗液瓶采用抽屉式层叠立体摆放，管路不会发生缠绕。洗板机可同时连接4个洗液瓶，可使用4种不同类型的洗液；每个洗液瓶均可自动识别洗液的类型和位置；每个洗液容器均可液量监测，当洗液不足时，自动报警提示，自动切换至备用洗液瓶； |
|  |  | - 11.酶标仪：≥1台，酶标仪有独立的注册证需同投标产品的注册证为同一个厂家，具有独立操作软件,可以脱离主机单独使用 |
|  |  | - 12.标本条码扫描：具备标本条码扫描仪，装载标本时自动扫描标本条码，不可使用手持式扫描枪扫描标本条码 |
|  |  | - 13.软件:13.1运行环境：全中文软件，能在Windows XP、 7操作系统运行；能与医院LIS/HIS系统连接，双向通讯； - 13.2拼板功能：可在同一块微板上进行≥6项目的检测； - 13.3自定义项目功能：可对同一批上机检测的每个标本，定义每个标本所需检测的项目； - 13.4多孔复查功能：复查标本与正常标本同批次处理，可实现将需复查的同一管标本自动分配到对应复查项目的微板多个孔位，无需将标本管移位、分管； |
|  |  | - 14.安全防护：具备可全密闭的外观结构；具备声音、警示灯的双重报警系统功能；具备安全防护门锁的功能，实验中自动锁紧仪器的防护门 |
|  |  | - 15.微板插入功能：具备微板实验中途的任意步骤开始上机实验，无需重新编辑实验，只需启用已有的实验程序，从指定步骤开始继续后继实验步骤。 |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表3

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸头 | 支 | 0.27 |
| 2 | 稀释板 | 块 | 15.00 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科