表1

深圳市第二儿童医院设备采购需求参数表

| 一、项目名称 |  | 微量元素检测仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 |  | 检验科 |  | 负责人及电话 |  |  | 陈运生 18938691083 |  |
| 设备名称 （与申报发改委设备名称保持一致） | 微量元素检测仪 | 数量 | 1 | 单位 |  |  | 台 |
| 单价（万元） | 50 | 总价 （万元） | 50 | 进口/国产 |  |  | 国产 |
| 配套耗材或试剂情况 | 开放 □ |  | 专用 ☑ |  |  |  | 无 □ |
| 是否有医疗器械 注册证 | 有 ☑ |  | 无 □ |  |  |  |  |
| 二、市场情况（采购总金额10万元以上设备填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌 | 规格型号 | 参考价格 | 使用医院 名称 |  | 供应商 | 联系人（电话） |  |
| 1、毅新博创 | Clin-ICP-QMS-II | 190万元 | 北京同仁医院 |  | 北京东方澳瑞有限公司 | 18613023601 |  |
| 2、瑞莱谱 | SQ60 | 198万元 | 湖州市第一人民医院 |  | 湖州未来生物 | 13632691193 |  |
| 3、安捷伦 | 7900 ICP-MS | 230万元 | 罗湖集团 |  | 广州贝肯 | 13316559258 |  |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科闫杰杰

表2

最终参数

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微量元素检测仪 | 1、工作温度：15℃～30℃； |
|  |  | 2、仪器需具备NMPA医疗器械注册证。 |
|  |  | 3、进样系统雾化器使用耐高盐、高效同心雾化器。 |
|  |  | ▲4、仪器采用三重四级杆设计，具备一定的离子筛选功能。 |
|  |  | ▲5、射频发生器离子源工作线圈无需外部冷却水额外冷却。 |
|  |  | ▲6、接口系统采用三组锥设计，包括采样锥，截取锥和超级截取锥，方便维护，耐高盐，保证高灵敏度。 |
|  |  | 7、真空系统：三入口分子涡轮泵和机械泵，四级真空系统，具备极佳的真空稳定性。 |
|  |  | 8、离子检测系统采用双模式检测器，可以在脉冲和模拟两种模式中自动切换。 |
|  |  | 10、检测限:Li≤10ng/L；Y≤1ng/L；Tl≤1ng/L；As≤5ng/L；Se≤20ng/L；Pb≤1 ng/L；Cu≤2ng/L；Cd≤1ng/L；Zn≤20ng/L；Hg≤5ng/L；Mn≤2ng/L；Co≤1ng/L。 |
|  |  | 11、短期稳定性:≥20分钟，各元素的相对标准偏差（RSD）Mg：RSD≤3%；Cu：RSD≤3%； |
|  |  | 12、长期稳定性:≥4个小时，相对标准偏差（RSD）Mg：RSD≤4%；Cu：RSD≤4%； |
|  |  | 13、氧化物离子产率:CeO+/Ce+≤3%； |
|  |  | 14、丰度灵敏度:低质量数端≤1×10-7；高质量数端≤1×10-8。 |
|  |  | 15、同位素丰度比: 107Ag/109Ag≤0.2%；206Pb/208Pb≤0.2% |
|  |  | 16、在质量数220处测定实际背景噪声＜3cps； |
|  |  | 17、标准分辨≤0.8u； |
|  |  | ▲18、检测质量范围: 2-285u； |
|  |  | 19、配套试剂检测项目包括：镁Mg、钙Ca、锰Mn、铁Fe、铜Cu、锌Zn、砷As、硒Se、铅Pb、镉、锂、锶、碘等多项微量元素，且具备独立检测尿碘的试剂盒。试剂盒需要提供药监局注册证（须提供证明文件） |

注：以上全部技术参数响应需要提供彩页、设备手册、说明书等证明材料

请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科闫杰杰

表3

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同心雾化器 | 盒 | 16800元/盒 |
| 2 | 雾化室 | 盒 | 15890元/盒 |
| 3 | 炬管 | 盒 | 13388元/盒 |
| 4 | 采样锥垫片 | 盒 | 908元/盒 |
| 5 | 超锥O型圈 | 盒 | 615元/盒 |
| 6 | 超锥螺丝 | 盒 | 398元/盒 |
| 7 | 镍采样锥 | 盒 | 8495元/盒 |
| 8 | 镍截取锥 | 盒 | 8750元/盒 |
| 9 | 超级截取锥 | 盒 | 8218元/盒 |
| 10 | 进样管 | 盒 | 200元/盒 |
| 11 | 泵管 | 盒 | 772元/盒 |
| 12 | 废液管 | 盒 | 100元/盒 |
| 13 | 外标校准品 | 盒 | 2000元/盒 |
| 14 | 冲洗液 | 盒 | 2000元/盒 |
| 15 | 优化溶液 | 盒 | 2800元/盒 |
| 16 | 质控品 | 盒 | 360元/盒 |
| 17 | 交叉校正液 | 盒 | 130元/盒 |
| 18 | 浸泡液 | 盒 | 270元/盒 |
| 19 | 洗锥液 | 盒 | 190元/盒 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样本稀释液（9元素） | 人份 | 46元/人份 |
| 2 | 样本稀释液（10元素） | 人份 | 58.5元/人份 |
| 3 | 样本稀释液（15元素） | 人份 | 81元/人份 |
| 4 | 样本稀释液（20元素） | 人份 | 99元/人份 |
| 5 | 样本稀释液（尿碘） | 人份 | 45元/人份 |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科闫杰杰

表4

科内民主讨论会议记录

科室名称：

| 会议时间 |  |  |  | 地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  |  |  | 记录人 |  |  |
| 会议主题 |  |  |  |  |  |  |
| 参会人员 | 见附件签到表。（全体科内人员出席率须达到60%以上） |  |  |  |  |  |
| 会议纪要（详细记录会议内容及科内人员意见，建议将所有设备一一列出，一起讨论，节省时间） |  |  |  |  |  |  |
| 会议结论 |  | 本次会议讨论本科室申请采购“ ”项目的需求参数。科内人员应到（ ）人，实到（ ）人，出席率（ ）%。经科内人员讨论同意此需求参数信息。 |  |  |  |  |
| 民主管理小组成员签名 |  |  |  |  |  |  |
| 申请科室负责人签字 |  |  |  |  |  |  |
| 申请科室经办人提交时间及签名 |  |  | 职能科室经办人接受时间及签名 |  |  |  |

注：须科室民主小组3/4及以上成员签字确认。

表5

科内民主讨论会议签到表

| 会议名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 讨论项目 |  |  |  |
| 会议时间 |  | 会议地点 |  |
| 序号 |  | 序号 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

表6

科内民主讨论会议照片（需带时间水印）