表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 一、项目名称 |  | 多参数血小板功能检测仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 |  | 检验科 |  | 负责人及电话 |  |  | 陈运生 18938691083 |  |
| 设备名称 （与申报发改委设备名称保持一致） | 多参数血小板功能检测仪 | 数量 | 1 |  | 单位 |  | 台 |
| 单价（万元） | 20万 | 总价 （万元） | 20万 |  | 进口/国产 |  | 国产 |
| 配套耗材或试剂情况 | 开放 □ |  | 专用 ☑ |  |  |  | 无 □ |
| 是否有医疗器械 注册证 | 有 ☑ |  | 无 □ |  |  |  |  |
| 二、市场情况（采购总金额10万元以上设备填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌 | 规格型号 | 参考价格 | 使用医院 名称 | 供应商 |  | 联系人（电话） |  |
| 英诺华 | PL-16 | 19.88万 | 深圳市罗湖区中医院 | / |  | 0755-82311522 |  |
| 滁州瑞谷 | Cardiostat-100 | 24.8万 | 滁州中西医结合医院 | / |  | 0550-3081501 |  |
| 山东泰利信 | AG800 | 25.5万 | 紫金县人民医院 | / |  | 0762-6792120 |  |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表2

最终参数

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 多参数血小板功能检测仪 | 1.检测原理：光电比浊法 |
|  |  | 2. 根据血小板体积变化分析血小板聚集功能。 |
|  |  | ▲3. 样本量：用血量≤ 0.25ml/测试。 |
|  |  | 4. 检测标本：全血或血浆。 |
|  |  | ▲5. 检测速度：≤ 2.5分钟/测试 |
|  |  | 6. 检测通道数≥4个。 |
|  |  | 7. 诱聚剂添加方式：机器全自动添加诱聚剂。 |
|  |  | 8. 检测结果重复性CV≤ 5 %。 |
|  |  | 9. 线性范固：聚集率0-100%；血小板数 0-9999 *109个/L。 |
|  |  | 10. 质量、质控监测样本：仪器自动监测每个样本的原始血小板数量和原始血小板体积，保证样本质量合格。 |
|  |  | 12. 检测项目：二磷酸腺苷、花生四烯酸、胶原、肾上腺素、血小板活化因子、瑞斯托霉素、凝血酶等不同诱聚剂诱导下血小板功能。 |
|  |  | 13. 仪器具有样品异常监测报警功能及分析故障报警功能。 |
|  |  | 14. 具有标准质控体系，与设备配套的质控品。 |
|  |  | 15. 具有自动清洗功能，仪器自动清洗/自检/休眠：有自动清洗功能，开机自动仪器运动部件自检，自动检测空白，当分析仪超过设定的时间不使用时会自动进入休眠状态。 |

注：以上全部技术参数响应需要提供彩页、设备手册、说明书等证明材料

请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表3

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PL血小板分析仪检测杯 | 双杯（20只/盒） | 280元 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血小板诱聚剂(二磷酸腺苷) | 0.5ml4/盒 | 8900元 |
| 2 | 血小板诱聚剂（花生四烯酸） | 0.5ml4/盒 | 8900元 |
| 3 | 血小板诱聚剂 （胶原） | 0.5ml4/盒 | 8900元 |
| 4 | 血小板诱聚剂 （肾上腺素） | 0.5ml4/盒 | 8900元 |
| 5 | 样本稀释液 | 20L/桶 | 1900元 |
| 6 | PL血小板分析仪专用清洗液 | 5L/桶 | 1900元 |
| 7 | 血小板分析仪专用质控品 | 2ml3/盒 | 1900元 |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科