表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 一、项目名称 |  |  | 血栓弹力图仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 |  |  | 检验科 |  | 负责人及电话 |  |  | 陈运生 18938691083 |  |
| 设备名称 （与申报发改委设备名称保持一致） |  | 血栓弹力图仪 | 数量 | 1 |  | 单位 |  | 台 |
| 单价（万元） |  | 20 | 总价 （万元） | 20 |  | 进口/国产 |  | 国产 |
| 配套耗材或试剂情况 |  | 开放 □ |  | 专用 ☑ |  |  |  | 无 □ |
| 是否有医疗器械 注册证 |  | 有 ☑ |  | 无 □ |  |  |  |  |
| 二、市场情况（采购总金额10万元以上设备填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌 | 规格型号 |  | 参考价格 | 使用医院 名称 | 供应商 |  | 联系人（电话） |  |
| 北京乐普 | CFMS LEPU-8880 |  | 19.8万元 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 深圳市鹏一生物技术有限公司 |  | 温子辉13590358037 |  |
| 深圳沃德 | ITEG4 |  | 22.8万元 | 广州市番禺妇幼保健院 | 广州腾之拓医疗器械有限公司 |  | 李代振13826063965 |  |
| 深圳普门 | T-8000 |  | 25.6万元 | 中山大学附属第一医院 | 上海聚慕医疗器械有限公司 |  | 蒲经理15221802752 |  |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表2

最终参数

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - ▲1.基本原理：机械动力学（电磁法），需要提供产品说明书或产品彩页 |
| 1、 | 血栓弹力图仪 | - ▲2.仪器功能： - 1)．血栓弹力图普通检测： - 2)．血栓弹力图肝素酶杯检测： - 3). 血小板聚集功能检测（AA&ADP途径）： - 4).血栓弹力图功能性纤维蛋白原检测： - 5).血栓弹力图激活凝血检测。，需要提供产品说明书或产品彩页 |
|  |  | - ▲3.检测通道：≥4 个，自动装卸检测杯，无需连接外部电脑，可以完全自主实现检测。需要提供产品说明书或产品彩页 |
|  |  | - 4.质控品：拥有高、低两种原厂质控 |
|  |  | - 5.测试速度：20-25分钟 |
|  |  | - 6.报告模式：中文操作界面，图形+数据，输出初步的诊断建议，报告自动发送。 |
|  |  | - 7.软件功能：专用配套软件，自动记录检测结果，系统与医院Lis系统对接，具有数据导出功能，报告单编辑和打印功能，方便临床医师提取和查询，显示初步诊断结果。 |
|  |  | - 8.通道间误差：R/min、MA/mm 的通道差在15%范围内， Angle/度的通道差在10%范围内。 |
|  |  | - 9.重复性：R/min、MA/mm 的变异系数（CV）值应在 15%范围内，Angle/度的偏倚在 10%范围内 |
|  |  | - 10.样本用血量：每次检测全血用量≤0.36ml |
|  |  | - 11.参数输出：≥20个国际标准参数，SP ，R ，K ，Angle ，MA ，TMA ，G ，E ，TPI ，EPL ，A30， CL30 ，LY30 ，A60， CL60， LY60 ，CLT ，A ，CI ，PMA， LTE等。 |

注：以上全部技术参数响应需要提供彩页、设备手册、说明书等证明材料

请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表3

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血栓弹力图（普通杯）检测试剂盒（粘度测定法） | 人份 | 78.2元/人份 |
| 2 | 血栓弹力图（肝素酶杯）检测试剂盒（粘度测定法） | 人份 | 220元/人份 |
| 3 | 血小板聚集功能（AA途径）检测试剂盒（粘度测定法） | 人份 | 510元/人份 |
| 4 | 血小板聚集功能（ADP途径）检测试剂盒（粘度测定法） | 人份 | 510元/人份 |
| 5 | 血小板聚集功能（ADP及AA途径）检测试剂盒（粘度测定法） | 人份 | 650元/人份 |
| 6 | 激活凝血检测试剂盒（粘度测定法） | 人份 | 128元/人份 |
| 7 | 血栓弹力图质控品 | 盒 | 630元/盒 |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备