表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 一、项目名称 |  | 玻片扫描影像系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 |  | 检验科 |  | 负责人及电话 |  |  | 陈运生 18938691083 |  |
| 设备名称 （与申报发改委设备名称保持一致） | 玻片扫描影像系统 | 数量 | 2 | 单位 |  |  | 台 |
| 单价（万元） | 50 | 总价 （万元） | 100 | 进口/国产 |  |  | 国产 |
| 配套耗材或试剂情况 | 开放 □ |  | 专用 |  |  |  | 无 □ |
| 是否有医疗器械 注册证 | 有 |  | 无 □ |  |  |  |  |
| 二、市场情况（采购总金额10万元以上设备填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌 | 规格型号 | 参考价格 | 使用医院 名称 |  | 供应商 | 联系人（电话） |  |
| 1、生强科技 | SQS-1000 | 50万 | 深圳市儿童医院 |  | 生强科技 | 18566340530 |  |
| 2、深析智能 | DCS-1000 | 98万 | 天津血研所 |  | 深析智能 | 18846150753 |  |
| 3、锟元方青 | F.Q.CytoSense 40P | 66万 | 开平中心医院 |  | 锟元方青 | 13715000097 |  |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表2

最终参数

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光学物镜 | 配10倍、100倍物镜（10x数值孔径≧0.30NA，100x数值孔径为≧1.40NA）油镜进口双物镜电动系统； |
| 2 | 自动注油系统 | 自动识别切片注油，并自动将油在切片表面涂抹均匀 |
| 3 | 扫描对象 | 可以扫描骨髓和外周血等切片，系统在低倍镜下找寻并定位规定数量的有核细胞，然后自动切换100倍镜对定位的细胞进行高清成像及保存； |
| 4 | 系统结构 | 一体式封闭式全自动扫描平台而非显微镜改造的系统 |
| 5 | 相机 | 大靶面面阵CMOS，S型轨迹面扫描 |
| 6 | 运动控制 | 高精密滚轴式运动导轨，直线磁轴电机控制；扫描轴定位控制：50纳米精密定位光栅 |
| 7 | 扫描速度 | 系统成像速度选择扫描范围统一15.00mm*15.00mm。100倍物镜下扫描时间≤5min。 |
| 8 | 对焦精度及相应速度 | 对焦重复定位精度≦20nm（纳米压电载物台），10um阶跃定位时间≦40ms； |
| 9 | 电脑工作站配置 | 处理器≥16线程；硬盘≥3TB ；内存：≥32G；显示器：≥24英寸； |
| 10 | 扫描软件 | 扫描进度实时显示。扫描过程照片实时显示；条码识别。标签预览及显示并可左右翻转；图像浏览及管理，无缝隙图像显示； |
| 11 | 阅片软件 | 图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正，便于分析；可通过固定倍数进行放大缩小，可通过鼠标滚轮进行无极放大或者缩小；图像浏览导航：可通过鼠标点击缩略图导航到指定位置，可通过鼠标上、下、左、右移动图像位置等，并支持自动播放模式。 |
| 12 | 扫描分辨率： | ≤0.06um/pixel（100x），≤0.6um/pixel（10x）； |
| 13 | 图像标注/测量功能 | 可以利用软件在图像上添加注释，包括矩形、圆、线条、箭头等，并提供快速标注管理及标注导航，当需要重现时可以方便地找到标示的地方； |
| 14 | 图像输出格式 | sdpc、jpg、png、tiff、bmp； |
| 配置清单： 1.玻片扫描仪一台； 2.扫描主机一台； 3.高清显示器一台； 4.扫描控制软件和阅片软件一套。 |  |  |

注：以上全部技术参数响应需要提供彩页、设备手册、说明书等证明材料

表3

设备配套耗材试剂情况

配套耗材（开放□   专用   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜浸油（300型） | 480CC/瓶 | 3300 |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科