表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 一、项目名称 |  | 全自动生殖道分泌物分析仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 |  | 检验科 |  | 负责人及电话 |  |  | 陈运生0755-83008200 |  |
| 设备名称 （与申报发改委设备名称保持一致） | 全自动生殖道分泌物分析仪 | 数量 | 1 |  | 单位 |  | 台 |
| 单价（万元） | 12 | 总价 （万元） | 12 |  | 进口/国产 |  | 国产 |
| 配套耗材或试剂情况 | 开放 □ |  | 专用 ☑ |  |  |  | 无 □ |
| 是否有医疗器械 注册证 | 有 ☑ |  | 无 □ |  |  |  |  |
| 二、市场情况（采购总金额10万元以上设备填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌 | 规格型号 | 参考价格 | 使用医院 名称 | 供应商 |  | 联系人（电话） |  |
| 1、迪瑞 | GMD-600 | 309000 | 开平市中心医院 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 |  | 刘楠1331887148 |  |
| 2、天海医疗 | FA-500 | 160000 | 河源友好医院 | 广东朗森医学科技有限公司 |  | 黄经理13825383442 |  |
| 3、英特美迪 | IMD-Neo-5X | 180000 | 潮州中医院 | 祝君好科技有限公司 |  | 杨经理13554804272 |  |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表2

最终参数

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 全自动生殖道分泌物分析仪 | - 1.产品功能：一台仪器可同时具备干化学及有形成分的检测功能，具备干化学模式、有形成分模式、联合检测模式，并提供说明书关键页或彩页； |
|  |  | 2.测试原理：有形成分分析部分可显示单层粒子图片； |
|  |  | 3.有形成分检测项目：对白细胞、红细胞、上皮细胞、线索细胞、杆菌、孢子、芽生孢子、菌丝、滴虫、和杂菌等细胞和病原体可自动图形识别、判读,并拍照保存，同时检测乳酸杆菌分级、Nugent评分、AV评分、菌群密集度等阴道微生态指标； |
|  |  | 4.干化学检测项目：自动读取干化学检测卡结果，干化学内容应包括但不限于N-乙酰氨基己糖苷酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶、白细胞酯酶、过氧化氢、氧化酶、乳酸、脯氨酸氨基肽酶及pH，不少于15种组合方式； |
|  |  | - 5.测试速度：联合检测恒速≥60个标本/小时；干化学检测恒速≥60样本/小时；有形成分分析恒速≥60样本/小时； |
|  |  | - ▲6.采图量：≥2000张/样本，图片和数据可自动导出储存，并提供说明书关键页或彩页； |
|  |  | 7.进样方式：全自动进样架，一次可放置≥48个样本，样本位可扩展。扩展到250个样本位； |
|  |  | - 8.自动化类型：标配样本前处理模块，无需人工前处理，一键操作，全自动过程包括但不限于自动涮洗、自动染色等；一次吸样可完成干化学及有形成分检测； |
|  |  | - 9.临床报告方式：报告单可同时打印干化学及有形成分的检测结果，并可显示有形成分真实图像，同时可选择完整的阴道微生态报告； |
|  |  | ▲10.质量控制：可提供经NMPA注册的干化学、有形成分质控品及有形成分复合质控，并提供其注册证； |
|  |  | - ▲11.复检功能：仪器自带临床验证的复检功能，可自定义复检规则，提供证明资料； |
|  |  | 12.携带污染率：≤0.1%。 |

注：以上全部技术参数响应需要提供彩页、设备手册、说明书等证明材料

请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表3

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 规格 | 预算单价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴道分泌物干化学分析 质控物 | 阴、阳各10ml/瓶 | 3.5元/测试 |  |
| 2 | 妇科分泌物分析系统用 清洗液 | 50ml/瓶 | 19.8/ml |  |
| 3 | 有形成分分析聚焦液 (水平2) | 60ml/瓶 | 22.5/ml |  |
| 4 | 有形成分分析质控液 (阳性水平3) | 60ml/瓶 | 7.5/ml |  |
| 5 | 有形成分分析质控液 (阴性) | 60ml/瓶 | 7.5/ml |  |
| 6 | 校准液 | 15ml/瓶 | 12元/ml |  |
| 7 | 一次性使用采样器 | 100个/包 | 0.9元/个 |  |
| 8 | 一次性采样拭子 | 100支/箱 | 1元/支 |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴道分泌物分析试纸条 | 条 | 18.5/测试 |
| 2 | 层流液 | 15L/桶 | 5.65元/测试 |
| 3 | 细胞保存液 | 2L/桶 | 1.20元/测试 |
| 4 | 阴道分泌物有形成分染 色液 | 染A、B各100ml/瓶 | 1.3元/测试 |
| 5 |  |  |  |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科