表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 一、项目名称 |  | 全自动微生物质谱检测系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 |  | 检验科 |  | 负责人及电话 |  |  | 陈运生 18938691083 |  |
| 设备名称 （与申报发改委设备名称保持一致） | 全自动微生物质谱检测系统 | 数量 | 1 | 单位 |  |  | 套 |
| 单价（万元） | 200 | 总价 （万元） | 200 | 进口/国产 |  |  | 进口 |
| 配套耗材或试剂情况 | 开放 □ |  | 专用√ |  |  |  | 无 □ |
| 是否有医疗器械 注册证 | 有 √ |  | 无 □ |  |  |  |  |
| 二、市场情况（采购总金额10万元以上设备填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌 | 规格型号 | 参考价格 | 使用医院 名称 |  | 供应商 | 联系人（电话） |  |
| 1、法国梅里埃 | VITEK MS | 260万 | 北大深圳医院 |  | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 李经理02066826868 |  |
| 2、布鲁克 | Microflex | 216.5万 | 广州医科大学属附第二院 |  | 广州迪盈贸易有限公司 | 吴经理02087347778 |  |
| 3、重庆中元 | EXS2600 | 168.4万 | 广州市番禺医中医院 |  | 广州市鑫沁贸易有限公司 | 谢经理02034072619 |  |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表2

最终参数

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1、原理：利用基质辅助激光解析电离飞行时间质谱技术进行微生物的快速鉴定分析。 |
|  |  | 2、激光器：337nm氮激光器，频率可调，激光聚焦直径可调，激光强度可调，适用于不同的激光解析电离飞行时间质谱技术样品制备方法，可使用≥60,000,000次射击。 |
|  |  | 3、分辨率高：飞行管长度大于1.0米，在宽质量范围同时获得更高的分辨率。 |
|  |  | 4、检测质量范围：1～500 kDa； 质量准确度：内标法<30ppm，外标法<200 ppm； |
|  |  | ▲5、离子源：使用射束消隐等技术可消除高强度干扰信号（如基质离子），离子源无需日常清洗。 |
|  |  | 6、仪器通量：同时容纳大于等于2块靶板，可根据实验需要分细菌、真菌、结核等不同组别同时操作和上机。 |
|  |  | 7、每块样品板均有专用校准孔位，每批样本检测前后均进行校准质控检测，使用ATCC标准菌株，确保结果的可靠性。 |
|  |  | 8、具备高级图谱分类算法，采用权重矩阵分析等原理建立临床数据库和分析样本图谱，能鉴定区分如肺炎链球菌和缓症链球菌等图谱相似的细菌。 |
|  |  | 9、临床鉴定能给予唯一报告结果，并以百分比显示鉴定结果可信度。 |
|  |  | 10、微生物临床库包括细菌、真菌及分枝杆菌，临床菌种数量多于1300种，菌株数多于15000株。 |
|  |  | ▲11、临床临床库包含丝状真菌和分枝杆菌，并且针对丝状真菌、诺卡菌及分枝杆菌有通过CFDA注册备案的提取试剂。 |
|  |  | 12、数据库包含霍乱弧菌、炭疽芽孢杆菌、布鲁氏菌、鼠疫伊尔森菌、克柔假丝酵母菌、伤寒沙门菌血清型等临床重要细菌。 |
|  |  | 13、用于鉴定的基质为液体试剂，不用复溶直接使用；基质试剂及用于真菌的预处理试剂均通过CFDA注册。 |
|  |  | 14、配备微生物检验数字管理系统，用于连接微生物仪器，同时能与医院LIS系统连接，实现微生物实验室检验样本全流程可追溯式管理功能。 |
|  |  | 15、▲能通过原厂微生物数字管理系统连接微生物质谱和微生物药敏分析系统，同一操作平台即可完成质谱鉴定和药敏的标本处理及标本信息上载工作，不需人工输入直接整合鉴定药敏结果，减少人为误差。 |
|  |  | 16、能通过原厂微生物数字管理系统连接血培养仪器，自动提示并统计科室间污染甁、平均送甁时间、报阳时间、卸甁时间，主动监测检验前、中、后的流程状况。 |

注：以上全部技术参数响应需要提供彩页、设备手册、说明书等证明材料

请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表3

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用√  无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物质谱靶板 | 盒 | 18000.00元/盒 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质谱样品处理基质溶液 | 盒 | 4500.00元/盒 |
| 2 | 质谱样品预处理溶液 | 盒 | 4500.00元/盒 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科