表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 一、项目名称 |  | 全自动革兰染色分析仪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 |  | 检验科 |  | 负责人及电话 |  |  | 陈运生 18938691083 |
| 设备名称 （与申报发改委设备名称保持一致） | 全自动革兰染色分析仪 | 数量 | 1 | 单位 | 台 |  |
| 单价（万元） | 20 | 总价 （万元） | 20 | 进口/国产 | 国产 |  |
| 配套耗材或试剂情况 | 开放 □ |  | 专用 ☑ |  | 无 □ |  |
| 是否有医疗器械 注册证 | 有 ☑ |  | 无 □ |  |  |  |
| 二、市场情况（采购总金额10万元以上设备填写）市场占有率35%。 |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌 | 规格型号 | 参考价格 | 使用医院 名称 | 供应商 |  | 联系人（电话） |
| 1、珠海迪尔 | DL-DYE-GR | 15万元 | 深圳大鹏南澳人民医院 | 深圳中西药业有限公司 |  | 075525921755 |
| 2.法国梅里埃 | PREVI® Color Gram | 40万元 | 广州市第一人民医院 | 广州华鑫科技有限公司 |  | 02066826868 |
| 3，上海浩信生物科技公司 | (Micro STAINER Alpha) | 35万元 | 上海华东医院 | 上海浩信生物科技有限公司 |  | 02586978335 |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表2

最终参数

| 序号 | 项目名称 | 全自动革兰染色分析仪 |
| --- | --- | --- |
| 1、 |  | 1.适用范围：用于临床微生物标本的革兰氏染色。 |
|  |  | 2.工作原理：根据《临床微生物检验标准化操作》流程，模拟手工染色，采用定量滴染技术和微量浸泡技术对标本进行染色。 |
|  |  | 3.染片容量：可同时染≥8片 |
|  |  | 4.染色速度：革兰染色≤10分钟完成8片染色。 |
|  |  | 5.仪器设计：5.1配置独立玻片盒，保护标本，有效隔离玻片彼此交叉污染。 5.2卡槽设置，保证染液与标本的充分接触，标本着色均匀。 5.3加液头直径：加液头口径≥4mm，垂直滴加染液，避免加液头堵塞。 5.4染色转速：转盘速度≥200RPM；脱水转速≤350RPM，避免标本脱落。 5.5仪器内置染色液，有效保护染色液。 |
|  |  | - 6.仪器功能：6.1智能染色：仪器自动检测标本涂片情况，识别涂片数量，自动染色，无需设置染片厚薄程度。 - 6.2仪器可显示染色量，当染液量不足时提示用户及时更换染液。 - 6.3仪器可自动清洗，防止设备内部污染，延长仪器使用寿命。 - 6.4可直接使用自来水进行冲洗，无需特殊处理水。 |
|  |  | - 7.人性化设计：参数可根据操作者的需求进行更改设定，同时兼容不同品牌染色液。 |
|  |  | - 8.仪器配置：可选配玻片烤片装置，温度范围为60℃-80℃，可快速干燥涂片 |
|  |  | - 9.配套耗材：配套革兰染液，染液性能稳定且重复性好。 |

注：以上全部技术参数响应需要提供彩页、设备手册、说明书等证明材料

请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表3

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻片夹 | 个 | 5 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 革兰氏染色液 | 套 | 380元 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设