表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 一、项目名称 |  | 全自动蛋白分析仪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 |  | 检验科 |  | 负责人及电话 |  |  | 陈运生 18938691083 |
| 设备名称 （与申报发改委设备名称保持一致） | 全自动蛋白分析仪 | 数量 | 1 | 单位 |  | 套 |
| 单价（万元） | 70.00 | 总价 （万元） | 70.00 | 进口/国产 |  | 进口 |
| 配套耗材或试剂情况 | 开放 □ |  | 专用 ☑ |  |  | 无 □ |
| 是否有医疗器械 注册证 | 有 ☑ |  | 无 □ |  |  |  |
| 二、市场情况（采购总金额10万元以上设备填写） |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌 | 规格型号 | 参考价格 | 使用医院 名称 |  | 供应商 | 联系人（电话） |
| 1、西门子 | Atellica NEPH 630 System | 70万 | 深圳市第三人民医院 |  | 广州市宝迪科技有限公司 | 张女士020-28865008 |
| 2、贝克曼 | image800 | 70万 | 中山大学医学院第八附属医院 |  | 国药集团广东医疗器械供应链有限公司 | 张先生0755-25109256 |
| 3、迈瑞 | CAL7000 | 63.7万 | 深圳市区耳鼻咽喉医院 |  | 深圳市华创医学技术有限公司 | 罗小姐075583026699 |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科闫杰杰

表2

最终参数

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 全自动蛋白分析仪 | 1．检测原理：所有项目采用动态定时散射比浊法。 |
|  |  | 2.检测速度：≥140测试/小时。 |
|  |  | 3.检测项目：≥60项，包括肾脏功能、免疫、风湿疾病、感染性疾病、心血管疾病、贫血及营养监测等项目；可检测IgE、IgG亚型,C1-抑制物,淀粉样蛋白A,游离轻链,视黄醇结合蛋白、胱抑素C、可溶性转铁蛋白受体、超敏C反应蛋白等项目。所有检测项目均为原厂生产且均须有注册证。 |
|  |  | 4．分析方法：动态定时，终点测定法。 |
|  |  | 5．定标方式：批定标，单一校准品能提供自动多点定标。 |
|  |  | 6．定标周期：≥4周。 |
|  |  | 7．试剂位：≥30个试剂位，可连续随机装载。 |
|  |  | ▲8.试剂冷藏系统：具有试剂冷藏系统,≤10 C ,试剂可机上保存。 |
|  |  | ▲9.试剂瓶：试剂及质控瓶采用防蒸发盖及倾斜设计，保证开瓶有效期及最小试剂剩余量。 |
|  |  | 10.试剂用量：平均≤40ul。 |
|  |  | 11.样品位；≥45个样品位，可任意急诊位，可连续随机进样。 |
|  |  | 11．样品杯类型：支持直径12-16mm 高度55-100mm试管、儿童样品管、微量管（圆锥形，1.5ml）等。同一样本架可放置不同规格样品杯。 |
|  |  | 13．条码识别：自动阅读不同类型的条形编码，试剂、样品、质控以及标准品均采用条码识别。 |
|  |  | 14．稀释功能：自动稀释，范围从1：1到1：32，000或更高稀释倍数，同时容纳≥96个稀释杯。 |
|  |  | 15．自动重测：自动重测超出线性范围的样本。 |
|  |  | ▲16.抗原过剩检测：采用预反应模式，不消耗额外试剂和缓冲液。 |
|  |  | 17.比色杯：≥90个可更换使用的比色杯。 |
|  |  | 18．液面感应：对样品、标准品、质控品以及试剂均可感应；同时，对系统中的液体系统均可自动感应。 |
|  |  | 19.光源及波长：采用红外线高性能发光二极管，波长：840±25nm。 |
|  |  | 20.检测项目可任意组合，如RF与其它组合使用同一样品杯。 |
|  |  | 21.软件操作系统人性化设计；红，黄，绿色标提示不同状态。 |

注：以上全部技术参数响应需要提供彩页、设备手册、说明书等证明材料

请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科闫杰杰

表3

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解码传感器 | 个 | 2000.00 |
| 2 | 初始位置传感器 | 个 | 1700.00 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免疫球蛋白κ型轻链测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 20 |
| 2 | 抗凝血酶III测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 29 |
| 3 | 样本稀释液 | 盒 | 483 |
| 4 | 游离轻链质控品（水平2） | 盒 | 2562 |
| 5 | 转铁蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 18 |
| 6 | α2-巨球蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 32 |
| 7 | 前白蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 15 |
| 8 | 触珠蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 9 |
| 9 | 载脂蛋白E测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 25 |
| 10 | α1- 微球蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 30 |
| 11 | 载脂蛋白B测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 19 |
| 12 | 血红素结合蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 23 |
| 13 | 风湿病学质控品（低值） | 测试 | 926 |
| 14 | 免疫球蛋白G4测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 67 |
| 15 | 纤维连接蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 25 |
| 16 | 载脂蛋白A-II测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 40 |
| 17 | 纤溶酶原测定试剂盒（散射比浊法） | 盒 | 42 |
| 18 | 免疫球蛋白G1测定试剂盒(散射比浊法) | 测试 | 70 |
| 19 | 免疫球蛋白G3测定试剂盒(散射比浊法) | 测试 | 67 |
| 20 | 免疫球蛋白G2测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 91 |
| 21 | 游离轻链定标品 | 测试 | 4099 |
| 22 | 游离轻链质控品（水平1） | 测试 | 2562 |
| 23 | 游离轻链κ型测定试剂盒(散射比浊法) | 盒 | 110 |
| 24 | 多项蛋白质控品（低值） | 盒 | 2721 |
| 25 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(乳胶增强散射比浊法) | 测试 | 109 |
| 26 | 类风湿因子测定试剂盒（散射比浊法） | 盒 | 11 |
| 27 | 多项蛋白定标品 | 测试 | 1760 |
| 28 | 游离轻链补充试剂 | 测试 | 1537 |
| 29 | 游离轻链λ型测定试剂盒(散射比浊法) | 测试 | 110 |
| 30 | 抗脱氧核糖核酸酶B测定试剂盒（散射比浊法） | 盒 | 28 |
| 31 | 肌红蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 盒 | 58 |
| 32 | 胱抑素C测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 48 |
| 33 | 风湿病学质控品(高值) | 测试 | 1114 |
| 34 | 免疫球蛋白λ 型轻链测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 21 |
| 35 | 多项蛋白定标品 | 测试 | 1823 |
| 36 | 风湿病学定标品 | 盒 | 1620 |
| 37 | C反应蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 22 |
| 38 | 纤维蛋白原测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 25 |
| 39 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒（散射比浊法） | 盒 | 14 |
| 40 | 补体C4测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 6.2 |
| 41 | 尿液／脑脊液蛋白质控品 | 测试 | 2060 |
| 42 | 脂蛋白(a)质控品 | 测试 | 1114 |
| 43 | 载脂蛋白A-I测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 12 |
| 44 | 免疫球蛋白A测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 6.2 |
| 45 | 白蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 9 |
| 46 | 脂蛋白(a)测定试剂盒（散射比浊法） | 盒 | 28 |
| 47 | 免疫球蛋白E测定试剂盒（散射比浊法） | 盒 | 32 |
| 48 | 脂蛋白(a)定标品 | 测试 | 1291 |
| 49 | 缓冲液 | 测试 | 808 |
| 50 | 载脂蛋白质控品 | 测试 | 733 |
| 51 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 6.2 |
| 52 | 样本密度分离液 | 测试 | 350 |
| 53 | 可溶性转铁蛋白受体测定试剂盒（散射比浊法） | 盒 | 33 |
| 54 | 多项蛋白质控品（中值） | 盒 | 1248 |
| 55 | 多项蛋白质控品（高值） | 盒 | 1975 |
| 56 | 铁蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 17 |
| 57 | 样本释放剂 | 盒 | 1520 |
| 58 | 补体C3c测定试剂盒（散射比浊法） | 测试 | 6.2 |
| 59 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(散射比浊法) | 测试 | 6.2 |
| 60 | 反应杯 | 个 | 0.55 |
| 61 | 稀释井 | 个 | 0.22 |
| 62 | 质控瓶防蒸发盖 | 个 | 13 |
| 63 | 试剂瓶防蒸发盖 | 个 | 15 |
| 64 | 防蒸发盖 | 个 | 14 |
| 65 | 清洁剂 | 盒 | 797 |
| 66 | 蛋白分析仪清洗剂 | 盒 | 736 |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科闫杰杰

表4

科内民主讨论会议记录

科室名称：

| 会议时间 |  |  |  | 地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  |  |  | 记录人 |  |  |
| 会议主题 |  |  |  |  |  |  |
| 参会人员 | 见附件签到表。（全体科内人员出席率须达到60%以上） |  |  |  |  |  |
| 会议纪要（详细记录会议内容及科内人员意见，建议将所有设备一一列出，一起讨论，节省时间） |  |  |  |  |  |  |
| 会议结论 |  | 本次会议讨论本科室申请采购“ ”项目的需求参数。科内人员应到（ ）人，实到（ ）人，出席率（ ）%。经科内人员讨论同意此需求参数信息。 |  |  |  |  |
| 民主管理小组成员签名 |  |  |  |  |  |  |
| 申请科室负责人签字 |  |  |  |  |  |  |
| 申请科室经办人提交时间及签名 |  |  | 职能科室经办人接受时间及签名 |  |  |  |

注：须科室民主小组3/4及以上成员签字确认。

表5

科内民主讨论会议签到表

| 会议名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 讨论项目 |  |  |  |
| 会议时间 |  | 会议地点 |  |
| 序号 |  | 序号 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

表6

科内民主讨论会议照片（需带时间水印）