表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 一、项目名称 |  | 糖化血红蛋白分析仪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 |  | 检验科 |  | 负责人及电话 |  |  | 陈运生 18938691083 |
| 设备名称 （与申报发改委设备名称保持一致） | 糖化血红蛋白分析仪 | 数量 | 1 | 单位 |  | 台 |
| 单价（万元） | 20.00 | 总价 （万元） | 20.00 | 进口/国产 |  | 国产 |
| 配套耗材或试剂情况 | 开放 □ |  | 专用 ☑ |  |  | 无 □ |
| 是否有医疗器械 注册证 | 有 ☑ |  | 无 □ |  |  |  |
| 二、市场情况（采购总金额10万元以上设备填写） |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌 | 规格型号 | 参考价格 | 使用医院 名称 |  | 供应商 | 联系人（电话） |
| 1、普门 | H100Plus | 38万 | 深圳市宝安纯中医治疗医院 |  | 国药集团深圳医疗器械有限公司 | 刘旭辉13902936242 |
| 2、迈瑞 | H50 | 24.88万元 | 北京市大兴区亦庄医院南院区 |  | 北京瑞力奥生物科技有限公司 | 张先生，010-69256812 |
| 3、雷诺华 | LD-600 | 18万 | 北京卫生职业学院医学检验技术专业实训室 |  | 北京博鑫恒泰科技开发有限责任公司 | 夏女士 010-56276715 |

表2

最终参数

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 糖化血红蛋白分析仪 | - 1.检测原理高效液相离子交换色谱法（HPLC） |
|  |  | - 2.触摸屏>10英寸彩色液晶触摸屏 |
|  |  | - 3.检测模式变异体识别：至少能检测HbE, HbD, HbS和HbC四种变异体; 地中海贫血能检出地中海贫血因子 HbF 和 HbA2 |
|  |  | - 5.进样系统≥100个自动进样位，有急诊位。 |
|  |  | - 6.测试速度≥80个样本/小时 |
|  |  | - ▲7.报告参数≥7个，HbA1c，HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、HbA0、V_Win，报告单位可报告IFCC/NGSP结果 |
|  |  | - 8.重复性CV≤1% |

注：以上全部技术参数响应需要提供彩页、设备手册、说明书等证明材料

表3

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 糖化血红蛋白层 析柱（高效液相色谱法） | 测试 | 2.00 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 糖化血红蛋白（HbA1c）分析用洗脱液（高效液相色谱法） | 测试 | 5.00 |
| 2 | 糖化血红蛋白（HbA1c）分析用洗脱液（高效液相色谱法） | 测试 | 0.96 |
| 3 | 糖化血红蛋白（HbA1c）分析用洗脱液（高效液相色谱法） | 测试 | 1.00 |
| 4 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 测试 | 3.00 |
| 5 | 糖化血红蛋白（HbA1c）质控品 | 测试 | 0.06 |
| 6 | 糖化血红蛋白（HbA1c）校准品 | 测试 | 0.06 |