深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除颤起搏监护仪 | 1. ▲重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。 |
|  |  | 2. ▲彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 |
|  |  | 3. 支持中文操作界面。 |
|  |  | 4. 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 |
|  |  | 5. ▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、血氧监护、血压监护、自动体外除颤（AED，选配）功能，AED功能适用于年龄大于29天人群。 |
|  |  | 6. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |
|  |  | 7. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 |
|  |  | 8. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J |
|  |  | 9. ▲支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 |
|  |  | 10. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 |
|  |  | 11. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 |
|  |  | 12. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 |
|  |  | 13. 开机时间≤2s，符合临床使用。 |
|  |  | 14. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 |
|  |  | 15. ▲除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 |
|  |  | 16. 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 |
|  |  | 17. ▲支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 |
|  |  | ★配置清单 1、主机：1； 2、配件：10 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无√）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |