深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13C呼气分析仪 | 1一键式操作完成测量,操作界面直观简便，无需专业人员; |
|  |  | ▲2分析速度≤2.5分钟/对样品; |
|  |  | ▲3开机预热时间≤20分钟; |
|  |  | ▲4要求提供设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的制剂采样时长不超过20分钟 |
|  |  | 5检测样品浓度范围1%--6%; |
|  |  | 6全中文界面，病人信息存储及查询功能; |
|  |  | 7完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的的检测判断; |
|  |  | ▲8精密度：δsd不超过0.3‰，C.V.不超过±2%; |
|  |  | ▲9稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±2%; |
|  |  | 10孔间差：△δ不超过0.4‰； |
|  |  | 11准确性：测定DOB在10的气体，偏差不超过±13%； |
|  |  | 12 CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.95; |
|  |  | 13大于或等于10通道以上机型； |
|  |  | 14红外光源，高效率、长寿命、低衰减； |
|  |  | 15要求提供设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的采样系统有完好的瞬间密闭装置（其中的呼气样品袋须内置自动止回阀），以保证呼出气样品合格的密闭性，不有丝毫泄露； |
|  |  | 16设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封气袋； |
|  |  | ▲17设备能单机操作也能连接电脑操作。 |
|  |  | ★配置清单 WLD600C分析仪 1台 上机位软件 1套 电源线 1根 串口线 1根 用户手册 1本 合格证 1 张 保修卡 1张 保险管 4个 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素[13C]片呼气试验药盒 | 片 | 78 |